Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace

Zadavatelem stanovené minimální požadavky na předmět plnění jsou podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení k zakázce č.05/09/2019/ZT „Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a.s.“ Účastník vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE“ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k technické specifikaci.

| Požadovaná technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované zboží vč. bližší specifikace | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Poznámka |
| Lůžko standardní- 60 ks |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka |  |  |
| vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta |  |  |
| manuální polohovatelsnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |
| ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm |  |  |
| mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelná) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelné) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úrovní ložné plochy), možnost výběru barevných dekorů |  |  |
| plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |
| ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm |  |  |
| postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| výsuvná/sklopná polička na lůžkoviny |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| svod elektrického potenciálu |  |  |
| bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený napájecí přívodní kabel |  |  |
| minimálně jedno kolečko antistatické |  |  |
| Požadovaná technická specifikace |  |  |
| Požadované zboží vč. bližší specifikace | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Poznámka |
| Příslušenství |  |  |
| koš na bažanta - 55 ks |  |  |
| dodatečný díl postranice pro pokrytí celé délky - v páru k 40 lůžkům |  |  |
| výběr ze široké škály barev pro čela a postranice – min. světle modrá, tyrkysová, oranžová a zelená barva (již zavedené barevné odlišení oddělení) - do nabídky nutné předložit vzorník barev |  |  |

V…………………………………..dne………………………………..

………………………………………………………..

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat