Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infuzní technika pro chirurgickou JIP– část 2 |  |  |  |  |
| Lineární dávkovač + držák + zdroj (26 ks) |  |  |  |  |
| Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů - min. od 10, 20, 30, 50/60 ml různých výrobců |  |  |  |  |
| Rozpoznání velikosti stříkačky |  |  |  |  |
| Přesnost dávkování: ± 2 % a vyšší přesnost | ± 2 % a vyšší přesnost |  |  |  |
| Rozsah dávkování: min. 0,1 – 999,9 ml/hod | Min. 0,1 – 999,9 ml/hod |  |  |  |
| Bolusy - manuální i s přednastavením objemu |  |  |  |  |
| Možnost nahrát do přístroje seznam min, 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů |  |  |  |  |
| Napájení v dokovací stanici: 230V / 50 Hz |  |  |  |  |
| Napájení samostatného přístroje: pomocí externího zdroje s bezpečným napětím do 24 V. |  |  |  |  |
| Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | Min. 6 hodin |  |  |  |
| Software a ovládání v češtině, možnost upgradu softwaru |  |  |  |  |
| Kompatibilita nabízených přístrojů s dokovacímí stanicemi používanými na oddělení chirurgické JIP – s dokovací stanicí Space |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW Take Over Mode, PCA, TCI |  |  |  |  |
| Dokovací stanice (3 ks) |  |  |  |  |
| Stanice pro uchycení minimálně 3 přístrojů (lineárních dávkovačů či infuzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel. | Min. 3 přístrojů |  |  |  |
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici. |  |  |  |  |
| Přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti. |  |  |  |  |
| Možnost vzdáleného monitoring – pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů zapojených do stanice a zobrazení těchto informací v kterémkoliv PC v rámci nemocniční sítě LAN. |  |  |  |  |
| Kompatibilita nabízených přístrojů s dokovacímí stanicemi používanými na oddělení chirurgické JIP – s dokovací stanicí Space |  |  |  |  |