Příloha č. 5 - specifikace

Specifikace minimálních technických a provozních požadavků úpravnu vody pro hemodialyzační pracoviště

- příprava a dodávka upravené vody pro dialýzu v kvalitě odpovídající požadavkům Českého lékopisu v platném znění a v souladu s normou ISO 23500,

- výstupní výkon úpravny vody minimálně 800 l/hod. pro zajištění současného provozu 9 dialyzačních přístrojů + 4 míst v technické místnosti garantovaný při teplotě vstupní vody 100 C a výstupním tlaku 4 – 6 barů,

- kompletní automatický režim provozu vodárny,

- automatická chemická dezinfekce úpravny včetně rozvodů,

- automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby,

- při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu,

- možnost budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení,

- možnost budoucího přemístění technologie v případě stěhování dialyzačního střediska,

- možnost budoucího napojení na technologii centrálního míchání koncentrátu ze suchého granulátu,

- možnosti případného budoucího rozšíření o horkou dezinfekci,

- monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z předúpravy – průtok, vodivost, teplota, tlak,

- monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost,

- automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot,

- možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy,

- možnost dálkového provozního ovládání s kontrolou provozu úpravny vody na více místech prostřednictvím webového náhledu nebo aplikace běžící na PC zadavatele,

- automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti přístroje a možnost stahování těchto údajů do PC,

- automatický elektrický restart úpravny vody do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie,

- úpravna vody musí být kvalifikována jako zdravotnický prostředek s účelem využití pro hemodialýzu – doložit notifikaci zdrav. prostředku.

Předúpravna vody:

- zásobník na surovou vodu k kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny, podávajícím čerpadlem a s možností jej vypustit a vyčistit,

- koloidní filtr s automatickým proplachem,

- filtr na odstranění železa,

- změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací,

- uhlíkový filtr s automatickým proplachem,

- jemná partikulární předfiltrace pro reverzní osmózu, minimálně 5um,

- ochrana proti chodu nasucho