Příloha č. 5

Specifikace předmětu VZ

VZMR na dodávku přenosného ultrazvukového přístroje na oddělení JIP

Nemocnice Prachatice a.s.

Poptáváme přenosný ultrazvukový přístroj s možností provozu na baterie a s pojízdnou dokovací základnou, který bude určen pro vyšetření imobilních pacientů na JIP (abdominální a cévní sonografie) a SONO navigovaným intervencím na JIP (katetrizace, drenáže). Zároveň musí splňovat parametry pro echokardiografické vyšetření jak pro pacienty na JIP, tak jako alternativní přístroj pro vyšetření hůře mobilních pacientů na kardiologické ambulanci.

Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení JIP – specifikace minimálních požadavků

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Hmotnost UZ přístroje notebookového typu vč. baterie max. 6 kg +/- 10%

- Hmotnost přenosného vozíku max. 25kg +/- 10%

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Nastavitelná výška transportního vozíku přístroje v rozsahu min. 25 cm +/- 10%

- Min. 15“ LCD monitor (display)

- Frekvenční rozsah min. 1.5 - 18 MHz

- Automatické nastavení jasu LCD monitoru v závislosti na okolních světelných podmínkách

- Napájení z integrované baterie a z elektrické sítě

- Teleskopický držák ultrazvukové sondy

- Provoz na baterii po dobu min. 120 min.

- Rychlý start systému do 10 sec. +/- 10% ze stand-by režimu

- Nastavení STC/TGC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu – min. 8 rozsahů

- Požadovaná zobrazení a funkce:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - M-mode na kardiologické sondě

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení

  - Pulzní dopplerovské zobrazení (PW doppler) s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Kontinuální dopplerovské zobrazení na kardiologické sondě (CW doppler)

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Triplexní zobrazení při současném automatickém trasování a kvantifikací dopplerovské křivky

  - Panoramatické zobrazení

  - Trapezoidní zobrazení na lineární sondě

  - Automatické měření parametru IMT

  - Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Vs, Vd, S/D, HR)

  - Možnost rozšíření o zobrazení typu anatomický M-mode (AMM) ze tří nezávislých rovin v reálném čase

  - Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

  - Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v obecné UZ diagnostice

  - Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v kardiovaskulární diagnostice

- Ukládání dat na SSD disk s kapacitou min. 128GB

- DICOM 3.0 komunikace s PACS

- Uložení UZ obrazů a videosmyček ve formátu BMP/JPEG/TIFF/AVI na interní i externí paměťová média

- Alespoň 2 x USB 3.0 výstup pro připojení periferních zařízení

- B/W tiskárna s digitálním vstupem

Ultrazvukové sondy

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 - 7 MHz

- Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a malých částí v rozsahu 4 - 15 MHz s aktivní šíří zobrazení do max. 45 mm

- Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu 1.5 - 5 MHz