Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lůžko zdravotnické pojízdné – 37 ks |  |  |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |  |  |
| mechanické lůžko výškově polohovatelné pomocí hydraulického pístu, ovládaná pomocí nožního pedálu dostupného z obou stran lůžka |  |  |  |  |
| nastavitelná výška lůžka – min. rozsah od 43 cm do 75 cm | min. rozsah 43 -75 cm |  |  |  |
| vnější rozměr maximálně | max. 99 x 215 cm |  |  |  |
| rozměr ložné plochy minimálně | min. 85 x 200 cm |  |  |  |
| ložná plocha musí být vyrobena z dobře čistitelných kovových lamel |  |  |  |  |
| kovová konstrukce lůžka umožňující připevnění fixačních magnetických kurtů, které nemocnice používá (Segufix), jejichž maximální délka pro připevnění břišní části těla a dále nohou je 197 cm – kurty musí být možné spojit pod konstrukcí lůžka (nikoliv na postranicích), zároveň musí být možné přichytit i kurty pro horní část těla (ramenní pásy) a to za hlavou pacienta a pásy pro ruce musí být možné připevnit ke konstrukci lůžka, nikoliv k postranicím |  |  |  |  |
| plastový kryt podvozku pro zvýšení hygieny a dobré čistitelnosti lůžka |  |  |  |  |
| polohovatelný zádový a stehenní díl ložné plochy pomocí plynových pístnic |  |  |  |  |
| polohování lýtkového dílu ložné plochy nejlépe pomocí mechanického hřebene |  |  |  |  |
| dvojitá autoregrese - zádového a stehenního dílu k redukci tlaku v břišní oblasti a střižných sil během polohování |  |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg | min. 230 kg |  |  |  |
| vyjímatelná kovová čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí, s HPL výplní – možnost výběru řešení + barvy (nutno odstín béžové (vanilka, světle hnědá apod.) |  |  |  |  |
| odnímatelné postranice jednodílné kovové trubkové sklopné podélně s ovládáním pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta) |  |  |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd a aretací přímého směru, průměr minimálně 150 mm | min. 150 mm |  |  |  |
| nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |
| držáky pro příslušenství v hlavové a nožní části lůžka |  |  |  |  |
| s matrací: rozměr matrace dle rozměru lůžka, vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně) z PUR studené pěny, nehořlavý materiál (CRIB 5), min. hustota 40 kg/m3, hmotnostní limit min. 200 kg, výška min. 12 cm, s potahem – paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům | Uveďte nabízený typ, hustotu (min. 40 kg/m3), hmotností limit (min. 200 kg), výšku matrace (min. 12 cm) |  |  |  |
| Lůžko zdravotnické speciální pevné ukotvené – 4 ks |  |  |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |  |  |
| mechanické lůžko výškově polohovatelné pomocí hydraulického pístu, ovládaná pomocí nožního pedálu dostupného z obou stran lůžka |  |  |  |  |
| nastavitelná výška lůžka – min. rozsah od 43 cm do 75 cm | min. rozsah od 43 cm do 75 cm |  |  |  |
| vnější rozměr maximálně | max. 105 x220 cm |  |  |  |
| Rozměr ložné plochy minimálně | min. 85 x 200 cm |  |  |  |
| ložná plocha musí být vyrobena z dobře čistitelných kovových lamel |  |  |  |  |
| kovová konstrukce lůžka umožňující připevnění fixačních magnetických kurtů, které nemocnice používá (segufix), jejichž maximální délka pro připevnění břišní části těla a dále nohou je 197 cm – kurty musí být možné spojit pod konstrukcí lůžka (nikoliv na postranicích), zároveň musí být možné přichytit i kurty pro horní část těla (ramenní pásy) a to za hlavou pacienta a pásy pro ruce musí být možné připevnit ke konstrukci lůžka, nikoliv k postranicím |  |  |  |  |
| plastový kryt podvozku pro zvýšení hygieny a dobré čistitelnosti lůžka |  |  |  |  |
| polohovatelný zádový a stehenní díl ložné plochy pomocí plynových pístnic |  |  |  |  |
| polohování lýtkového dílu ložné plochy nejlépe pomocí mechanického hřebene |  |  |  |  |
| dvojitá autoregrese - zádového a stehenního dílu k redukci tlaku v břišní oblasti a střižných sil během polohování |  |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg | min. 230 kg |  |  |  |
| vyjímatelná kovová čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí, s HPL výplní – možnost výběru řešení + barvy (nutno odstín béžové (vanilka, světle hnědá apod.) |  |  |  |  |
| odnímatelné postranice jednodílné kovové trubkové sklopné podélně s ovládáním pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta) |  |  |  |  |
| lůžko bez koleček |  |  |  |  |
| lůžko musí být připravené pro upevnění do podlahy - prosíme popište způsob ukotvení lůžka do podlahy včetně požadavků na stavební připravenost a uveďte rozměr osových roztečí nohou jak mezi sebou, tak i ke hranám postele (myšleno k obvodu). | Popis způsobu ukotvení lůžka do podlahy včetně požadavků na stavební připravenost a uveďte rozměr osových roztečí nohou jak mezi sebou, tak i ke hranám postele (myšleno k obvodu) |  |  |  |
| držáky pro příslušenství v hlavové a nožní části lůžka |  |  |  |  |
| včetně infuzního stojanu |  |  |  |  |
| s nerezovou eurolištou pro příslušenství |  |  |  |  |
| s matrací: rozměr matrace dle rozměru lůžka, vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně) z PUR studené pěny, nehořlavý materiál (CRIB 5), min. hustota 40 kg/m3, hmotnostní limit min. 200 kg, výška min. 12 cm, s potahem – paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům | Uveďte nabízený typ, hustotu (min. 40 kg/m3), hmotností limit (min. 200 kg), výšku matrace (min. 12 cm) |  |  |  |