Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anesteziologický přístroj |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro podání celkové inhalační anestezie. |  |  |  |  |
| pojízdný přístroj s hlavní psací deskou, osvícení pracovního prostoru a ovládacích prvků přístroje |  |  |  |  |
| samostatně brzděný podvozek s eurolištou |  |  |  |  |
| dostatek úložného prostoru pro drobný spotřební materiál a příslušenství |  |  |  |  |
| min. dvě elektrické zásuvky | Min. 2 elektrické zásuvky |  |  |  |
| mechanické průtokoměry, přesné a bezpečné dávkování medicinálních plynů O2, N20, AIR, s hypoxickou ochranou |  |  |  |  |
| rychloupínací systém na dva odpařovače, odpařovače nejsou součástí dodávky |  |  |  |  |
| výstup čerstvých plynů pro připojení jednocestného pacientského okruhu |  |  |  |  |
| samostatný výstup O2 přes průtokoměr |  |  |  |  |
| ventilační komora se snadnou demontáží bez použití nářadí, autoklávovatelná, jednoduchý systém výměny absorbéru i při kontinuální ventilaci |  |  |  |  |
| autoklávovatelná nádoba absorbéru, objem absorbéru 1,5 litru |  |  |  |  |
| výkonná broncho-odsavačka, Air ejektor s možností nastavení intenzity sání |  |  |  |  |
| připojení k centrálnímu rozvodů plynů a současně k zálohovým tlakovým lahvím |  |  |  |  |
| lehce odnímatelný pacientský okruh s minimálním objemem mrtvého prostoru |  |  |  |  |
| vzájemná blokace při použití dvou odpařovačů navzájem |  |  |  |  |
| umístění flow senzorů na vstupu absorbční komory |  |  |  |  |
| použití jednoduchých anesteziologických okruhů bez přídavných senzorů pro měření ventilačních parametrů |  |  |  |  |
| snadná obsluha přístroje, jednoduché uživatelské testy, možnost spuštění přístroje bez provedení uživatelských testů |  |  |  |  |
| Ventilátor |  |  |  |  |
| použitelný pro kategorii pacienta – dospělý, dětský |  |  |  |  |
| integrovaný ventilátor s logickou a jednoduchou obsluhou |  |  |  |  |
| barevná obrazovka s ovládáním tlačítky, menu v ČJ |  |  |  |  |
| zobrazení alarmových hodnot, s volbou zobrazení průtoku plynů, měřených parametrů, polem pro zobrazení křivek |  |  |  |  |
| kompenzace dechového objemu a compliance pacientského okruhu |  |  |  |  |
| kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci |  |  |  |  |
| zobrazení křivek objemu, průtoku a tlaku a ventilačních parametrů |  |  |  |  |
| snadná kalibrace a rychlé uvedení přístroje do provozu |  |  |  |  |
| dechový objem v rozmezí min.20-1400 ml, dechová frekvence min. 4-60 cyklů | dechový objem v rozmezí min.20-1400 ml, dechová frekvence min. 4-60 cyklů |  |  |  |
| režimy ventilace VCV, PCV, SIMV, PSV, Spont, Manual |  |  |  |  |
| elektronické nastavení PEEP v rozsahu min. 0-20 cm H2O | Min. 0-20 cm H2O |  |  |  |
| alarmy pro zobrazené veličiny (min.ventilace, dechový objem, inspirační tlak, apnoe, stav baterie,výpadek plynů) |  |  |  |  |
| bateriový provoz při výpadku napájecí sítě |  |  |  |  |
| Monitor životních funkcí pacienta |  |  |  |  |
| - barevný displej o velikosti min. 10,4“ s min. zobrazením 6 křivek současně s uchycením na rameni anesteziologického přístroje, ovládaný navigačním ovládacím prvkem a přístupovými tlačítky | Displej o velikosti min. 10,4“ s min. zobrazením 6 křivek současně |  |  |  |
| - záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů |  |  |  |  |
| - monitorace pacientů všech věkových kategorií |  |  |  |  |
| - EKG 3/5 svodové, RESP, NIBP s možností měření AUTO/MANUAL, SpO2, 2xTEMP, EtCO2 |  |  |  |  |
| - sidestream, měření Insp.-Exp. hodnot |  |  |  |  |
| - standby |  |  |  |  |
| - detekce stimulačního impulzu |  |  |  |  |
| - hodnocení ST segmentu, analýza arytmií |  |  |  |  |
| - světelné a zvukové alarmy, rozlišené technické alarmy |  |  |  |  |
| - napájení 230V |  |  |  |  |
| - záložní zdroj (baterie) na min.2h provozu | Min. 2 h |  |  |  |
| - komunikace ČJ |  |  |  |  |
| Standardní příslušenství monitoru: |  |  |  |  |
| - SpO2 senzor včetně prodlužovacího kabelu |  |  |  |  |
| - manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou |  |  |  |  |
| - kabel EKG, kompletní |  |  |  |  |
| - příslušenství pro měření EtCO2 |  |  |  |  |