## List1
P2 Technická specifikace
CT Systém |  | (uveďte obchodní název výrobku - jméno výrobce)
Požadován moderní, rychlý a výkonný multidetektorový systém výpočetní tomografie (CT) s minimálně 64 řadami detektorů, umožňující simultánně získávat min. 128 klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360°. CT bude vybaveno 1 akviziční stanicí a nezávislým portálovým řešením pro 3 současně pracující lékaře. Jedná se o CT systém umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku, včetně vyšetřování bariatrických pacientů, umožňující celotělové vyšetření, trauma a angiografické vyšetření a provádění intervenčních výkonů. CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce v nejlepším případě rekonstrukcí obrazu pomocí systému Deep Learning Reconstruction, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. CT přístroj musí splňovat požadavek na nejlepší možné parametry zobrazení při minimálních dávkách. | Požadovaná min./max. hodnota | Splněno parametrem nebo ANO/NE
CT skener
Otvor gantry | min. 70 cm (hodnoceno)
Fyzický náklon gantry | min. ±30º
Víceúčelový LCD display - monitor na gantry pro zobrazení minimálně základních informací sloužících k identifikaci pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Aktivní kolimátor - nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti, resp. mimo vyšetřovací pole v ose Z | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Detektory
Počet fyzických detektorových řad v ose Z | min. 64 a více
Šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) | max. 0,65 mm (hodnoceno)
Šířka detektoru v ose Z | min.38 mm
Parametry pro skenování, rekonstrukci a kvalitu zobrazení
Počet simultánně získaných klinicky hodnotitelných řezů na jednu rotaci 360° | 128 a více
Nejkratší dosažitelný čas rotace na 360º rotaci při axiálním i spirálním scanu pro všechny typy vyšetření | max. 350 ms
Rozsah nastavitelných mA pro axiální i helikální sken | min. 20 - 600 mA
3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování (jako CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Orgánová modulace mA v průběhu skenování ( jako X-CARE; ODM; OEM, …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Rozsah nastavitelných kV | min. 80 -135 kV
automatické nastavení kV před skenováním (jako CARE kV, kV Assist, Sure kV,…) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Objemový mozkový perfuzní scan o šířce | min. 8 cm
Vysokokontrastní rozlišení (HCR) pro MTF 2% | min. 17 lp/cm
Dávka pro nízkokontrastní rozlišení (LCR) v 5 mm @ 0,3% min. při dávce v - mGy (120 kV,Phantom Catphan 20mm/ řez 10 mm) | max. 10 mGy (hodnoceno)
Rychlá rekonstrukční doba v matrici 512x512 pro rekonstrukce obrazu FBP | min. 40 obr/s a více
Rychlá rekonstrukční doba v matrici 512x512 při použití nejmodernější iterativní rekonstrukce poslední generace na úrovni "raw" dat při redukci dávky záření(jako ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) | min. 30 obr/s a více
Deep learning reconstruction – rekonstrukce obrazu pomocí AI | ano/ne (hodnoceno)
SW pro odstranění metalických artefaktů (jako O-MAR, iMAR, SEMAR, SmartMAR ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Pacientský stůl
Nosnost pacientského CT stolu | min. 250 kg
Maximální skenovaný rozsah | min. 1900 mm
Nožní pedály u paty stolu k ovládání pohybu stolu minimálně ve směrech nahoru a dolů | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě | Požadavek je absolutní, musí být splněn
RTG lampa
RTG lampa s dostatečnou reálnou tepelnou kapacitou anody (neuvádět ekvivalenty) | min. 7 MHU
Chladicí výkon anody rtg lampy | min. 1000 kHU/min
Generátor
VN generátor vf typu s výstupním výkonem | min. 70 kW
CT Akviziční - ovládací konzole
Monitor LCD s úhlopříčkou | min. 19 "
kapacita HDD pro obrazová data | min. 300 GB
Kapacita HDD pro raw data | min. 500 GB
Operační paměť | min. 32 GB
Ovládací software pro přípravu a řízení akvizice | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty HU | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Dedikovaný HW a SW pro scan s duální energií pro přesné odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách nebo dedikovaný HW a SW pro subtrakční scanování pro přesné odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Možnost importu pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve | Požadavek je absolutní, musí být splněn
NEMA XR 25 / Dose check, NEMA XR 26/ Accesss control, NEMA XR 29/ Dose Optimization and Management | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Základní obrazové zpracování – 2D, MPR, MIP, minIP, 3D SSD, 3D VRT, 4D (značka /1***) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
SW pro automatické odstraněním skeletu | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Možnost exportu CT obrazů přímo z akviziční konzole na CD nebo DVD včetně vlastního prohlížeče | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Zálohování systému pomocí UPS s garantovanou min. délkou zálohy | min. 15 minut
Parametry multimodalitního serverového portálu pro 3 současně pracující lékaře
Multimodalitní serverový portál s Hardware dostatečného výkonu, rozsahu klientských licencí a licencí Softwarů dle požadavku uvedeného níže | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Musí umožnit rychlé a bezpečné připojení na server z pracoviště mimo nemocnici (např. z domova lékaře) při zachování plnohodnotné práce se všemi požadovanými aplikacemi bez omezení | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Kapacita operační paměti RAM multimodalitního serverového portálu | min. 128 GB
Kapacita pevného disku multimodalitního serverového portálu | min. 3TB
Vysokokontrastní diagnostický monitor | min. 27"
Zálohování serveru v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn
SW licence pro přístup min. 3 současně pracujících uživatelů, pro využití základní softwarové výbavy serveru a pokročilých aplikací, které jsou uvedeny níže. S výhodou možnost instalace software klientů na neomezený počet počítačů. | min. 3 současně pracujících uživatelů
Základní softwarová výbava - min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí na principu HU treshold, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM, AVI, JPG nebo PNG formátu. | min. 3 současně pracujících uživatelů
SW pro CT cévní analýzu min. v rozsahu: automatické subtrakce skeletu CT-DSA, zahrnující pokročilou automatickou vaskulární analýzu se segmentací cévního řečiště včetně základního pojmenování , automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz, rekonstrukce zakřiveného a napřímeného zobrazení lumen cév. Eliminace struktur stentů a kalcifikací... při využití dat získaných dle specifikace položky se značkou /1*** | min. 3 současně pracujících uživatelů
SW pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu: plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, 2D a 3D zobrazení, automatická tvorba Filet view a endoluminální fly-through rekonstrukce , měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev. Současné a synchronizované zobrazení analýzy dat získaných v poloze pacienta na břiše a na zádech. | min. 3 současně pracujících uživatelů
SW pro hodnocení parenchymu plic, včetně plicní embolie min. v rozsahu : kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s měřením objemu abnormálního plicního parenchymu, segmentace plicních laloků. Nástroje pro vyhodnocení podezření plicní embolie se zobrazením distribuce contrastu v jednotlivých částech plicních struktur. | min. 3 současně pracujících uživatelů
SW pro analýzu plicních nodulů min. v rozsahu: vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření automatickou, případně semiautomatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (Elapsed time ,Doubling time, Procentuální růst). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání. | min. 3 současně pracujících uživatelů
Export studií na CD/DVD/USB ; import studií z CD/DVD/USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Export souborů ve formátu pro 3D tisk (např. STL,….) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Export dat ve formě DICOM, AVI, JPEG | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Dicom Storage, Print, Q/R | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Dodání 3 pracovních stanic pro práci s portálovým serverem vybavených pro každou stanici
HW s dostatečným výkonem a grafickou kartou optimalizovaný pro práci s portálem | Požadavek je absolutní, musí být splněn
1x pracoviště s 1x monitor vysoko kontrastní diagnostický - rozlišení monitoru min. 4 Mpix , velikost min.30“ plus 1x monitor vysoko kontrastní diagnostický - rozlišení monitoru min. 2 Mpix, velikost min.27" | Požadavek je absolutní, musí být splněn
1x pracoviště s 1x monitor vysoko kontrastní diagnostický - rozlišení monitoru min. 4 Mpix , velikost min.30“ | Požadavek je absolutní, musí být splněn
1x pracoviště s 1x monitor vysoko kontrastní diagnostický - rozlišení monitoru min. 2 Mpix , velikost min.27“ | Požadavek je absolutní, musí být splněn
UPS s kapacitou min. 15 min. pro každé PC | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Příslušenství
Monitor CT ve vyšetřovně - na stropním závěsu | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Náhledová kamera na pacienta, včetně náhledového monitoru v CT ovladovně | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Elekrický rozvaděč | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Potřebné kabelové kanály | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Potřebné podlahové rámy a kotvící prvky | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Intercom - obsluha x pacient (nutné pro instruování pacienta během vyšetření) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
SERVIS A SERVISNÍ PODMÍNKY
max. lhůta na odstranění závady vzdáleným přístupem – 12 hodin od nahlášení | Požadavek je absolutní, musí být splněn
max. lhůta na odstranění závady od času nahlášení bez potřeby dodání náhradních dílů – 1 pracovní den ode dne nahlášení | Požadavek je absolutní, musí být splněn
max. lhůta na odstranění závady od času nahlášení při potřebě dodání náhradních dílů – 3 pracovní dny ode dne nahlášení | Požadavek je absolutní, musí být splněn