Příloha č. 6 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

„Klinický informační systém“

Technická specifikace KIS

# Obsah

1.	SEZNAM PŘÍLOH	4

2.	SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ	5

3.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ	8

4.	ČLENĚNÍ DOKUMENTU	8

5.	POŽADAVKY NA DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY	9

5.1.	Předmět a rozsah dodávky	9

5.2.	Východiska	11

5.3.	Požadavky na dodávku	11

5.3.1.	Koncept/architektura požadovaného řešení	11

5.3.2.	Obecné požadavky	17

5.3.3.	Strukturovaná zdravotnická dokumentace (SZD)	26

5.3.4.	Elektronická zdravotnická dokumentace (EZD)	28

5.3.5.	Akutní příjem ARO	29

5.3.6.	Lůžková část ARO a NIP	30

5.3.7.	Operační sály: anestezie	35

5.3.8.	Ošetřovatelská dokumentace	40

5.3.9.	Výkaznictví ZP, ÚZIS	43

5.3.10.	Statistiky	44

5.3.11.	Medikace	47

5.3.12.	Kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečeť	48

5.3.13.	Databáze KIS	49

5.3.14.	Správa systému	49

5.3.15.	Auditní služby	50

5.3.16.	Evidence přístrojové techniky	51

5.3.17.	Dokumenty a data ze zdravotnických systémů a přístrojů	52

5.3.18.	Serverová infrastruktura pro provoz KIS včetně systémového a databázového SW,  HW a SW vybavení pro zabezpečení provozu KIS	53

5.3.19.	Koncové stanice včetně SW	63

5.3.20.	Integrace na další systémy	71

5.3.21.	Bezpečnostní požadavky	73

5.3.22.	Implementační a provozní požadavky	76

5.4.	Požadavky na služby	78

5.4.1.	Realizace předmětu plnění	78

5.4.2.	Migrace dat	81

5.4.3.	Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému, podpora náběhu systému	81

5.5.	Záruky	82

6.	HARMONOGRAM	82

7.	MÍSTA PLNĚNÍ	82

8.	VÝCHOZÍ STAV, PODMÍNKY PRO INTEGRACI	83

8.1.	Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.	83

8.2.	Legislativa	84

8.2.1.	Ochrana osobních údajů	84

8.2.2.	Legislativa specifická pro zdravotnická zařízení	84

8.2.3.	Bezpečnost informací	85

8.2.4.	Ostatní	85

8.2.5.	Připravovaná legislativa	85

8.2.6.	Dokumentace projektu	85

8.3.	Počty a množství zpracovávaných dat	85

8.3.1.	Množství zpracovávaných dat	85

8.3.2.	Uživatelé	86

8.3.3.	Organizační struktura	86

8.4.	Zdravotní přístroje pro připojení ke KIS, integrace	88

8.5.	Stávající informační systémy	90

8.5.1.	Stávající informační systémy s požadovanou integrací s KIS, popis integrace	92

8.5.2.	Ostatní informační technologie, požadavky integrace	93

8.6.	Datová centra, HW a komunikační  infrastruktura a technologie, požadavky integrace	94

8.7.	Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace	96

# SEZNAM PŘÍLOH

- Požadavky na integraci KIS se stávajícími informačními systémy (NIS, LIS) – viz příloha č. 9 zadávací dokumentace

- Specifikace integračního rozhraní TS-ELDAx pro řešení požadavků integrace KIS s archivem EZD – viz příloha č. 10 zadávací dokumentace

# SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ

V následující tabulce je uveden seznam použitých zkratek a pojmů:

| Zkratka/pojem | Význam |
| --- | --- |
| 365x7x24, 24x7x365 | Poskytování služeb 365 dní v roce, 24 hodiny denně, 7 dnů v týdnu |
| AD | Active directory – správa uživatelů a jejich přístupů |
| Archiv EZD | Dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv elektronické zdravotnické dokumentace NJH – TS-ELDAx (TECHNISERV IT spol. s r.o.) |
| ARO | Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s |
| CA | Certifikační autorita |
| CSV | Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). |
| ČR | Česká republika |
| DASTA | Otevřený český národní standard pro výměnu informací ve zdravotnictví |
| DB | Databáze |
| DC | Datové centrum |
| DICOM | Mezinárodní standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami jako jsou CT, MRI či ultrazvuk. |
| DR | Datové rozhraní |
| DRG | Diagnosis Related Group |
| EEG | Elektroencefalogram |
| NCP eH | Národní kontaktní místo pro eHealth |
| EHR | Electronic Health Record |
| EKG | Elektrokardiogram |
| EP | Elektronická preskripce |
| EU | Evropská unie |
| EZD | Elektronická zdravotnická dokumentace |
| GDPR | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |
| GUI | Grafické uživatelské rozhraní |
| HL7 | Standard pro přenos informací ve zdravotnictví si v celosvětovém měřítku |
| HW | Hardware |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IS | Informační systém |
| JIP | Jednotka intenzivní péče |
| KIS | Klinický informační systém |
| ks | Počet kusů |
| LAN | Počítačová síť Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. |
| LIS | Laboratorní systém |
| LP | Léčivý prostředek |
| MIS | Manažerský informační systém |
| MKN 10 | Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize |
| MS | Microsoft |
| NČLP | Národní číselník laboratorních položek |
| NBD | Next Business Day, typ záruky s opravou následující pracovní den po nahlášení |
| NIP | Oddělení následné a intenzivní péče Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s |
| NIS | Nemocniční informační systém FONS Akord (Stapro s.r.o.) |
| NLZP | Nelékařský zdravotnický personál |
| NJH | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. |
| NZIS | Národní zdravotnický informační systém |
| OS | Operační systém nebo operační sály (dle kontextu) |
| PACS | Systém pro správu, ukládání (archivaci), distribuci a zobrazení zdravotnické obrazové dokumentace (tj. obrazových vyšetření z modalit – RTG, MR a dalších zdrojů) |
| PC | Osobní počítač |
| PD | Projektová dokumentace |
| PDF | Formát dokumentů |
| PZT | Prostředky zdravotní techniky |
| QC | Quality Control (kontrola kvality) |
| RA | Registrační autorita |
| RČ | Rodné číslo |
| RDG | Radiologie |
| RPO | Recovery Point Objective, maximální akceptovatelná ztráta dat (z časového hlediska) |
| RTG | Rentgen |
| SLA | Úroveň a podmínky poskytování služeb technické a technologické podpory. |
| SQL | Označení DB nebo jazyka pro práci s relačními databázemi (dle kontextu) |
| SSO | Single Sign On – podpora pro jednotné přihlášení |
| SÚKL | Státní ústav pro kontrolu léčiv |
| SW | Software |
| SZD | Strukturovaná zdravotnická dokumentace |
| ÚZIS | Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky |
| VZ | Veřejná zakázka |
| XLS | Formát MS Excel |
| XML | Výměnný formát a formát struktury dat |
| ZD | Zadávací dokumentace nebo zdravotnická dokumentace (dle kontextu) |
| ZP | Zdravotní pojišťovna/y |
| ZR | Základní registry |
| ZUM | Zvlášť účtovaný materiál |
| ZULP | Zvlášť účtované léčivé prostředky |

Tabulka 1: Seznam zkratek a pojmů

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem projektu a této veřejné zakázky je Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči (dále také “KIS”) pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. (dále také “NJH”).

V rámci této zakázky bude implementován KIS na pracovištích Anesteziologicko-resuscitačního oddělení NJH (dotčená pracoviště)

- ARO - akutní lůžka (5 lůžek)

- ARO - Emergency (1 lůžko)

- ARO - dospávací pokoj (4 lůžka)

- ARO - operační sály – anestezie (6 sálů - lůžek)

- NIP (8 lůžek)

Součástí předmětu plnění je:

- Dodávka Klinického informačního systému pro intenzivní a anesteziologickou péči, dodávka trvalých licencí KIS.

- Dodávka potřebného HW a SW vybavení pro integraci KIS s přístrojovým vybavením dotčených pracovišť.

- Dodávka koncových stanic – tabletů  (2 ks) a panelových počítačů pro operační sály (6 ks) vhodných pro použití ve zdravotnictví

- Dodávka a implementace datového rozhraní pro integraci KIS s využívaným NIS, LIS a Archivem EZD.

- Instalace KIS na koncových stanicích včetně dodávky potřebných SW licencí (vyjma OS Windows).

- Veškeré implementační, instalační a konfigurační práce spojené s  výše uvedenými dodávkami.

# ČLENĚNÍ DOKUMENTU

Tento dokument obsahuje jen a pouze požadavky na dodávku KIS a související služby (Dílo) a je členěn následovně:

- Kapitola 5 – POŽADAVKY NA DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY – kapitola obsahuje požadavky na dodávky a služby (Dílo), které musí zhotovitel splnit ve svém řešení a ve své nabídce. Kapitola obsahuje základní koncept řešení, legislativní požadavky, konkrétní funkční a technické požadavky na řešení předmětu plnění v rámci VZ.

- Kapitola 6 - HARMONOGRAM – kapitola obsahuje požadavky na harmonogram realizace předmětu plnění VZ.

- Kapitola 7 – MÍSTA PLNĚNÍ – kapitola obsahuje místa plnění v rámci realizace předmětu plnění VZ.

- Kapitola 8 – VÝCHOZÍ STAV – kapitola obsahuje popis výchozího stavu pro realizaci předmětu VZ, tj. uvedení seznamu dotčených subjektů, jejich vztah k předmětu VZ, informační
a komunikační technologie a vybavení, kterými subjekty disponují nebo které budou k dispozici pro realizaci VZ, případně další organizační a technické podmínky, které jsou důležité pro realizaci VZ.

Uvedené kapitoly a jejich obsah jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

Požadavky na servisní služby jsou podrobně uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo a poskytování provozní podpory (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace).

# POŽADAVKY NA DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na dodávky a související služby v rámci této VZ.

## Předmět a rozsah dodávky

Jedná se o pořízení a implementaci klinického informačního systému pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení, který bude implementován na výše uvedených pracovištích Anesteziologicko-resuscitačního oddělení NJH.

Součástí dodávky bude i pořízení potřebného HW a SW vybavení pro integraci KIS s přístrojovým vybavením dotčených pracovišť (tj. zejm. datové koncentrátory, případně SW licence podle dodavatelem zvoleného licenčního modelu), koncové stanice (tablety) a integrace dodaného řešení do technologického prostředí zadavatele.

Rozsah dodávky:

| Ozn. | Položka | Jednotka | Počet ks | Stručný popis položky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klinický informační systém pro ARO (KIS) | soubor | 1 | KIS bude implementován jako spolehlivý, dostupný a bezpečný, centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s komplexní funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým (lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a logistickým procesům v rámci dotčených pracovišť. KIS bude integrován do ICT prostředí NJH dle níže uvedených specifikací a umožní na dotčených pracovištích zavedení EZD v souladu s platnou legislativou, včetně jejího ukládání do dlouhodobého důvěryhodného elektronického archivu NJH. Zdravotní dokumentaci tak bude možné vést pouze v elektronické podobě. |
| 2 | Dodávka potřebného HW a SW vybavení pro integraci KIS s přístrojovým vybavením dotčených pracovišť | ks | 24 | Předmětem této dodávky bude veškerá potřebné HW a SW vybavení pro integraci níže specifikovaného přístrojového vybavení s KIS. V rámci projektu budou dodány zejm. datové koncentrátory pro sběr dat z přístrojů, dokovací stanice a další potřebný HW a komunikační SW. |
| 3 | Dodávka koncových stanic - tabletů | ks | 2 | Dodávka 2 ks tabletů vhodných pro použití ve zdravotnictví pro práci s KIS. |
| 4 | Dodávka koncových stanic - panelových počítačů pro operační sály | ks | 6 | Dodávka 6 ks panelových počítačů pro operační sály vhodných pro použití ve zdravotnictví pro práci s KIS. |
| 5 | Dodávka a implementace datového rozhraní pro integraci KIS s využívaným NIS, LIS a Archivem EZD | soubor | 1 | Dodání licence a implementace datového rozhraní pro integraci KIS s používaným NIS a LIS, umožňující jejich vzájemnou komunikaci a výměnu potřebných dat (pouze náklady na straně dodavatele). Náklady na integraci NIS, LIS na straně stávajících dodavatelů NJH zajistí zadavatel. Dodání licence a implementace datového rozhraní pro integraci KIS s používaným Archivem EZD, umožňující jejich vzájemnou komunikaci a výměnu potřebných dat (náklady na straně dodavatele). Náklady na integraci Archivu EZD vč. 5leté podpory a servisu zahrne dodavatel do svojí cenové nabídky. |

Tabulka 2: Rozsah dodávky

Součástí dodávky jsou dále následující služby a náležitosti:

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění ze strany zhotovitele a jeho případných poddodavatelů.

- Zpracování implementační analýzy včetně návrhu řešení – konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního a montážního návrhu řešení z nabídky a související konzultace se zadavatelem a stávajícími dodavateli NJH.

- Dodávka, implementace, instalace, konfigurace dodaného HW a SW (vč. koncových zařízení) vč. instalace dodaného SW na serverovou infrastrukturu zadavatele a na koncové stanice zadavatele.

- Konfigurace a případné SW úpravy informačního systému a jeho součástí odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a návrhu řešení.

- Implementace a instalace informačního systému, jeho součástí a nastavení informačních a komunikačních technologií odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a příprava pro ověření ze strany zadavatele.

- Zajištění instalace a připojení k zařízením a technickým prostředkům zajištěným zadavatelem (informační systémy, technologie, přístroje a další napojované prostředky).

- Dodávka dokumentace dodaného systému a jeho částí (min. uživatelská dokumentace, dokumentace pro správu, provozní dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémová dokumentace, projektová dokumentace).

- Ověření funkčnosti dodaného systému a jeho částí, provedení akceptačních testů.

- Seznámení uživatelů a administrátorů s funkcionalitami, obsluhou a správou dodávaného systému a jeho budoucím provozem. Seznámení se týká klíčových uživatelů, ostatní uživatelé budou proškoleni klíčovými uživateli.

- Asistence pracovníků dodavatele uživatelům při náběhu provozu.

- Zařazení do provozního prostředí NJH (dohled, síťová infrastruktura apod.).

- Realizace pilotního provozu k ověření funkčnosti systému na menším objemu dat, s menším počtem uživatelů a na menším počtu zařízení.

- Provedení zkušebního provozu.

- Uvedení systému do produkčního provozu.

- Poskytnutí záruky uvedené v kapitole 5.5 - Záruky.

- Další služby výslovně neuvedené, které jsou však s realizací díla neoddělitelně spojeny a realizace díla bez nich není možná.

Doplňující požadavky na implementaci:

- Zajištění kontinuity provozu zdravotnického zařízení. Po stránce nepřetržitého provozu se předpokládá plánovaná odstávka pouze na nezbytnou dobu. Přizpůsobení školení provozním možnostem.

- Požaduje se kontinuita nastavených parametrů, všech číselníků, definic, tiskových sestav, definice organizační struktury a jiných aspektů provozu. Nepředpokládá investici do opětovného zadávání a pořizování těchto údajů.

Předmětem dodávky není spotřební materiál využívaný v následném provozu informačního systému.

## Východiska

Zásadním východiskem pro řešení jsou požadavky na plnou elektronizaci zdravotnické dokumentace,, sdílení dat mezi přístrojovou technikou ARO a KIS, laboratořemi a KIS, dále potřeba práce v mobilních zařízeních, integrace mezi KIS a stávajícím NIS, požadavky na správné vedení EZD a zajištění souladu s GDPR.

Elektronická zdravotnická dokumentace je nezbytným předpokladem pro zajištění její výměny (eHealth systém) s ostatními zdravotnickými zařízeními a prostřednictvím tohoto systému i se systémy výměny zdravotnické dokumentace na národní úrovni (kraje, NIX ZD) a nadnárodní (NCP eH).

Z uvedeného plyne, že základním požadavkem a cílem je pořízení klinického informačního systému pro pracoviště Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, který bude provozován jako spolehlivý, vysoce dostupný a bezpečný, centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s komplexní funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým (lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a logistickým procesům v rámci ARO Nemocnice Jindřichův Hradec.

Systém umožní, aby Zadavatel vedl minimálně zdravotnickou dokumentaci jako čistě elektronickou, tj. v jen elektronické podobě. Z uvedeného plyne, že dokumentace se bude pořizovat, zpracovávat a ukládat elektronicky, a to včetně archivace.

Elektronické verze dokumentů zdravotnické dokumentace KIS budou podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel v rámci tohoto projektu požaduje i napojení na stávající archiv EZD v souladu s požadavky legislativy na vedení a archivaci plně elektronické zdravotnické dokumentace. Součástí dodávky není dodávka vlastního Archivu EZD, součástí dodávky ale jsou náklady na povýšení stávajícího licenčního modelu zadavatele a náklady na integrační práce na straně stávajícího dodavatele Archivu EZD (řešení TS-ELDAx od dodavatele TECHNISERV-IT, spol. s r.o.) - je tedy požadováno napojení KIS na stávající Archiv EZD a  ukládání vybrané elektronické zdravotní dokumentace vedené v KIS dle níže uvedené specifikace. Zadavatel dále uvádí kontaktní osobu výhradního (stávajícího) dodavatele pro poskytnutí informací o nákladech na napojení archivu EZD.

Kontaktní osoba TECHNISERV-IT, spol. s r.o.:

Luděk Telecký

tel.: +420 533 442 963

e-mail: ltelecky@techniserv-it.cz

## Požadavky na dodávku

V této kapitole je uveden koncept požadovaného řešení a požadavky na dodávky.

### Koncept/architektura požadovaného řešení

Obrázek 1 : Koncept/architektura řešení KIS s vazbou na prostředí NJH.

Informace k obrázku:

- Klinický informační systém bude integrován v prostředí nemocnice, propojen s  přístrojovým vybavením na jednotlivých odděleních a s využívanými informačními systémy nemocnice dle níže uvedených požadavků a specifikace.

- Vybraná data z KIS budou ukládána do dlouhodobého důvěryhodného elektronického archivu v příslušném formátu splňujícím legislativní požadavky pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace.

Obrázek 2 : Koncept/architektura připojení pacientských přístrojů ke KIS.

Informace k obrázku:

- Ke klinickému informačnímu systému budou připojeny přístroje, které budou zdrojem dat. Systém tyto data bude ukládat v uživatelsky definovaných intervalech, zpracovávat a analyzovat.

- Na obrázku je uveden pouze předpokládaný koncept řešení.  Zadavatel v rámci řešení připojení přístrojů předpokládá, že:

  - přístroje podporující připojení do ethernetu budou zasílat data přímo do serveru KIS,

  - přístroje, které nemají připojení do datové sítě, ale pouze RS-232, budou připojeny přes datový převodník RS-232/TCP-IP nebo přes identifikační člen do datového koncentrátoru (1 koncentrátor se vstupy pro 4 přístroje) a následně budou data odeslána do KIS,

  - data z pacientských monitorů budou odesílána přes centrální monitory přímo do KIS.

- Zadavatel připouští i jiné technické řešení připojení přístrojového vybavení. Dodavatel v nabídce uvede způsob řešení připojení přístrojů splňující zadavatelem uvedené požadavky na integraci KIS s přístrojovým vybavením.

- K propojení s přístroji lze využít LAN NJH s využitím stávající strukturované kabeláže. Dodavatel je povinen v rámci nabídky specifikovat požadavky na množství a umístění koncových zásuvek tak, aby zadavatel mohl zajistit případné doplnění nebo rozšíření strukturované kabeláže (metalická kabeláž vč. koncových zásuvek) pro připojení přístrojového vybavení.

Obrázek 3 : Koncept/architektura koncových stanic.

Informace k obrázku:

- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také dodávka 2 ks koncových stanic (tabletů) a instalace dodaného řešení na koncové pracovní stanice zadavatele určené pro práci s klinickým informačním systémem na dotčených pracovištích – zadavatel zajistí na vlastní náklady stacionární a mobilní pracovní stanice v  rozsahu uvedeném v kapitole 5.3.19 včetně nezbytného příslušenství, včetně operačního systému, vybavené tiskárnami.

- Koncové stanice budou umístěné na pracovištích Anesteziologicko-resuscitačního oddělení NJH (ARO - akutní lůžka, ARO -  Emergency, ARO - dospávací pokoj, ARO - operační sály – anestezie, NIP).

- K propojení s přístroji lze využít LAN NJH s využitím stávající strukturované kabeláže. Dodavatel je povinen v rámci nabídky specifikovat požadavky na množství a umístění koncových zásuvek tak, aby zadavatel mohl zajistit případné doplnění nebo rozšíření strukturované kabeláže (metalická kabeláž vč. koncových zásuvek) pro připojení přístrojového vybavení.

- Pro připojení mobilních pracovních stanic bude na uvedených odděleních vybudována v rámci rozšíření síťové infrastruktury LAN NJH také zabezpečené bezdrátová síť (vybudování bezdrátové sítě není předmětem této veřejné zakázky).

- Zadavatel požaduje, aby koncové stanice po instalaci KIS bylo možné využít v rámci připojení do LAN NJH i pro práci v ostatních informačních systémech NJH (NIS, PACS,  ....).

V součinnosti s pracovníky IT NJH budou součástí dodávky také veškeré instalační a konfigurační práce spojené se zprovozněním KIS na těchto stanicích.

Obrázek 4 : Koncept/architektura serverové infrastruktury KIS a zálohování.

Informace k obrázku:

- Implementovaný KIS bude provozován na virtuálních serverech spuštěných ve dvou oddělených datových centrech NJH (DC1, DC2).

- Virtualizace bude provozována na 3 fyzických serverech, které budou pořízeny zadavatelem.

- Serverová infrastruktura pro provoz KIS bude navržena vítězným dodavatelem v souladu s požadavky zadavatele na zajištění vysoké dostupnosti (HA - High Availability) těchto technologií a provozu dodávaného systému jako celku v režimu 24x7x365 s minimální dostupností 99,9 % a RPO<4.

- Součástí HW / SW zadavatele bude i řešení pro zálohování dat KIS, umožňující vytváření on-line i off-line záloh s dostatečnou kapacitou pro zálohování dat KIS v horizontu min. 5 let, umožňující uchovávat i vícenásobné sady záloh – denní, týdenní, měsíční, roční.

- Účastník navrhne a v nabídce uvede způsob řešení serverové infrastruktury vč. požadavků na zálohování KIS splňující všechny požadavky uvedené zadavatelem v této technické specifikaci. V rámci návrhu uvede účastník i nezbytné výkonnostní a jiné parametry serverového řešení a řešení zálohování dat požadované pro provoz KIS.

V následující tabulce je stručný popis konceptu/architektury řešení implementovaného KIS:

| Prvek | Popis | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Předmět řešení projektu |  |  |
| KIS ARO Nemocnice Jindřichův Hradec | KIS bude implementován jako spolehlivý, dostupný a bezpečný, centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s komplexní funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým (lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a logistickým procesům. Požadované funkcionality KIS jsou detailně popsány dále. |  |
| Zavedení strukturované zdravotnické dokumentace na dotčených pracovištích | V rámci implementace KIS dojde k zavedení strukturované zdravotnické dokumentace na dotčených pracovištích, která je detailně popsaná níže. Výstupem strukturované zdravotnické dokumentace bude elektronická zdravotnická dokumentace plnící všechny podmínky na ni kladené tak, aby bylo možné tuto dokumentaci považovat za důvěryhodnou, elektronicky archivovat v důvěryhodném elektronickém archivu (Archiv EZD – není předmětem dodávky) a zajistit její distribuci v elektronické podobě při zachování její důvěryhodnosti. |  |
| Zavedení EZD, napojení na důvěryhodný dlouhodobý archiv | Součástí implementace KIS bude také zavedení elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou. V rámci implementace KIS je pro tyto účely požadováno napojení na stávající Archiv EZD a ukládání vybrané elektronické zdravotnické dokumentace do Archivu EZD. |  |
| Integrace KIS se stávajícími informačními systémy NJH | Součástí implementace KIS bude nezbytná integrace KIS se stávajícími informačními systémy využívanými na dotčených pracovištích, umožňující jejich vzájemnou komunikaci a výměnu potřebných dat (min. se jedná o NIS, LIS a Archiv EZD). |  |
| Integrace KIS s přístrojovým vybavením | V rámci implementace KIS dojde k napojení vybraného přístrojového vybavení dotčených pracovišť ke KIS, umožňující zaznamenávání naměřených hodnot a výstupů přístrojového vybavení v KIS a další zpracování a vedení takto vzniklé dokumentace v elektronické podobě. |  |

Tabulka 3: Stručný popis konceptu/architektury řešení implementovaného KIS

Požadavky na funkcionality a parametry požadovaného řešení jsou uvedeny v následujícím textu.

### Obecné požadavky

V této kapitole jsou uvedeny základní (minimální) požadavky na požadované řešení:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Řešení bude v souladu s legislativou uvedenou v kapitole 8.2 – Legislativa. |  |
|  | KIS je v rámci požadovaných funkcionalit dle zákona o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů považován za zdravotnický prostředek. Uchazeč je povinen dodat KIS, který bude registrovaný jako zdravotnický prostředek. |  |
|  | Všechny tiskové výstupy musí být v souladu a ve formátu předepsaném příslušnou legislativou a interními směrnicemi zadavatele. Vizuální úprava výstupů bude navržena dodavatelem a realizována buď systémem uživatelských šablon umožňující úpravy zadavatelem, případně bezplatné úpravy dodavatelem jako povinná součást provozní podpory. |  |
|  | Systém musí obsahovat uživatelskou a administrátorskou příručku v elektronické podobě vždy v aktuální platné verzi s vazbou na aktuální verzi systému. |  |
|  | Systém musí být plně funkční i na pracovních stanicích NJH mimo dotčená pracoviště uvedených v kap. 8.7 - Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace /Pracovní a klientské stanice uživatelů/. |  |
| Moderní dlouhodobě perspektivní komerčně dostupný systém. |  |  |
|  | Řešení musí být založené na současných obecně dostupných a moderních technologiích a standardech s perspektivou rozvoje a podpory min. 10 let. |  |
|  | Řešení musí být založené na komerčně dostupném a procesně orientovaném systému, customizace musí být řešena konfiguračně a proveditelná i interními správci aplikace. Připouští se vývoj pro specifické požadavky organizace v implementačním procesu. |  |
|  | Řešení musí podporovat na straně klienta práci na zařízeních ve standardním prostředí MS Windows (PC, notebooky, vč. podpory zařízení s dotykovými obrazovkami). Na mobilních zařízeních (tablety) se připouští varianta prostředí jiných OS (min. iOS nebo Android) s použitím klientské mobilní aplikace KIS, zajišťující všechny požadované úkony práce u lůžka nebo jiné srovnatelné, např. multiplatformní, řešení. |  |
|  | Zaručená perspektiva rozvoje a podpory implementovaného KIS je minimálně po dobu dalších 10 let od uvedení do provozu. |  |
|  | Řešení musí podporovat mezinárodní a národní standardy využívané ve zdravotnických informačních systémech. |  |
| Homogenita řešení |  |  |
|  | Řešení musí být homogenní z hlediska databázového prostředí, musí používat pouze jeden typ databáze (např. MS SQL, Oracle, aj.) pro celé řešení a optimalizovaný licenční model. |  |
| Uživatelské prostředí (Grafické prostředí) |  |  |
|  | Uživatelské prostředí je jednotné v celém rozsahu a založené na standardech prostředí Microsoft Windows. Na mobilních zařízeních (tablety) se připouští varianta prostředí jiných OS (min. iOS nebo Android) s použitím klientské mobilní aplikace KIS, zajišťující všechny požadované úkony práce u lůžka nebo jiné srovnatelné, např. multiplatformní, řešení. |  |
|  | Nástrojové lišty se srozumitelnými ikonami pro usnadnění specifické funkcionality. |  |
|  | Systém musí umožnit individuální nastavení pracovní plochy, podporovat práci ve více oknech (agendách) současně. |  |
|  | Pracovní plocha musí být nastavitelná a umožnit změnu velikosti zobrazovaných informací dle potřeb uživatele. |  |
|  | Uživatelské prostředí umožňuje odlišná nastavení pro různé typy provozů (odlišné typy lůžkové péče, operační sály). |  |
|  | Systém umožní vytvoření přehledové obrazovky „dashboard“ všech lůžek a zároveň o stavu pacientů zde hospitalizovaných, obsah informací pacientského boxu lze definovat uživatelem. |  |
|  | Při práci s pacientem musí být na pracovní ploše vždy k dispozici jeho aktuální údaje s možností jejich editace. |  |
|  | Prostředí umožňuje práci s více pacienty najednou. U jednotlivého pacienta může být zároveň editováno více dokumentů/zpráv různých typů. |  |
|  | U dokumentů větších než obrazovka systém umožňuje užití rolovací lišty. |  |
|  | Uživatel musí mít možnost dostávat on-line zprávy o určitých událostech. |  |
|  | Podpora pro zavedení standardních léčebných postupů/klinických protokolů. Uživatel má možnost být veden v péči o pacienta standardním dohodnutým postupem. Systém umožní správnost postupu kontrolovat. |  |
|  | Systém umožňuje vytváření grafů z vybraných dat (např. naměřené údaje z přístrojů) a zobrazování dat v časových osách. |  |
|  | Všechny části systému musí být dokumentovány (musí být dodán popis jejich fungování a obsluhy včetně návazností na jiné části). Za vhodnou formu považujeme např. Příručku uživatele (vždy daného modulu). Dokumentace systému musí být obsažena i v KIS (nápověda). Vše v českém jazyce. |  |
|  | Systém musí umožňovat vytvoření předdefinovaných textů a jejich jednoduché vyvolání ve formě editační záložky nebo jiného řešení. |  |
|  | Systém umožní přímý on-line přístup do externích expertních systémů a databází zaměřených na medicínu (Medline, Medscape, Uptodate, Cochrane Library apod.). |  |
|  | Automatické upozornění systému minimálně na: příchod nových laboratorních výsledků pacienta , na nové úkoly a pokyny či na plánované podání medikace. |  |
| Číselníky |  |  |
|  | Správa číselníků: Systém musí disponovat aplikací (rozhraním), které umožní aplikačnímu administrátorovi spravovat jednotlivé číselníky. |  |
|  | Možnost nahrávat do KIS vybrané národní a mezinárodní číselníky – číselník léků SUKL, mezinárodní klasifikaci nemocí MKN10, ... |  |
| Tiskové výstupy |  |  |
|  | Tiskové výstupy musí být individuálně konfigurovatelné a přizpůsobitelné administrátorem: - Systém bude umožňovat, aby správce mohl tvořit vlastní tiskové sestavy. - Bude k dispozici možnost návrhu grafického designu tiskových sestav. |  |
|  | Systém obsahuje tiskové předlohy a uživatel má možnost volby z tiskových předloh. Uživatel bude mít před tiskem možnost výběru z různých formátů zpráv (možnost volby různých předloh pro tisk). |  |
|  | Tisk musí být grafický s plnou podporu češtiny. |  |
|  | Systém musí umožnit před tiskem náhled na vzhled tištěného dokumentu. |  |
|  | Možnost tisku jak na tiskárnu, tak do PDF. |  |
|  | Systém musí mít vestavěnou podporu pro grafický návrh vzhledu tiskových sestav (na úrovni správce systému). |  |
|  | V případech, kdy pro daný výstup existuje definovaný papírový formulář ve formě tiskopisu, možnost tisku do těchto tiskopisů (papírových formulářů). |  |
| Řízení přístupu k aplikaci (přihlášení) |  |  |
|  | Přístup do systému (identifikace, autentizace a autorizace) a zařazení do relevantní role bude poskytován buď pomocí interních autonomních mechanismů KIS bez propojení na AD nebo navržené řešení musí umožnit propojení na systém správy uživatelů (MS Active Directory – MS AD) NJH a musí umožnit provedení autentizace uživatelů vůči této externí autoritě pro zajištění jednoznačné identifikace uživatele (vč. podpory pro jednotné přihlášení (Single Sign On)). |  |
|  | Možnost volby způsobu autentizace uživatele pomocí interních mechanismů KIS nebo přes MS AD, případně s využitím technologie Single Sign On. |  |
|  | Automatické odhlášení nečinného uživatele. Možnost systémově nastavit dobu pro odhlášení pro správce. |  |
| Řízení přístupů k aplikačním službám |  |  |
|  | Hierarchické nastavování přístupových práv dle rolí, možnost definovat rozsah přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem pacientských dat (bez přístupu / pouze čtení / přístup pro zápis, změnu, mazání). |  |
|  | Možnost definovat uživatelské role (počet, typ) dle potřeb organizace – lékař, sestra, apod. |  |
|  | Možnost omezení přístupu pouze na pacienty vlastního pracoviště nebo na konkrétní typ dokumentace. |  |
| Jazyková mutace |  |  |
|  | Navržená uživatelská softwarová aplikace komunikuje v jazyce českém. |  |
|  | Pro práci správců a administrátorů se u definovaných systémových komponent se připouští komunikace i v jazyce anglickém. |  |
| Legislativa a další normy |  |  |
|  | Soulad s legislativou uvedenou v kap. 8.2.2 – Legislativa specifická pro zdravotnická zařízení |  |
|  | Systém musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 98/2012, Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. |  |
|  | Soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |  |
|  | Soulad se Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění a vyhláškou Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění. |  |
| Elektronická zdravotnická dokumentace |  |  |
|  | Řešení musí umožnit vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické formě a umožnit postupný přechod na vedení zdravotnické dokumentace jen v elektronické podobě – zavedení elektronické zdravotní dokumentace dle platné legislativy. |  |
| Sledování nežádoucích událostí |  |  |
|  | Možnost záznamu a evidence nežádoucích událostí včetně zaznamenání údajů o nápravných opatřeních. KIS umožní sledování nežádoucích událostí na úrovni formuláře dle specifikace zadavatele. |  |
| IHE profily |  |  |
|  | Pro zajištění efektivní implementace komunikace mezi systémy lokálními a národními je vyžadováno, aby KIS (jeho softwarové komponenty) byly kompatibilní s ostatními IHE nástroji pomocí tzv. IHE Integration Statement, jak jsou stanoveny Standardy elektronického zdravotnictví. |  |
| Konfigurovatelnost systému |  |  |
|  | Klinický informační systém bude vysoce konfigurovatelný dle potřeb nemocnice, jednotlivých pracovišť a jednotlivých uživatelů. |  |
|  | Vytvářet a konfigurovat lze minimálně v položkách: - Teplotky - Dokumenty (příjmové, propouštěcí zprávy, denní dekurzy,….) - Ordinace - Sety ordinací - Laboratorní přehledy - Jednotky, frekvence, slovníky - Zprávy a reporty - Číselníky - Alergie |  |
|  | Konfigurace bude moci provádět proškolený personál – interní správci i klíčoví uživatelé dotčených pracovišť. |  |

Tabulka 4: Obecné požadavky

Obrázek 5 : Pyramida konfigurace

Pro konkrétní oblasti jsou uvedeny specifické požadavky samostatně v dílčích podkapitolách.

### Strukturovaná zdravotnická dokumentace (SZD)

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | SZD musí plnit všechny podmínky, aby bylo možné tuto dokumentaci považovat za důvěryhodnou, elektronicky archivovat v důvěryhodném elektronickém archivu. |  |
| Podpora pracovního postupu (workflow) a seznam pracovních úkolů |  |  |
|  | Podpora pracovního postupu (workflow) a seznamu pracovních úkolů. |  |
|  | Řešení nabízí kontrolní seznam procesů a činností, který může pomoci při vyplňování relevantních částí dokumentace v průběhu léčby. |  |
| Dokumentace |  |  |
|  | Řešení musí nabízet lehce přístupnou tabulku nebo obrazovku určenou k prohlížení elektronické zdravotnické dokumentace pro vybraného pacienta. Prohlížeč by měl rovněž uživateli umožňovat přejít na jednotlivé záznamy elektronické zdravotní dokumentace pacienta. |  |
|  | Systém musí umožňovat jednoduchý pohled na veškerou dokumentaci pacienta zaznamenanou v KIS napříč všemi pracovišti, kde bude KIS využíván, i časově do jeho historie. |  |
|  | V systému bude možné strukturované a parametrizovatelné zadávání údajů s možností nastavení jednotlivých položek (povinný údaj, možné hodnoty) a vlastních číselníků pro jednotlivé položky, předdefinovaných textů a šablon, možnost nastavení kontrolních funkcí. |  |
|  | Pro vyšší efektivitu práce a minimalizaci přepisování vložených údajů umožňují formuláře / zprávy vzájemný automatický přenos dat mezi sebou a jinými částmi KIS (např. výsledky vyšetření, přístrojová data atd.). |  |
|  | Dokumenty / zprávy umožňují výpočty a logické vazby, na základě zadaných / přenesených údajů, tato „vnitřní logika“ umožňuje okamžité přizpůsobování dokumentu definovaným způsobem. |  |
|  | Možnost souběžně pracovat s více otevřenými dokumenty bez nutnosti zavírat rozepsaný dokument. |  |
|  | Možnost zapisovat k pacientovi významné informace, které budou viditelné i v přehledu pacientů (alergie, informace atd.). |  |
|  | Koncový uživatel musí mít možnost ovlivnit výčet informací v seznamech pacientů a jejich pořadí. |  |
|  | Možnost evidovat a zobrazovat stav dokumentu (rozepsán, dokončen, uzavřen apod.). |  |
|  | Dokumentace umožňuje tvorbu záznamů urgentního příjmu, anesteziologických záznamů anebo denních dekurzů jednotek intenzivní péče včetně přístrojových dat formou časové osy se záznamem událostí. |  |
|  | Možnost do pacientské dokumentace vkládat multimediální data – např. obrázky. |  |
|  | Řešení musí umožnit oprávněným uživatelům vkládat skenované dokumenty do zdravotnické dokumentace pacienta (dokumenty, které s sebou pacient přinesl) v běžných formátech jako je PDF, DOC, XLS či JPEG. |  |
|  | Přikládané dokumenty (souborové přílohy k pacientské dokumentaci) musí být ukládány do databáze KIS a přístupné v rámci prohlížení pacientské dokumentace. |  |
|  | Dodávka výchozích přednastavených dokumentů / zpráv je součástí prvotní dodávky. Případná úprava dokumentů / zpráv bude možná proškoleným interním administrátorem systému. |  |
|  | Tvorba šablon dokumentů / zpráv je možná proškoleným interním administrátorem systému. |  |
|  | Záznamy i nahlížení do dokumentace musí být auditovatelné s filtrováním přístupů dle pacienta, uživatele, období, … |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
|  | Všichni oprávnění zdravotničtí pracovníci musí mít přístup k informacím o stávající či předchozí léčbě pacienta. Veškerá léčba musí být ve výchozím nastavení zobrazena na časové ose nebo časově setříděnou. Informace o léčbě musí být možné uspořádat dle typu, pracovníka, …. |  |
|  | Možnost zobrazit záznamy o léčbě pacienta z pouze aktuální epizody ve výchozím nastavení, nebo všechny záznamy léčby daného pacienta. |  |

Tabulka 5: Strukturovaná zdravotnická dokumentace (SZD)

### Elektronická zdravotnická dokumentace (EZD)

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Navržené řešení musí umožnit na dotčených pracovištích zavedení zdravotní dokumentace pouze v elektronické podobě jako důvěryhodné elektronické zdravotní dokumentace (EZD) v souladu s platnou legislativou, s možností ukládání vybrané elektronické zdravotní dokumentace do Archivu EZD ve shodě s legislativními požadavky. |  |
|  | V rámci integrace s Archivem EZD ukládání elektronické zdravotnické dokumentace do Archivu EZD v souladu s platnou legislativou - ve formátu PDF/A, opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem daného uživatele nebo v oprávněných případech s využitím kvalifikované elektronické pečeti, časovým razítkem, včetně nastavení skartační lhůty dané dokumentace. |  |
|  | Možnost zvolit, která dokumentace bude standardně ukládaná do Archivu EZD. |  |
|  | Standardně ukládané do dlouhodobého důvěryhodného archivu EZD budou v rámci implementace minimálně tyto dokumenty - příjmová zpráva, denní dekurz, ordinace lékaře, ordinační list sestry, překladová nebo propouštěcí zpráva, anesteziologický protokol, zpráva o pobytu na dospávacím pokoji, ošetřovatelská zpráva, předanestetické vyšetření. |  |
|  | Uživatel bude mít možnost v rámci libovolného tiskového výstupu zvolit opatření kvalifikovaným elektronickým podpisem a uložení do Archivu EZD. |  |
|  | Upozornění uživatele v případě chybového stavu při ukládání dokumentu do Archivu EZD. |  |
|  | Požadavek KIS na podepsání uzavíraného zápisu elektronické zdravotnické dokumentace a uložení dokumentace do Archivu EZD bude možné nastavit konfiguračně včetně možnosti odložit podepsání dokumentace nebo uživatel bude mít možnost zvolit, kdy dokumentaci podepíše a uloží do Archivu EZD. |  |
|  | KIS umožní kdykoliv vygenerovat seznam dokumentace k podpisu a umožní uživateli podepsat pouze jím vybranou dokumentaci. |  |

Tabulka 6: Elektronická zdravotnická dokumentace (EZD)

### Akutní příjem ARO

Tato část KIS je podmnožinou strukturované zdravotnické dokumentace. Nad rámec požadavků na tuto dokumentaci jsou pro tuto oblast následující požadavky:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Tato část dokumentace je podmnožinou EZD. |  |
|  | Je generován záznam o péči na ARO-Emergency , který byl nadefinován zadavatelem. Jedná se o minimálně o záznam ordinací, teplotku a dekurz. |  |
|  | Pro tuto část EZD platí identické požadavky jako pro lůžkové oddělení ARO a NIP (viz níže). |  |

Tabulka 7: Akutní příjem ARO

### Lůžková část ARO a NIP

Tato část KIS je podmnožinou strukturované zdravotnické dokumentace. Nad rámec požadavků na tuto dokumentaci jsou pro tuto oblast následující požadavky:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Podpora administrativy a organizace práce na lůžkovém oddělení, pro vedení pacientské dokumentace dle platné legislativy. |  |
|  | Části zdravotnické dokumentace potřebné pro provoz u lůžka (minimálně dekurz, ordinace, laboratoře) musí být provozovatelné na tabletu ve webové nebo standardní aplikaci. |  |
|  | Záznam o ordinacích musí být provozovatelný na dotykové obrazovce v přiměřeném user-friendly rozlišení. |  |
|  | Možnost definovat příjmový proces s kroky, které vykonává sestra, lékař a administrativní pracovník. Systém musí umožňovat vyhledání / zadání pacienta z registru, zadání dat o pacientovi, o hospitalizaci, o pojištění, uložení na lůžko, anamnéza, trvalá medikace, lékařská příjmová zpráva, diagnózy a předání dat do ošetřovatelské dokumentace. Ošetřovatelská anamnéza včetně rizik a ošetřovatelský plán péče jsou následně zpracovány v integrovaném systému Ošetřovatelské péče. |  |
|  | Přiřazování lůžek – zdravotnický pracovník musí být schopen přidělit pacientovi konkrétní lůžko výběrem ze seznamu. |  |
|  | Úplná anamnéza pacienta – uživatel má možnost zadokumentovat pacientovu anamnézu a kdykoli znovu zobrazit a získat dříve zadané údaje. Systém umožňuje zadání předdefinovaného textu. |  |
|  | Zpráva o přijetí pacienta k hospitalizaci – lékař má možnost zadokumentovat stav pacienta v okamžiku jeho přijetí k hospitalizaci. Systém umožňuje zadání předdefinovaného textu. |  |
|  | Diagnóza – systém umožní zvolit několik diagnóz či vyhledávat ve skupinách diagnóz na základě mezinárodní klasifikace chorob a onemocnění MKN 10. |  |
|  | Upozornění – řešení musí obsahovat systém upozornění uživatelů na určité atributy pacienta (alergie, nosokomiální nákaza...) ve formě vyskakovacího okna nebo pacientského záznamu. |  |
|  | Možnost upozornění na příchozí statimový nález. |  |
| Vedení dokumentace |  |  |
|  | Vedení strukturovaného denního dekurzu. Vedení strukturovaného denního dekurzu musí být provozovatelné i na mobilním zařízení (tablet). |  |
|  | Řešení umožňuje přenos dat z monitoru vitálních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, přístroje pro kontinuální eliminační metody, infuzních pump, dávkovačů, laboratoří a v libovolné konfiguraci jejich přenesení do záznamu dekurzu. |  |
|  | Možnost průběžného popisu stavu pacienta s jednoznačnou identifikací kdo a kdy zápis provedl a přehledné zobrazení jednotlivých zápisů a dále možností elektronického podpisu dekurzu uživatelem. |  |
|  | Možnost elektronického vedení teplotky. |  |
|  | Systém umožňuje přenos dat do teplotky minimálně z monitoru vitálních funkcí, přístrojů pro umělou plicní ventilaci, lineárních dávkovačů, infuzních pump, přístroje pro kontinuální eliminaci případně dalších přístrojů s výše definovaným datovým rozhraním |  |
|  | Systém umožňuje konfiguraci v čase kontinuálně sledovaných dat do libovolných sestav dle zadání zadavatele |  |
|  | Systém umožňuje konfiguraci teplotky dle požadavků zadavatele a dále umožňuje administraci změn v teplotce školeným lokálním administrátorem. |  |
|  | V teplotce jsou zaznamenány všechny invazivní vstupy a je automaticky generována doba jejich zavedení, stejně tak je generován den hospitalizace a dále pooperační den. Dále umožňuje zadání Systém upozorní na překročení nadefinovaného limitu pro dobu zavedeni. |  |
|  | Systém umožňuje načítání sledovaných dat do TISS protokolu a skórovacích schémat (SOFA, APACHE II, NIHSS). Data z APACHE a SOFA jsou načítána do mNUTRIC. |  |
|  | Systém formou upozornění sleduje dodržování plánovaných úkonů (např. zadávání APACHE II) a dále upozorňuje minimálně na alergie, nozokomiální infekce |  |
|  | Vedení bilance tekutin a měřených údajů. V elektronické teplotce mohou být prováděny bilance během dne v libovolně nastavených intervalech. Systém umožňuje provádění kumulativní bilance tekutin v průběhu celé hospitalizace. |  |
|  | Systém automaticky započítá do tekutinové bilance všechny podané tekutiny včetně roztoků podaných k ředění injekčně podávaných léků, i roztoků podaných v rámci procedury CRRT. |  |
|  | Systém umožňuje bilancování minerálů z podaných infuzních roztoků i parenterální výživy. Dále umožňuje zadání obsahu minerálu (resp. jakékoliv sledované látky) v léčivech a zahrnout je do bilance. |  |
|  | Nutrice: z dat získaných při příjmu pacienta (váha, výška) stanovuje automaticky BMI. Systém automaticky hodnotí skóre nutričního rizika intenzivní péči mNUTRIC. |  |
|  | Nutrice: systém zaznamenává a kalkuluje kalorický příjem, příjem proteinů, cukrů a tuků v 24 hod. intervalech na základě dat z infuzní léčby, enterální výživy, parenterální výživy, kontinuálně podávaného propofolu, roztoků na ředění injekční terapie v případě integrace s nutričním systémem nemocnice i stravy podávané p.o. |  |
|  | Nutrice: systém vytváří z dat o kalorickém příjmu, příjmu proteinů, bílkovin a tuků nutriční profil po celou dobu hospitalizace v časové ose. Systém umožňuje provádět výpočet dusíkové bilance. |  |
|  | Nutrice: data o nutričním stavu pacienta jsou zobrazována v samostatném okně, umožňuje grafické hodnocení nutričního plánu a skutečného nutričního profilu. |  |
|  | Hemodynamika: systém umožňuje vytváření sestav dat z měření hemodynamiky termodilučními metodami (PICCO), provádění hemodynamických výpočtů dle požadavků zadavatele včetně grafického zobrazení. |  |
|  | KIS bude na základě dat ze zdravotnického přístroje/zdravotnických přístrojů vytvářet sestavy a provádět výpočty. |  |
|  | Respirace: systém umožňuje načítání nastavení přístroje pro plicní ventilaci včetně parametrů plicní mechaniky a vytváření sestav a grafického zobrazení. |  |
|  | Laboratoře: umožňuje vytváření sestav z laboratorních vyšetření včetně jejich grafického zobrazení v časové ose. |  |
|  | Možnost přizpůsobit tisky dekurzu. |  |
|  | Systém umožňuje elektronické vedení medikací včetně vytváření předdefinovaných souborů. |  |
|  | Přehledné zobrazení výsledků vyšetření laboratorních, RTG, konzilií, možnost jejich jednoduchého a automatického přenosu do vytvářených dokumentů. |  |
|  | KIS umožňuje jednoduchý a individualizovaný náhled do PACS. |  |
|  | Lékařské propuštění pacienta z oddělení – tvorba propouštěcí dokumentace (propouštěcí zpráva, předběžná propouštěcí zpráva). |  |
|  | Propouštěcí zpráva se generuje automaticky dle předem dohodnutých pravidel z dosud pořízené dokumentace. |  |
|  | Zabezpečení administrativních procesů při propuštění pacienta z oddělení – kontrola úplnosti a validnosti všech povinných údajů, možnost jejich doplnění při propouštění pacienta. Důraz na ergonomické chování systému při kontrole chybějících údajů. |  |
| Přehledy a statistiky |  |  |
|  | Systém zajistí vytvoření všech výstupů potřebných pro denní hlášení na stanici. |  |
|  | Výkonové statistiky: o počtech pacientů, obložnosti, pohybu pacientů, podaných lécích, provedených výkonech a dalších dle zadání zadavatele. |  |
|  | Možnost vytvořit formuláře a potvrzení: - Potvrzení o hospitalizaci a souhlas s hospitalizací. - Formulář hlášení na soud v případě hospitalizace bez souhlasu. - Formulář přebírání pozůstalosti z oddělení. - Formulář pro přebírání a úschovu cenností. - Formulář pro předem vyslovené přání. - Systém umožňuje tvorbu dalších formulářů dle požadavků zadavatele. Další požadavky na formuláře a potvrzení: - Údaje pacienta a hospitalizace budou do dokumentů vyplňovány automaticky. - Ostatní údaje se budou zadávat do KIS elektronicky a budou uloženy. - Výstupní dokumenty bude možné elektronicky podepsat. - Možnost tisku nebo exportu pro elektronické odeslání. |  |

Tabulka 8: Hospitalizační provoz

### Operační sály: anestezie

Tato část KIS je podmnožinou strukturované zdravotnické dokumentace. Nad rámec požadavků na tuto dokumentaci jsou pro tuto oblast následující požadavky:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Řešení musí poskytovat specifický modul, který umožní administraci a správu údajů o pacientech na operačních sálech. |  |
|  | Řešení pro podporu na operačních sálech musí být provozovatelné i pro koncovou stanici s dotykovou obrazovkou. |  |
|  | Anesteziologický modul musí obsahovat minimálně tyto části: - léčiva podávaná i.v. bolusem - léčiva podaná infuzně - infuzní roztoky - lineární dávkovače - krevní deriváty - koloidy - plynná anestetika - krevní ztráty - diuresa - události - komentáře nebo doporučení - záznam vitálních funkcí v čase - záznam sledovaných hodnot a nastavení anesteziologického přístroje |  |
|  | Události umožňují prostřednictvím ikony záznam: - příchod pacienta na sál - začátek anestezie - začátek chirurgického výkonu - konec chirurgického výkonu - konec anestezie - odjezd ze sálu |  |
|  | Části záznamu týkající se farmakoterapie, infuzní léčby a podání krevních derivátů umožňují zadání předdefinovaných textů uživatelem. |  |
|  | Záznam vitálních funkcí lze nadefinovat dle požadavků zadavatele, minimálně však krevní tlak invazivní i neinvazivní, pulz, SpO2, teplotu, dechovou frekvenci. |  |
|  | Záznam anesteziologického přístroje obsahuje minimálně: - nastavení ventilátoru - složení plynů v inspirační i expirační směsi (O2, N2O, CO2, inhalační anestetika) - ETCO2 - MAC (minimální alveolární koncentrace) |  |
|  | Možnost přenosu dat z laboratoře o akutně provedených vyšetřeních. |  |
|  | Součástí anesteziologického záznamu je možnost předdefinovaného textu a záznamu o použité přístrojové technice. |  |
|  | Systém umožňuje manuální doplnění monitorovaných hodnot případně vyznačení chybně měřených hodnot (artefakty, nesprávně nasazená manžeta a pod.). Systém umožňuje záznam dalších měřených hodnot, například hloubku nervosvalové blokády-minimálně ve formě manuálního záznamu. |  |
| Objednávání anestezie |  |  |
|  | Řešení musí umožnit objednávání pacientů k plánovaným a neplánovaným operacím resp. anesteziologickým výkonům na operačních sálech. Přesun pacienta elektronicky ze seznamu objednávek přímo na příslušný operační sál. V rámci integrace s NIS přesun objednávky na operaci resp. anestezii z NIS do KIS. |  |
|  | Systém umožňuje objednání z NIS a provedení předanestetického vyšetření dle předdefinovaného souboru a jeho přenos do anesteziologického záznamu. Systém umožní vyplnění záznamu o předanestetickém vyšetření vyplněním interaktivního strukturovaného formuláře s ovládacími prvky typu combobox, checkbox, radiobutton, ... Uživatel bude mít pro vyplnění k dispozici strukturovaný formulář s číselníky, s automatickým výpočtem hodnot, předdefinovanými volbami. |  |
|  | Systém umožní vložení popisu EKG záznamu vyžádaného formou konzilia do formuláře předanestetické vyšetření. |  |
|  | Systém umožňuje automatické načtení provedených laboratorních výsledků z LIS do formuláře předanestetické vyšetření. |  |
| Tvorba anesteziologického záznamu a záznamu o pobytu na dospávacím pokoji |  |  |
|  | Vytvoření anesteziologického záznamu definovatelného zadavatelem včetně předdefinovaných textů: minimálně záznam o bezpečnostní kontrole, záznam o předanestetickém vyšetření, informace o způsobu anestezie, zajištění dýchacích cest, poloze pacienta, dýchacím okruhu, ventilaci, zajištění očí. |  |
|  | Automatické načtení personálních dat z registru, dále načtení předanestetického vyšetření a dalších vyšetření dle požadavků zadavatele. |  |
|  | Sledování dat z monitoru vitálních funkcí, anesteziologického přístroje, lineárních dávkovačů, infuzních pump a jejich přenos do anesteziologického záznamu v libovolné konfiguraci. |  |
|  | Možnost ukládání vyplněného záznamu i do Archivu EZD. |  |
|  | Záznam na dospávacím pokoji obsahuje minimálně: automatický záznam vitálních funkcí z monitorů SpO2, pulz, TK, teplota, dechová frekvence, dále záznam o VAS, GCS, aplikované farmakoterapie s možností předdefinovaných textů, obsahu drenu a diuresy. |  |
|  | Záznam na dospávacím pokoji obsahuje dále předdefinovaný text pro použitou přístrojovou techniku. |  |
|  | Záznam bude obsahovat záznam o stavu pacienta při přijetí na dospávací pokoj: dýchání, oběh, aktivita, vědomí, zbarvení kůže, krvácení. |  |
| Medikace |  |  |
|  | Řešení musí obsahovat specifický přehled a seznam farmak a anesteziologických plynů aplikovaných při anestezii s možností vytváření předdefinovaných souborů ordinované medikace. |  |
|  | Možnost vytvoření definic pro farmakoterapii a infuzní léčbu. Možnost předdefinovaných textů pro invazivní výkony provedené v průběhu anestezie. |  |
| Dokumentace |  |  |
|  | Řešení musí umožnit zadokumentování celého anesteziologického výkonu prostřednictvím formulářů s údaji, jejichž formát odpovídá požadavkům daného zařízení, operačnímu zákroku a profilu. Jde především o časovou dokumentaci jednotlivých kroků anestezie, řešení musí umožnit automatizovanou evidenci časů (včetně podpory dotykového zadávání časů). |  |
|  | Na konci výkonu se generuje anesteziologický záznam. |  |
|  | Systém umožňuje vytváření předdefinovaných sestav kódů anesteziologických výkonů pro vykazování nebo vytváření podkladů pro vykazování anesteziologické péče v NIS. |  |

Tabulka 9: Operační sály

### Ošetřovatelská dokumentace

Tato část KIS je podmnožinou strukturované zdravotnické dokumentace. Nad rámec požadavků na tuto dokumentaci jsou pro tuto oblast následující požadavky:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Kompletní vedení ošetřovatelské dokumentace dle znění zákona č. 260/2001 Sb. a navazujících předpisů, zejm. vyhlášky 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. |  |
|  | Musí být provozovatelné na mobilním zařízení (tablet), notebooku a stacionární stanici (i s dotykovou obrazovkou). |  |
|  | Systém musí podporovat modul ošetřovatelské péče, ve kterém zdravotničtí pracovníci mohou získat přístup k informacím týkajícím se ošetřovatelské péče a možnost dokumentace této péče v souladu s oprávněními vyplývajícími z uživatelských profilů – obsahovat záznamy ošetřovatelské anamnézy, hodnocení rizik, plánu ošetřovatelské péče, realizace, hodnocení péče a edukace pacienta. |  |
|  | Informace musí být řazeny dle typu léčby a také v chronologickém pořadí. |  |
|  | Hodnocení rizik – systém musí nabízet lékaři anebo sestře (NLZP) podporu posouzení rizik jako je např. riziko vzniku dekubitů dle Nortonové. Při posuzování jednotlivých rizik musí řešení nabízet nástroje, které lze použít k určení stupně rizika a možnost jejich přehodnocení v časovém intervalu, při změně zdravotního stavu pacienta, možnost vytvořit statistické přehledy a tabulky. |  |
|  | Nástroje k hodnocení stavu pacienta – systém poskytuje nástroje pro hodnocení pacientů dle zdravotnických a ošetřovatelských parametrů. Tyto nástroje zahrnují např. Barthelův test základních všedních činností, hodnocení dekubitů dle Nortonové, GCS, RASS a další nástroje. Důležitou součástí je hodnocení a monitorace bolesti pacienta dle VAS, FLACC a obličejové škály a její záznam v čase. |  |
|  | Nástroje k hodnocení stavu pacienta – systém musí podporovat hodnocení stavu nutrice pacienta včetně historie, záznamy nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších nelékařských odborností. |  |
|  | Systém umožňuje zavedení plánu ošetřovatelské péče a umožňuje vedení ošetřovatelské diagnosy |  |
|  | Výpočty: řešení musí nabídnout nástroje, jako např. výpočty, které jsou zapotřebí ke stanovení např. BMI. Nástroje pro automatické výpočty ukazatelů, schémat, indexů. |  |
|  | Biometrická data – dokumentace biometrických dat pacienta, jako je výška, váha. Tyto hodnoty se využijí k automatickým výpočtům, jako je např. BMI. |  |
|  | Ošetřovatelská praxe – ošetřovatelský personál musí být schopen dokumentovat svá hodnocení týkající se pacienta, stanovovat ošetřovatelské diagnózy a plánovat a vyhodnocovat ošetřovatelskou péči. Musí být možné kdykoli tyto informace upravovat, dále plánovat propuštění, možnost vyplnění překladové ošetřovatelské zprávy dle požadavků zadavatele. |  |
|  | Požadavky na překladovou ošetřovatelskou zprávu: hodnocení vědomí, soběstačnost, výživa, hydratace, dýchání, bolest, vyprazdňování, kontakt, psychický stav, spánek, pomůcky, handicap, kůže, alergie, invazivní stupy, operační rána, dreny. |  |
|  | Systém umožní nadefinovat ošetřovatelský proces (nástroj pro definici musí být určen pro zodpovědnou sestru a musí být uživatelsky přívětivý): - počet hodin od příjmu, do kterých musí být zadána ošetřovatelská anamnéza, zhodnoceny rizika, - frekvence hodnocení rizik v průběhu hospitalizace, - podmínky pro hlídání splnění ošetřovatelského plánu. |  |
|  | Bilance příjmu a výdeje tekutin – v rámci prostoru pro hodnocení ošetřovatelské péče musí být možné průběžně počítat bilanci příjmu a výdeje tekutin., včetně kumulativní bilance po celou dobu hospitalizace. Bilance může být hodnocena v intervalech 1-24 hod. |  |
|  | Do bilance tekutin jsou automaticky zaznamenávány tekutiny podávané infuzní pumpou, infuzním dávkovačem, včetně injekčně aplikovaných léčiv, včetně tekutin podaných nebo odstraněných CRRT. Systém umožňuje i odhad ztráty tekutin pocením při zvýšené teplotě a respirací podle nadefinovaného vzorce a zařazení těchto ztrát do bilance. |  |
|  | Nutrice – v rámci prostoru pro hodnocení ošetřovatelské péče musí být možné průběžně sledovat kalorický příjem a příjem nutričních substrátů. V rámci sledování je možné vytvořit kumulativní kalorickou bilanci a její srovnání s plánovaným příjmem potravy ve formě grafu. |  |
|  | Systém je schopen generovat přehledný nutriční profil minimální v položkách kalorie, proteiny, cukry, tuky. Vše je generováno automaticky z podané parenterální výživy, enterální výživy, příjmu p.o., včetně infuzního příjmu glukosy. |  |
|  | Systém umožňuje elektronicky zaznamenat podání léků na lůžkových stanicích Sestra má možnost hromadně zaznamenat podání léků pacientů ze své stanice . Sestra má možnost evidovat i lék nepodaný (pacient odmítl, lék byl ztracen apod.). |  |
|  | Elektronicky bude veden i zápis při předání služby s identifikací předávající a přebírající sestry. |  |
|  | Požadujeme, aby se do dokumentů ošetřovatelské dokumentace načítaly automaticky údaje, které jsou o pacientovi vedeny v klinickém informačním systému – osobní údaje pacienta (jméno, RČ), název stanice nebo oddělení, na kterém je hospitalizován. Aby je sestra nemusela přepisovat. |  |
|  | Požadujeme i automatické vyplnění dalších známých údajů o pacientovi, jako je výška, váha, BMI, základní diagnóza, jména příbuzných, adresa a podobně. |  |
|  | Systém umožňuje grafické zobrazení pacientova těla s ikonami pro označení invazivních vstupů. |  |
|  | Systém umožňuje vytvořit záznam bazální stimulace, včetně všech jejích parametrů dle požadavků zadavatele. |  |
|  | Systém umožňuje vedení údajů o izolačních režimech pacienta s přenosem do další generované dokumentace . |  |
|  | Všechny elektronicky vedené dokumenty ošetřovatelské dokumentace musí být možné vytisknout. |  |
|  | Webová nebo standardní aplikace pro vedení ošetřovatelské dokumentace musí být vhodná pro dotykové ovládání Webová aplikace pro vedení ošetřovatelské dokumentace bude respektovat rozložení pacientů na stanicích (odděleních) dle KIS - Sestra bude mít shodný pohled na ležící pacienty jako při práci v KIS. |  |

Tabulka 10: Ošetřovatelská dokumentace

### Výkaznictví ZP, ÚZIS

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Vykazování zdravotní péče pro ZP je v NJH řešeno centrálně modulem pojišťovny NIS. Implementovaný KIS bude buď : - umožňovat vykazování provedené zdravotní péče zdravotním pojišťovnám ČR dle platných vyhlášek a metodik pro všechny typy péče, s možností manuálního zadání výkonů, ZULP a ZUM nebo automatického vykazování na pozadí na základě provedených úkonů, aplikovaných léčiv a spotřebovaného materiálu, automatického generování ošetřovacího dne podle TISS skore, automatického generování kompletního diagnostického závěru, automatického přenosu výkonů a ZULP z anesteziologického protokolu, automatického vykazování léčiv při jejich podání na pacienta, včetně generování dokladů a dávek pro vyúčtování ZP v předepsaném formátu, které bude možné následně importovat do NIS, nebo - KIS poskytne pro všechny typy péče v přehledné formě souhrnný podklad (textový report) pro vykázaní této péče v NIS - jedná se zejména o podklady s uvedením seznamu provedených výkonů včetně kódu z číselníku výkonů ZP, podklady s uvedením kompletního diagnostického závěru s kódem dle MKN10, podklady s uvedením spotřebovaných léků a zdravotnického materiálu s příslušnými kódy z číselníku SÚKL a ZP, podklady pro výpočet TISS skóre. |  |
|  | Vykazování zdravotní péče pro ÚZIS je v NJH řešeno primárně pomocí NIS. Implementovaný KIS bude buď - umožňovat vykazování všech povinných hlášení ÚZIS (list o prohlídce zemřelého, hlášení nežádoucích událostí, ... ) pro všechny typy péče dotčených pracovišť dle platných vyhlášek a metodik, včetně generování potřebných dávek v předepsaném formátu pro zasílání dat do registrů ÚZIS, včetně předávání těchto dat na ÚZIS, nebo - KIS poskytne pro všechny povinná hlášení ÚZIS v přehledné formě souhrnný podklad (textový report)se všemi potřebnými informacemi pro vykazování těchto hlášení pomocí NIS. |  |

Tabulka 11: Výkaznictví ZP, ÚZIS

### Statistiky

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Systém musí umožňovat datovou analýzu, reporty a tvorbu operativních statistik a přehledů v požadovaných formátech a struktuře napříč celým systémem – např. statistika anesteziologických výkonů a lůžkové péče, statistika nad zaznamenanou léčebnou péčí. |  |
|  | Tyto přehledy a jejich výslednou grafickou podobu může definovat interní administrátor KIS. |  |
|  | Systém obsahuje nástroje k podpoře tvorby přehledů a výstupů s jejich exportem do standardně používaných formátů. |  |
|  | Vykazování hospitalizačních a výkonových statistik. |  |
|  | Možnost zpracovávat data v - Reporting Services databázového systému KIS - MS Excel, MS Access - dalších aplikacích |  |
| Uživatelské statistiky |  |  |
|  | Statistiky nad podklady pro vykazování ZP – diagnózy, výkony, léky, … |  |
|  | Statistiky pro denní administrativu na ambulanci a lůžkách. Sledování obložnosti, průměrné ošetřovací doby, mortality, délky hospitalizace apod. |  |
|  | Systém obsahuje nástroje k podpoře uživatelské tvorby takových přehledů a výstupů. |  |
|  | Uživatel (interní správce KIS) musí mít možnost jednoduše vytvářet další potřebné statistiky nad všemi daty strukturovaně zadanými do KIS: - Možnost vytvářet předdefinované sestavy. - Tyto statistiky zpřístupnit koncovému uživateli přímo v KIS. - Možnost exportu statistických výstupů do MS Excel, MS Word. Možnost vytvářet aktivní sestavy s možností zadání parametrů pro vytvoření sestavy uživatelem. |  |

Tabulka 12: Statistiky

Obrázek 6 : struktura datových analýz a reportingu

### Medikace

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Uživatelům musí být umožněno předepisovat léky (možnost strukturované medikace řešení musí také umožnit výběr specifických informací, jako např. název léku, cesta, počet dávek, dávkování a frekvence. Strukturovaný předpis léků probíhá ve vazbě na číselník SUKL/ZP/individuální, možnost zadat lék mimo číselník. Systém umožňuje vyhledat dle generického názvu komerční název přípravku. |  |
|  | Možnost výpočtu potřebného množství účinné látky dle biometrických údajů pacienta (váha). |  |
|  | Systém musí umět strukturovaně zadanou medikaci přenést do jiných formulářů / zpráv (např. příjmová, překladová, propouštěcí zpráva,). Vazba mezi aktuální medikací a trvalými léky (snadné přenesení). |  |
|  | Nitrožilní tekutiny – musí být možné strukturovaně ordinovat nitrožilní tekutiny (ve formě původní směsi či příměsi k ostatní medikaci). Uživatelé musí být schopni definovat roztok, kvantitu, dávku a poměr, čas anebo rychlost podání. Systém musí umožnit lékaři definovat a následně aktualizovat uvedené možnosti pro léčivé přípravky dle SPC, u neregistrovaných léčivých přípravků dle jejich zahraničního SPC. Možnost definovat různé varianty ředění pro JIP i operační sály, např. formou šablony. |  |
|  | Kontrola medikace – měl by být k dispozici nástroj k posouzení medikace umožňující oprávněným uživatelům kdykoli přístup k informacím o všech lécích, které pacient užívá. Medikace musí být zobrazena nezávisle na tom, ve které části aplikace byla zadokumentována. Možnost náhledu na medikaci ve vybraném časovém období, možnost grafického zobrazení. |  |
|  | Systém umožňuje využití databáze léčiv (AISLP / databázi léčiv v KIS / ...). |  |
|  | Systém umožňuje výběr ordinovaného léčiva z ATC skupiny. |  |
|  | Systém umožní ordinování tzv. kontinuálních infúzí a při jejich podání umožní evidovat změnu rychlosti podání. Lze definovat složení infuze a linku pro aplikaci. |  |
|  | Ordinované léky je možné zobrazit přehledně na časové ose. |  |
|  | Systém umožní automatický přenos ordinačního listu na další den. |  |
|  | Systém umožní elektronicky evidovat podání léků. |  |
|  | Systém eviduje stav léků (ordinované, podané, vysazené). Stavy léků jsou graficky odlišeny. |  |
|  | V případě nepodání farmaka v přednastaveném intervalu je v ošetřovatelské části dokumentace zobrazeno upozornění. |  |

Tabulka 13: Medikace

### Kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečeť

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Použití kvalifikovaného elektronického podpisu, příp. v oprávněných případech kvalifikované elektronické pečeti v rámci procesu vytváření EZD pro zajištění souladu s legislativními požadavky. |  |
|  | Využití stávajících prostředků pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu uvedených v kap. 6.7 - Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace, případně využití elektronické pečeti. |  |

Tabulka 14: Registrační autorita a kvalifikovaný elektronický podpis

### Databáze KIS

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Technologie musí respektovat prostředí zadavatele – viz kap. 8.7 - Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace. |  |
|  | Databáze musí být zabezpečena tak, aby systém plnil požadavky uvedené v kapitole 5.3.21. |  |
|  | Interním administrátorům musí být umožněn přímý přístup do celé databáze pro čtení (např. možnost zadávat SQL dotazů za účelem získání dat) včetně dostupnosti databázového schéma. |  |

Tabulka 15: Databáze KIS

### Správa systému

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Správa systému s rozdělením na úrovni uživatelů, klíčových uživatelů, správců. |  |
|  | Systém musí umožnit internímu správci základní správu systému – správu uživatelů, správu uživatelských práv a rolí, správu organizační struktury, … |  |
|  | Systém musí umožnit internímu správci umožnit správu a aktualizaci využívaných číselníků. |  |
|  | Uživatel (správce KIS) musí mít možnost jednoduše dodělávat další potřebné statistiky nad daty strukturovaně zadanými do KIS. |  |
|  | Systém musí umožnit internímu správci průběžnou změnu definice jednotlivých rolí (přidávání a odebírání, aktualizace zpřístupněných dat atd.) na úrovni odpovídající požadovanému stupni informační bezpečnosti (omezení na úrovni zobrazení, editace, validace logické množiny dat). |  |
|  | Systém musí v GUI umožnit správci standardní opravy dat způsobené chybným zadáním, včetně možnosti opravy všech osobních údajů pacienta, např. omylem zadané identifikace jiného pacienta. |  |
|  | Systém musí obsahovat přehledný soupis změn dle verzí. |  |

Tabulka 16: Správa systému

### Auditní služby

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | KIS nebo dodaná softwarová aplikace umožní provádět audity na základě interních logů aplikace, které zaznamenávají a ukládají údaje o změnách a nahlížení do pacientské dokumentace podle identity uživatelů. |  |
|  | Řešení umožní poskytovat auditní reporty o přístupech uživatelů (kdo, kdy, období, pacient, kam-data/dokumentace) na základě parametrizace prováděné pověřeným auditorem. |  |
|  | Auditní (logovací) aparát je nezávislý a dostupný pouze určené roli (auditor). Není dostupný a manipulovatelný uživateli, administrátory ani správci. |  |
|  | Systém musí umožnit automatizované i manuální vystoupení logových záznamů do externích systémů pro správu logů (log management, SIEM) a do tabulek MS Excel (.csv, .xlsx). |  |
|  | Auditní systém musí být v souladu s nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR). |  |

Tabulka 17: Auditní služby

### Evidence přístrojové techniky

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Systém umožnuje evidenci použitých přístrojů při léčbě pacienta - manuální nebo čtečkou čárových kódů. Možnost sledování využití přístrojů IIB a III třídy. |  |
|  | Evidence umístění přístrojové techniky (lokalita, odpovědná osoba). |  |
|  | Zajištění zápisu přístrojové techniky do dekurzových karet, včetně výrobního čísla. |  |

Tabulka 18: Evidence přístrojové techniky

### Dokumenty a data ze zdravotnických systémů a přístrojů

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Přebírání a ukládání dokumentů a dat z připojených zdravotnických systémů a přístrojů a možnost nahrávat a ukládat dokumenty z těchto systémů a přístrojů do KIS. |  |
|  | KIS umožňuje z dat ze zdravotnických přístrojů provádět automatické výpočty (např. bilance , scoring apod.). |  |
|  | KIS umožňuje nastavení pokročilých alarmů, tedy možnost definovat stavy a události na které bude systém automaticky upozorňovat. |  |
|  | Možnost vkládat výstupy z přístrojů ve formě obrázků (standardní JPG, JPEG, PNG, apod.). |  |
|  | KIS umožňuje barevně automaticky rozlišovat patologické hodnoty, kdy limity těchto hodnot mohou být snímány z přístroje nebo zadány uživatelem. |  |
|  | Možnost připojit přístroje ke KIS a přebírat data z přístrojů ve formátu HL7 nebo ve formátu daného přístroje. |  |
|  | Možnost vkládat/přikládat výstupy ze zdravotnických systémů a přístrojů do elektronické zdravotnické dokumentace a následně i archivovat jako součást elektronické zdravotnické dokumentace. |  |
|  | Zobrazení hodnot ze zdravotnických přístrojů musí být nastavitelné minimálně v intervalech 1,2,5,10,30,60,120 minut a 12 a 24 hodin. |  |
|  | Systém kontinuálně ukládá a v časové ose v podobě grafu nebo tabulky zobrazuje data z přístroje pro umělou plicní ventilaci v minimální konfiguraci nastavení přístroje (minimálně 8 položek) a údaje z měření plicní mechaniky (minimálně 8 položek). |  |
|  | Systém kontinuálně ukládá a v časové ose v podobě grafu nebo tabulky zobrazuje data z monitoru vitálních funkcí v minimální konfiguraci: TK (invazivní nebo neinvazivní), tepová frekvence, SpO2, měřené hodnoty PPV, dále hemodynamická měření prováděná systémem Picco. |  |
|  | Systém kontinuálně ukládá a v časové ose v podobě grafu nebo tabulky zobrazuje data z infuzních pump a lineárních dávkovačů minimálně v podobě rychlosti aplikace. |  |
|  | Systém ukládá a v časové ose v podobě grafu nebo tabulky zobrazuje data z přístroje pro kontinuální eliminační metody zde data o nastavení přístroje a měřené data z čidel (minimálně 10 položek). |  |
|  | Systém ukládá a v časové ose v podobě grafu nebo tabulky zobrazuje data z anesteziologického přístroje (viz výše). |  |

Tabulka 19: Dokumenty ze zdravotnických systémů a přístrojů

### Serverová infrastruktura pro provoz KIS včetně systémového a databázového SW,  HW a SW vybavení pro zabezpečení provozu KIS

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na návrh nezbytné serverové infrastruktury pro provoz KIS včetně systémového a databázového SW, a dále na návrh potřebného HW a SW vybavení pro zabezpečení provozu KIS – zálohování dat, UPS, síťové infrastruktury. Tyto dodávky zajistí na vlastní náklady zadavatel podle požadavků vítězného dodavatele.

Zadavatel v rámci stávající ICT infrastruktury NJH nedisponuje dostatečnou serverovou infrastrukturou   pro provoz KIS, ani dostatečnými prostředky pro zabezpečení provozu KIS.  Z toho důvodu bude pro provoz KIS zadavatelem zajištěna nezbytná serverová infrastruktura a vybavení pro zabezpečení provozu KIS, spočívající v řešení zálohování dat, zabezpečení serverové infrastruktury proti krátkodobým výpadkům elektrického napájení (UPS) a nezbytném rozšíření síťové infrastruktury v rámci datových center a dotčených pracovišť.

Navržený koncept serverové infrastruktury a zálohování je znázorněn na Obr. 4 - Koncept/architektura serverové infrastruktury KIS a zálohování.

Zadavatel však nepředepisuje konkrétní řešení a technologii, jen principy a požadavky na řešení.

Technologie bude navržena dodavatelem v nabídce v rámci veřejné zakázky s respektováním limitních podmínek. V nabídce účastník uvede detailní specifikaci navrženého SW a HW řešení včetně schematického vyobrazení.

Požadavky na toto vybavení vycházejí z prostředí zadavatele uvedeného v kap. 8.6 – Datová centra, HW a komunikační  infrastruktura a technologie, požadavky integrace a kap. 8.7 – Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace.

Prostředí serverové infrastruktury NJH je postaveno na SW produktech firmy Microsoft a HW vybavení firmy DELL. Zadavatel nepředepisuje navrhnout serverové řešení založené na SW a HW těchto výrobců,  nicméně návrh založený na technologiích těchto výrobců je pro zadavatele výhodou z důvodu znalostí a zkušeností správců IT a zajištění efektivního a hospodárného využití finančních prostředků při zajištění provozu ICT a správy serverové infrastruktury NJH.

Konkrétní požadavky na vybrané technologie vyplývají z ochrany investic, kompatibility se současným prostředím zadavatele a z provozních potřeb zadavatele, kdy je zejména nutné zajistit nepřetržitý provoz KIS.

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |
|  | Návrh HW s SW infrastruktury a technologií nezbytných pro provoz KIS bude splňovat požadavky pro zajištění vysoké dostupnosti (HA) dodávaného systému jako celku v režimu 24x7x365 s minimální dostupností 99,9 % a RPO<4. |  |
|  | Návrh HW a SW infrastruktury a technologií nezbytných pro provoz KIS s dostatečnou kapacitou a výkonem potřebným pro komfortní provoz KIS minimálně na 5 let (pokud není specificky uvedena hodnota vyšší) od uvedení do produktivního provozu. |  |
|  | Kompatibilita se stávajícími technologiemi NJH uvedenými v kap. 8.6 – Datová centra, HW a komunikační infrastruktura a technologie, požadavky integrace a kap. 8.7 – Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace. |  |
|  | Umístění technologie do datových center (DC1, DC2) v rámci nemocnice (viz kap. 7 – MÍSTA PLNĚNÍ). V datových centrech jsou zajištěny podmínky pro trvalý provoz (365x7x24), dohled, uzly komunikační infrastruktury, rozvaděčové skříně, zálohování napájení, klimatizace a další nezbytné provozní a bezpečnostní prvky. Datová centra jsou v rámci stávající LAN propojena optickým propojením 1 Gbps. Pro propojení navržené technologie mezi datovými centry DC1 a DC2 lze zadavatelem poskytnout v rámci stávající strukturované kabeláže NJH 6 optických vláken MM 50/125 OM3 o délce 300m, umožňující zajistit přenosovou rychlost 10 Gbps. Rozmístění technologie do datových center: - Rozmístění serverové infrastruktury KIS v rámci obou datových center pro zajištění vysoké dostupnosti řešení a trvalou provozuschopnost. - Rozmístění HW vybavení pro zálohování v rámci obou datových center pro zajištění uložení záložních kopií dat na dvou oddělených místech. - Rozmístění aktivních prvků dodávaného rozšíření síťové infrastruktury v rámci obou datových center pro vzájemné propojení dodávaných HW komponent a připojení k LAN NJH . Propojení se stávající LAN NJH v datových centrech pomocí metalických patch kabelů. - Umístění aktivních prvků pro vybudování zabezpečené bezdrátové sítě pro dodaná mobilní koncová zařízení na pracovištích ARO–lůžka a NIP. Koncept umístění technologie do datových center je znázorněn na obr. 4 - Koncept/architektura dodávané serverové infrastruktury KIS a zálohování. Dislokace technologií zajistí disaster recovery KIS v areálu NJH. |  |
|  | Celá infrastruktura musí být koncipována na budoucí rozvoj s jednoduchou škálovatelností - např. možnost rozšiřovat specifické HW komponenty (RAM, disková kapacita , NIC) u serverů, .... |  |
|  | Architektura bude postavená na standardní x86 architektuře, včetně souvisejících SW licencí. |  |
|  | Infrastruktura nesmí obsahovat SPOF (Single-Point-Of-Failure) – kompletní redundance včetně odolnosti systému proti výpadku jednoho nebo několika disků, serverů nebo skupiny serverů, instalovaných do racku. |  |
|  | Návrh musí umožnit zajištění vysoké dostupnosti provozovaných systémů s využitím virtualizačních technologií s automatickou migrací v rámci jedné lokality a s možností migrace do druhé lokality a zpět |  |
|  | Ochrana proti výpadku jedné kompletní lokality a zajištění plnohodnotného chodu všech systémů v druhé lokalitě - asynchronní nebo synchronní replikace dat. |  |
| HW serverové infrastruktury |  |  |
|  | Návrh 3 fyzických (hostitelských) serverů pro zajištění virtualizovaného serverového prostředí a databázového prostředí pro provoz KIS. |  |
|  | 3x Servery - požadované parametry - výkonnostní a kapacitní parametry serverů pro zajištění požadovaného výkonu a dostupnosti celého řešení KIS - interní diskové úložiště - možnost konfigurace min. RAID5, možnost výměny disků za chodu - včetně SSD nebo SAS disků - remote management serveru nezávislý na OS, přístupný přes vyhrazený Ethernet port RJ45 a podporou virtuální vzdálené konzole včetně připojení medií (DVD, ISO aj.). - provedení RACK, 2U - redundantní hot-swap napájení - včetně příslušenství pro instalaci do RACK – ližiny, organizátory kabelů - zajištění záruky na 5 let typu NBD On-Site |  |
|  | V případě, že dodavatel v rámci návrhu řešení serverové infrastruktury zvolí pro zajištění požadovaného výkonu a dostupnosti celého řešení KIS disková pole, tak musí být dodavatelem navrženo vč. vybudování potřebné SAN síťové infrastruktury v rámci obou datových center. V případě, že součástí návrhu řešení serverové infrastruktury nebudou disková pole, bude nezbytné navrhnout požadovanou vysokou dostupnost jiným způsobem, např. synchronní replikací databáze mezi databázovými servery s automatickým failoverem. Požadované parametry – diskové pole: - výkonnostní a kapacitní parametry diskového pole pro zajištění požadovaného výkonu a dostupnosti celého řešení KIS určí dodavatel dle potřeb zvoleného řešení a uvede v nabídce - veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. - možnost dalšího rozšiřování kapacity - disková kapacita tvořená SSD nebo SAS disky s dostatečnou kapacitou ukládání dat implementovaného KIS po dobu minimálně 5 let - možnost zajištění záruky na 5 let typu 24x7 s dobou odezvy 4h On-Site |  |
| Systémový a databázový SW |  |  |
|  | Návrh serverového OS pro dodávané servery, všechny virtuální servery, včetně všech klientských licencí. |  |
|  | Návrh licence virtualizačního SW pro všechny dodávané servery a disková úložiště, všech licencí pro dodávanou konfiguraci. Požadavky: - Virtualizační software s centralizovaným managementem - Zajištění vysoké dostupnosti (HA) - Zabezpečení zálohování VM bez výpadku - Virtualizace musí umožnit bez výpadkový chod virtuálních systémů s automatickou migrací mezi hosty - Umožnění bez výpadkové migrace mezi oběma DC |  |
|  | Výrobce použitého virtualizačního SW musí být umístěn v kvadrantu vůdců Gartner Magic Quadrant pro oblast virtualizační infrastruktury serverů x86 alespoň v rámci posledních 2 let – např. řešení VMware nebo Microsoft Hyper-V. |  |
|  | Návrh databázového SW pro provoz KIS, včetně všech licencí pro dodávanou konfiguraci, včetně všech klientských licencí. |  |
|  | Dodavatel popíše všechny potřebné systémové a databázové licence, které potřebuje pro dodání svého řešení a klientské licence pro všechny uživatele KIS (100 uživatelů) a koncové stanice (30 koncových stanic), pokud je dodávaný SW takto licencován. |  |
|  | Licence systémového a databázového SW musí být navrženy dodavatelem v potřebném rozsahu a nesmí mít další omezení, které by znamenaly další dodatečné poplatky v rámci dodávky nebo záruky KIS. |  |
| HW a SW vybavení pro zálohování dat |  |  |
|  | Návrh řešení pro zálohování dat KIS, umožňující vytváření on-line i off-line záloh s dostatečnou kapacitou pro zálohování dat KIS v horizontu min. 5 let, umožňující uchovávat i vícenásobné sady záloh – denní, týdenní, měsíční, roční. Řešení bude schopné bezpečně ukládat zálohy s delší časovou retencí. |  |
|  | Navržené řešení zálohování dat musí splňovat požadavky - alespoň tři kopie aktuální zálohy dat, uložené min. na dvou různých mediích, uložené na on-line i off-line záložních mediích, k uložení záloh využití obou datacenter). |  |
|  | Zadavatel předpokládá SW vybavení umožňující vytváření zálohy databáze KIS, zálohy celých virtuálních serverů za chodu, možnost rychlé obnovy celých virtuálních počítačů. |  |
|  | Nativní podpora dodaného virtualizačního prostředí, nativní podpora páskových zařízení. |  |
|  | Návrh zálohovacího řešení s možností replikace, deduplikace a komprese. |  |
|  | Výrobce navrženého SW pro zálohování dat musí být umístěn v kvadrantu vůdců Gartner Magic Quadrant pro oblast zálohování a obnovení v rámci správy úložišť alespoň v jednom z posledních 2 let. |  |
|  | SW pro zálohování bude zajištěn včetně maintenance a práva na nové verze na 5 let. |  |
|  | V rámci návrhu dodavatele vybavení pro zálohování dat je požadováno (a v budoucnu bude zadavatelem zajištěno): - 1x zálohovací server včetně OS pro provoz zálohovacího SW s možností připojení připojenou páskové knihovny nebo pro tyto účely využít jeden ze tří dodaných serverů v rámci serverové infrastruktury KIS - výkonnostní a kapacitní parametry serveru určí dodavatel dle potřeb zvoleného řešení a uvede v nabídce - interní diskové úložiště v konfiguraci RAID, s možností výměny disků za chodu - včetně dodávky disků - remote management serveru nezávislý na OS, přístupný přes vyhrazený Ethernet port RJ45 a podporou virtuální vzdálené konzole včetně připojení medií (DVD, ISO aj.). - provedení RACK, max. 2U - redundantní hot-swap napájení - včetně příslušenství pro instalaci do RACK – ližiny, organizátory kabelů - zajištění záruky na 5 let typu NBD On-Site - 1x síťové úložiště NAS - výkonnostní parametry určí dodavatel dle potřeb zvoleného řešení a uvede v nabídce, dostatečná disková kapacita pro ukládání záloh dat po dobu minimálně 5 let - pozice pro HDD min. 6 ks - min. 2x USB 3.0 - všechny diskové pozice diskového pole typu Hot Swap - zabezpečení dat zapojením disků v konfiguraci RAID, možnost konfigurace RAID 5 nebo vyšší - vzdálená správa - zajištění záruky na 5 let typu NBD On-Site - 1x pásková knihovna - provedení RACK, velikost nepřesahuje 3U - rozhraní SAS nebo pro připojení do SAN - min. 1x LTO-6 mechanika - min. 24 slotů - management SW, dedikovaný RJ-45 management port - podpora šifrování dat - včetně 20 ks pásek min. LTO-6 a 1 ks čistící páska - Příslušenství pro připojení, instalační sada do RACK. - Kompatibilita se zálohovacím serverem a zálohovacím SW - zajištění záruky na 5 let typu NBD On-Site |  |
| UPS pro zabezpečení serverové infrastruktury proti krátkodobým výpadkům elektrického napájení |  |  |
|  | Návrh řešení bude zahrnovat 2x záložní zdroj UPS v pro zabezpečení dodávané serverové infrastruktury a HW vybavení pro zálohování dat umístěné ve dvou datových centrech (DC1, DC2) Parametry: - Typ - Line-Interactive / On-Line - Kapacita - min 2200VA, max. 50% zátěž s připojeným HW - Doba zálohování - min. 15 min. při 50% zátěži - Rozhraní - USB + LAN management, umožňující komunikovat s jednotlivými virtuálními servery - Provedení – 1x rack, 1x samostatně - zajištění záruky na 5 let typu NBD On-Site |  |
| Síťová infrastruktura |  |  |
|  | V rámci nabídky bude navrženo i nezbytné rozšíření síťové infrastruktury - aktivní prvky LAN včetně příslušenství pro připojení dodávané serverové infrastruktury, pro propojení v rámci obou datových center (DC1, DC2), pro připojení HW vybavení pro zálohování dat, pro připojení dodávaných koncových stanic a pro připojení HW infrastruktury pro integraci KIS s přístrojovým vybavením. - DC1 – návrh aktivních prvků LAN a dalších potřebných komponent (SFP moduly, patch kabely, ...) pro připojení a propojení dodávané serverové infrastruktury (HOST1,HOST2,HOST3) v rámci obou DC, pro připojení HW vybavení pro zálohování dat (backup server, pásková knihovna), připojení k LAN NJH . - DC2 (pavilon E) – návrh aktivních prvků LAN a dalších potřebných komponent (SFP moduly, patch kabely, ...) pro připojení a propojení dodávané serverové infrastruktury (HOST1,HOST2,HOST3), pro připojení HW vybavení pro zálohování dat (NAS), pro připojení dodávaných koncových stanic, pro připojení HW infrastruktury pro integraci KIS s přístrojovým vybavením, připojení k LAN NJH. - V rámci nabídky budou navrženy i potřebné aktivní prvky pro vybudování zabezpečené bezdrátové sítě pro dodaná mobilní koncová zařízení na pracovištích ARO–lůžka (1x AP) a NIP (1x AP) . Přenosová rychlost propojení síťové infrastruktury mezi datovými centry DC1 a DC2 vybudovaného pomocí dodávaných aktivních prvků s využitím stávajícího optického propojení bude 10 Gbps. Předpokládaný počet potřebných portů dodávaných aktivních prvků do DC2 pro připojení HW infrastruktury pro integraci KIS s přístrojovým vybavením: ARO – akutní lůžka: 25 portů (5 lůžek x 5 portů) ARO – Emergency: 5 portů (1 lůžko x 5 portů) ARO – dospávací pokoj: 20 portů (4 lůžka x 5 portů) NIP: 32 portů ( 8 lůžek x 4 porty) operační sály: 24 portů (6 sálů x4 porty), Požadovaný počet portů aktivních prvků do DC2 pro připojení koncových stanic včetně tiskáren: 30 portů Požadavky na aktivní prvky – Enterprise class ethernet switche Pokrývající min. výše specifikovaný počet potřebných portů. Podpora PoE : ano, min. pro připojení dodávaných WiFi AP Provedení: RACK, 19“ Typ přepínače: min. L2+ Konektivita: min. 48x 10/100/1000 Gb/s RJ-45 a min. 4x 10 Gb/s Ethernet SFP+ Přepínací kapacita: min. 170 Gbps Rychlost směrování: min. 160 Mpps Směrování: RIP-1,RIP-2, statické IPv4, statické IPv6 Stohovatelné - až 4 jednotky Řiditelný (web, CLI, . ..), QoS, VLAN. Návrh včetně potřebného příslušenství (stohovací kabely, patch kabely, SFP+ moduly, ... ) Zajištění záruky min. 5 let typu NBD On-Site Požadavky na aktivní prvky – Enterprise class WiFi AP Provedení: uzavřená konstrukce bez ventilátorů, interní vestavná anténa, s možností montáže na zeď nebo strop Podpora standardů: min. IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kmitočtová pásma: dual band, 2,4 GHz a 5 GHz Pracovní režim: s kontrolérem v rámci dodávky Ethernet porty: min. 1x10/100/1000 Mbit/s port RJ-45 Napájení : pomocí PoE/PoE+, podpora standardů IEEE 802.3 af a IEEE 802.3at Možnost nastavení vysílacího výkonu: ano Zabezpečení: WPA2-enterprise šifrování, filtrování MAC adres, SSID to VLAN mapování V nabídce dodavatel uvede detailní specifikaci navrženého řešení síťové infrastruktury včetně schematického vyobrazení, které odpovídá uvedeným požadavkům a potřebám jeho řešení. |  |

Tabulka 20: Návrh serverové infrastruktury pro provoz KIS včetně systémového a databázového SW,  HW a SW vybavení pro zabezpečení provozu KIS

### Koncové stanice včetně SW

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také instalace KIS na koncové pracovní stanice pro práci s klinickým informačním systémem – stacionární a mobilní pracovní stanice. Tyto stanice zajistí zadavatel včetně nezbytného příslušenství, včetně operačního systému a případného dalšího SW vybavení nezbytného pro práci uživatelů s KIS, vybavené tiskárnami (předmětem dodávky jsou 2 ks koncových stanic – tabletů dle specifikace uvedené níže v tomto dokumentu).

Prostředí operačních systémů koncových pracovních stanic NJH je v postaveno na produktech společnosti Microsoft a NJH požaduje respektování tohoto prostředí z důvodu znalostí a zkušeností personálu a efektivního a hospodárného využití finančních prostředků při zajištění provozu ICT a využití dodaných pracovních stanic.

Zadavatel požaduje, aby koncové stanice po instalaci KIS bylo možné využít i pro práci v ostatních informačních systémech NJH (NIS, PACS,  ...).

V součinnosti s pracovníky NJH budou součástí dodávky také veškeré instalační a konfigurační práce spojené se zprovozněním KIS na těchto stanicích.

Dodávané koncové zařízení včetně všech součástí musí být nové, nepoužité.

V následující tabulce je uvedena minimální požadovaná konfigurace/parametry pro dodávku koncových zařízení.

| Typ | Počet | Minimální požadované parametry / konfigurace | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilní koncové stanice (tablety) | 2 | Dotykový tablet display min. 12“ Paměť: min. 4GB Velikost úložiště: min. 32 GB Min. 1x USB 3.0 Bezdrátová technologie Bluetooth a Wi-Fi, přenos dat z tabletu do KIS prostřednictvím WiFi. Zadní kamera min. 8Mpix, přední kamera min 2Mpix Snímač 1D/2D čárových kódů Výdrž baterií min 6 hod., možnost výměny baterie za provozu zařízení Dokovací stanice s možností dobíjení náhradní baterie Ovládání displeje dotykem a perem digitizéru, dotykový displej možný ovládat i v rukavicích. Vhodné do zdravotnického prostředí – prachu a vodě odolné s min. IP54, odolné proti znečištění, odolnost proti čištění dezinfekčními prostředky používanými běžně ve zdravotnictví, odolnost vůči opakovanému pádu dle MIL-STD-810G. Splňující požadavky na kladená na elektronická zařízení ve zdravotnictví dle normy EN 60601-1. Kompatibilní s aplikací KIS nebo mobilní aplikací KIS Délka záruky: 3 roky |  |
| Panelové počítače pro operační sály | 6 | Provedení: All-in-one PC Preferovaný OS: Windows 10 Pro 64bit CZ Procesor: min. 3600 cpuMark dle http://www.cpubenchmark.net/ Paměť: min. 8 GB DDR4 Pevný disk: min. 256 GB SSD Grafická karta: rozhraní min. HDMI Zvuk: Integrovaná zvuková karta USB: min. 2x 3.0, 2x 2.0 Síťové rozhraní: 1x RJ-45 UTP 10/100/1000 Mb/s, WiFi Uhlopříčka: min. 23”wide / 1920x1080 Dotykový displej Technologie: TFT-LCD/LED-IPS Možnost uchycení na stěnu (VESA). Klasifikace Medical Grade - splňující požadavky pro umístění na operační sály, splňující požadavky na elektronická zařízení ve zdravotnictví dle normy EN 60601-1, splňující odolnost proti vodě a prachu zepředu minimálně IP65, jinak min. IP54. Délka záruky: 3 roky Příslušenství: USB nebo bezdrátová klávesnice CZ s touchpad/trackball/trackpoint, antibakteriální povrch, omyvatelná - stupeň krytí min. IP65, splňující požadavky dle normy EN 60601-1. Dodávka včetně VESA držáku a montáže na operačních sálech na prostorově přenastavitelný otočný komplex (OK96-57) s uchycením na eurolištu anesteziologického přístroje a včetně potřebné montáže pro uchycení klávesnice. |  |

Tabulka 21: Dodávka koncových stanic včetně SW

V následující tabulce je uvedena minimální požadovaná konfigurace/parametry pro budoucí dodávku koncových zařízení (níže uvedená koncová zařízení budou zajištěna zadavatelem – parametry jsou uvedeny pro informaci dodavatelů).

| Typ | Počet | Minimální požadované parametry / konfigurace | Specifikace odpovídá nabídce účastníka (ANO / NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacionární počítačové stanice | 12 | PC standard desktop: Provedení: Mini tower / SFF chasi Preferovaný OS: Windows 10 Pro 64bit CZ Procesor: min. 8 000 cpuMark dle http://www.cpubenchmark.net/ Paměť: 8 GB DDR4 Pevný disk: min. 240GB SSD, min. 450MB/s zápis, min. 520MB/s čtení Grafická karta: rozhraní VGA + HDMI/DVI/DisplayPort (DP) Zvuk: Integrovaná zvuková karta USB: min. 2x3.1, min. 2x3.0 Síťové rozhraní: 1x RJ-45 UTP 10/100/1000 Mb/s Příslušenství : kabel k monitoru pro propojení digitálního přenosu video signálu HDMI/DVI/DP, USB klávesnice CZ+EN, USB myš Délka záruky: 3 roky typu NBD Monitor: Uhlopříčka: min. 24”wide / 1920x1080 / 5ms / 10mil:1 / VGA / DVI / HDMI Technologie: TFT-LCD/LED-IPS Reakční doba (typická): max. 5 ms; Jas: min. 250 cd/m Kontrastní poměr (typický): min. 1 000:1 Úhel sledování: 170 (H) / 160 (V), - C/R > 10 Barvy: min. 16,7 M Snímková frekvence: alespoň 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V) Technologie sRGB: Ano Délka záruky: 3 roky |  |
| All-in-one PC | 3 | Provedení: All-in-one PC Preferovaný OS: Windows 10 Pro 64bit CZ Procesor: min. 8 000 cpuMark dle http://www.cpubenchmark.net/ Paměť: min. 8 GB DDR4 Pevný disk: min. 256GB SSD Grafická karta: rozhraní min. HDMI/ DisplayPort (DP) Zvuk: Integrovaná zvuková karta USB: min. 6x 3.1/ 3.0 Síťové rozhraní: 1x RJ-45 UTP 10/100/1000 Mb/s, WiFi 2,4GHz/5GHz, Bluetooth Uhlopříčka: min. 23”wide / 1920x1080 Dotykový displej Technologie: TFT-LCD/LED-IPS Možnost uchycení na stěnu ( VESA). Příslušenství: bezdrátová klávesnice CZ+EN, bezdrátová myš Délka záruky: 3 roky |  |
| Notebook | 1 | Preferovaný OS: Windows 10 Pro 64bit CZ Procesor: min. 8 000 cpuMark dle http://www.cpubenchmark.net/ Paměť: min. 8 GB DDR4 Pevný disk: min. 256GB SSD, min. 450MB/s zápis, min. 520MB/s čtení Uhlopříčka: min.15,6 / 1920x1080 Technologie: TFT-LCD/LED-IPS Grafická karta: rozhraní VGA + HDMI popřípadě DisplayPort (DP) Zvuk: Integrovaná zvuková karta USB: min. 3x3.0 nebo 3.1 Síťové rozhraní: 1x RJ-45 UTP 10/100/1000 Mb/s, WiFi 2,4GHz/5GHz, Bluetooth Výbava: numerická klávesnice, TrackPoint Baterie: min. teoretická výdrž 8 hodin Klávesnice CZ. Příslušenství: bezdrátová myš Délka záruky: 3 roky typu NBD |  |
| Přehledové monitory | 2 | 1x velkoplošný monitor: Uhlopříčka min. 40“ max. 43“ Technologie : LED / IPS / MVA Rozlišení: min. 1920 x 1080 Reakční doba (typická): max. 12 ms Jas: min. 350 cd/m Kontrastní poměr (typický): min. 1100:1 Konektivita: RGB, HDMI, DVI, USB, DisplayPort , ethernet S možností montáže na zeď VESA, dodávka včetně VESA držáků a kabeláže. Délka záruky: 3 roky 1x velkoplošný monitor: Uhlopříčka min. 49“ max. 55“ Technologie : LED / IPS / MVA Rozlišení: min. 1920 x 1080 Reakční doba (typická): max. 10 ms Jas: min. 450 cd/m Kontrastní poměr (typický): min. 1300:1 Konektivita: RGB, HDMI, DVI, USB, DisplayPort , ethernet, WiFi S možností montáže na zeď VESA, dodávka včetně VESA držáků a kabeláže. Délka záruky: 3 roky |  |
| Laserové černobílé tiskárny A4 | 5 | Technologie tisku: laserová, automatický oboustranný tisk (duplex) Typ tisku: černobílý Minimální tiskové rozlišení (DPI): 600 x 600 Podavač papíru: manuální (prioritní) i automatický - zásobník min. 250 listů papíru Formát: A4 Rychlost tisku ČB: min. 20 stran/ min. připojení: USB, ethernet Doporučený počet stran/měsíc: min. 2000 Délka záruky: 3 roky |  |
| Laserové černobílé multifunkční zařízení A4 | 3 | Typ zařízení: multifunkční - tiskárna, kopírka, skener Technologie tisku: laserová, automatický oboustranný tisk (duplex) Typ tisku: černobílý Minimální tiskové rozlišení (DPI): 600 x 600 Podavač papíru: min. automatický zásobník na 250 listů papíru Formát: A4 Rychlost tisku ČB: min. 20 stran/ min. připojení: USB, ethernet Doporučený počet stran/měsíc: min. 2000 Délka záruky: 3 roky |  |
| Laserové barevné tiskárny A3 | 1 | Typ zařízení: multifunkční - tiskárna, kopírka, skener, fax Technologie tisku: laserová, automatický oboustranný tisk (duplex) Typ tisku: barevný Minimální tiskové rozlišení (DPI): 600 x 600 Podavač papíru: automatický - zásobník min. 250 listů papíru Formát: A3 Rychlost tisku: ČB: min. 20 stran/ min., barevně: min. 10 stran/ min. Cartridge: oddělené, každá barva zvlášť připojení: USB, ethernet Doporučený počet stran/měsíc: min. 2000 Délka záruky: 3 roky |  |

Tabulka 22: Dodávka koncových stanic včetně SW

### Integrace na další systémy

Požadavky na tuto část KIS jsou následující:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Informační systémy |  |  |
|  | KIS musí podporovat některý ze standardních protokolů (HL7 / DASTA / IHE, …) pro připojení systémů tak, aby bylo možné zajistit integraci se systémy využívající standardizované protokoly. |  |
|  | Integrace KIS se stávajícím informačními systému NJH musí splňovat minimálně požadavky uvedené v příloze č. 9 a č. 10 zadávací dokumentace a v kap. 8.5.1 Stávající informační systémy s požadovanou integrací s KIS, popis integrace. |  |
|  | KIS musí podporovat integrační platformu, resp. integraci zdravotnické dokumentace v NIS, uvedenou v kap. 8.5.2 Ostatní informační technologie, požadavky integrace/Integrační platforma/, která zajistí zasílání zdravotnické dokumentace jak uvnitř NJH, tak externě. |  |
| Zdravotní přístroje |  |  |
|  | Součástí dodávky je napojení přístrojů uvedených v kap. 8.4 - Zdravotní přístroje pro připojení ke KIS, integrace. V rámci provozu systému po realizaci dodávky bude v případě existence komunikačního driveru umožněno napojení dalších přístrojů. |  |
|  | Integrace KIS se přístrojovým vybavením dotčených pracovišť NJH musí splňovat požadavky uvedené v kap. 8.5.1 Zdravotní přístroje pro KIS, integrace. |  |
|  | Licence KIS nesmí omezit počet připojených přístrojů, a to ani v budoucnu případě zvýšení jejich množství. |  |
|  | Podpora standardních protokolů pro připojení přístrojů tak, aby bylo možné připojit i další přístroje využívající standardizované protokoly. |  |
|  | Možnost přebírání výstupů ve formě obrázků (standardní JPG, JPEG, PNG, apod.) nebo posílat data ve formátu HL7, příp. jiném komunikačním protokolu. |  |
|  | Přebírání výstupů z připojených přístrojů s možností ukládání výstupů z těchto přístrojů do KIS. |  |
|  | Elektronická archivace (uživatelsky čitelná) primárních dat z přístrojů uvedených v kap. 8.4 - Zdravotní přístroje pro připojení ke KIS, integrace. |  |
| PACS (a Modality) |  |  |
|  | Systém musí podporovat komunikaci se systémem pro práci s obrazovou informací (PACS) přes standardy DICOM, HL7. |  |
| Archiv EZD |  |  |
|  | Napojení KIS na Archiv EZD a požadovaná integrace musí splňovat požadavky uvedené v kap. 5.3.4 – Elektronická zdravotnická dokumentace (EZD) a 8.5.2 - Ostatní informační technologie, požadavky integrace/Archiv EZD/. |  |
|  | Ukládání zdravotnické dokumentace z KIS do Archivu EZD musí být v souladu s požadavky legislativy na vedení a archivaci EZD. |  |

Tabulka 23: Integrace na další systémy

### Bezpečnostní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Řešení bude pracovat s identifikací pacienta v souladu s legislativou a prováděcími předpisy platnými ke dni dokončení realizace řešení, vč. zajištění připravenosti na postupné opuštění rodných čísel jako jediného a výměnného identifikátoru a zavedení bezvýznamových identifikátorů během doby udržitelnosti, pokud nebude možné tento přechod realizovat během realizace projektu. |  |
|  | Systém bude chránit osobní údaje pacientů a bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. |  |
|  | Systém bude v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a navazujícími právními předpisy (zákony a vyhláškami, viz kap. 8.2 – Legislativa). |  |
|  | Přístup do systému (identifikace, autentizace a autorizace) a zařazení do relevantní role bude poskytován buď pomocí interních autonomních mechanismů KIS bez propojení na AD nebo navržené řešení musí umožnit propojení na systém správy uživatelů (MS Active Directory – MS AD) NJH a musí umožnit provedení autentizace uživatelů vůči této externí autoritě pro zajištění jednoznačné identifikace uživatele (vč. podpory pro jednotné přihlášení (Single Sign On)). Všichni uživatelé zůstanou v systému i po ukončení platnosti jejich účtu bez přístupu k systému pro potřeby uchování historie. |  |
|  | Autorizace: Poskytnutí přístupu autentizovaného uživatele k aktivu systému (data, aplikace), odpovídající pracovnímu zařazení uživatele a přidělené roli (rolím) v systému. Systém umožní řídit přístupová oprávnění jednotlivých subjektů jen k údajům, ke kterým mají a mohou mít přístup. Systém umožní hierarchické nastavení přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem pacientských dat (bez přístupu / pouze čtení / přístup pro zápis, změnu, mazání). Princip nastavování přístupových práv jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice libovolného množství uživatelských rolí, do kterých jsou samotní uživatelé přiřazování. |  |
|  | Řízení přístupů: - Zavedení uživatelských rolí, zajišťujících přístup k odpovídajícím funkcím a datům v systému na všech úrovních. - Možnost dočasného přiřazení rolí v případě zástupů. - Zabránění vstupu neautorizovaného subjektu do systému – zamezení možnosti přístupu neoprávněného subjektu. |  |
|  | Pro uživatelský účet a přístup na pracoviště KIS bude možné definovat časovou platnost. |  |
|  | Zajištění konfiguračního managementu a správy systému s eliminací rizika ovlivnění chodu systému změnou aplikací 3. stran (unifikace konfigurací pracovních stanic, tabletů). |  |
|  | Dostupnost: - Zajištění vysoké dostupnosti (HA) dodávaného systému jako celku (společné služby – servery, databáze, aplikační servery) v režimu 24x7x365 s minimální dostupností 99,9 % a RPO<4. - Odpovídající HW a SW architektura řešení pro zajištění této dostupnosti. - Dekompozice SLA na jednotlivá aktiva podle kategorizace jejich důležitosti/dopadu na dostupnost systému. |  |
|  | Výměna dat: - Zabezpečení komunikace připojeného přístrojového vybavení s KIS v odděleném síťovém prostředí vybudovaném v rámci rozšíření síťové infrastruktury - Zajištění šifrované bezdrátové komunikace mobilních koncových stanic s KIS, vysoké zabezpečení bezdrátové sítě proti neoprávněnému přístupu (např. WPA2-Enterprise + Radius server). |  |
|  | Správa přístupů s následujícími funkcemi: - V případě napojení na AD možnost importu/synchronizace uživatelů s AD - Zařadit/změnit uživatele do konkrétní role, případně více rolí - Povolit / zablokovat přístup danému uživateli do systému - Možnost dohledání informace o datu+času zařazení a vyřazení uživatele v rámci přístupové role - Možnost dohledání informací o datu + času přihlášení a odhlášení uživatele - Třídění/filtrování podle všech atributů |  |
|  | Na koncových stanicích po ukončení práce v klientské aplikaci nebude KIS uchovávat lokálně v nešifrované podobě žádná pacientská data, která obsahují osobní údaje. |  |
|  | Automatická aktualizace seznamu uživatelů, certifikátů a rolí mezi jednotlivými částmi systému, případně integrovanými systémy. |  |
|  | Evidence přístupů všech uživatelů do systému (logování) včetně časových údajů a identifikace místa přístupu (zařízení). |  |
|  | Evidence veškerých datových změn na úrovni DB položky (položky datasetu). Atributy: kdo, kdy, původní hodnota, nová hodnota. |  |
|  | KIS bude obsahovat auditní systém pro sledování přístupu uživatelů k pacientské dokumentaci KIS a pořizování výstupů této dokumentace v tištěné nebo elektronické podobě. |  |
|  | Veškeré přístupy k datům a aktivita uživatelů v KIS budou logovány tak, aby byly zřejmé přístupy k jednotlivým údajům a zpětná kontrola těchto údajů. V systému bude evidována jednoznačná identifikace kdo, kdy provedl zápis do systému nebo provedl náhled do dokumentace. Tyto logy budou zabezpečeny proti změnám. |  |
|  | Veškerá externí komunikace (mimo LAN) bude zajišťována prostřednictvím zabezpečených (šifrovaných kanálů). |  |
|  | Zabezpečení dat – zabezpečení pomocí řízení přístupu k datům, možnost využití šifrování a ostatních kryptografických prostředků, audit logových záznamů, ochrana koncových zařízení použitím antivirového (anti-X) řešení zadavatele. Standardní ochrana serverů pomocí firewallů/UTM zadavatele. Přístup do prostor s fyzickými servery bude řízen a umožněn jen oprávněným osobám. |  |

Tabulka 24: Bezpečnostní požadavky

### Implementační a provozní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

| # | Požadavek | Nabídka účastníka splňuje (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Dodávaný systém jako celek musí být připraven na provoz 24x7x365 (non-stop) s výše uvedeným požadavkem zajištěním vysoké dostupnosti (HA) a s maximální akceptovatelnou ztrátou dat (z časového hlediska) (RPO). |  |
|  | Redundantní provedení pro možnost paralelního běhu ostré a testovací instance, tj. dodávka ostrého i testovacího systému. |  |
|  | Návrh OS na servery, včetně instalace do prostředí zadavatele, vč. potřebných licencí. |  |
|  | Návrh DB SW musí umožňovat interním správcům zadavatele min. readonly přístup pro dotazování/analýzy/exporty dat i mimo aplikaci běžně dostupnými nástroji (nástroje musí být zdarma) nebo zhotovitel musí navrhnout příslušený SW jako součást DB SW pro tento přístup k DB. |  |
|  | Všechny součástí systému (OS, DB, IS, klientské aplikace) musí logovat svou činnost do logů s možností nastavit úroveň logování pro potřeby diagnostiky. |  |
|  | Zálohování – součástí návrhu bude i HW a SW vybavení pro zálohování dat s požadavkem na vytváření on-line i off-line záloh. V rámci implementace KIS bude dodavatelem vytvořeno zálohovací schéma pro zálohování databáze KIS i celých virtuálních severů a zajišťující vytvoření vícenásobných sad záloh uložených v oddělených prostorách NJH. |  |
|  | Zajištění administrátorských aplikací, konzolí pro všechny součástí systému pro zajištění konfiguračního managementu systému anebo jeho součástí, zajištění konfigurace na jednom místě s případnou vnitřní distribucí nastavení do jednotlivých částí systému. |  |
|  | Dohled – navrhované HW a SW komponenty serverového řešení, navrhované HW a SW vybavení pro zálohování dat a navrhované HW komponenty síťové infrastruktury musí předávat informace o svém stavu (SNMP Traps, zatížení, stav služeb, apod.) v rámci protokolu SNMPv2 / SNMPv3. Zhotovitel poskytne parametry, podmínky a součinnost při nastavení dohledu dodaného řešení. |  |
|  | Architektura řešení celého systému musí korespondovat s výše uvedenými požadavky na jeho dostupnost. |  |
|  | Synchronizace času všech zařízení s time serverem zadavatele nebo zprostředkovaně v rámci serverového řešení KIS. |  |

Tabulka 25: Provozní požadavky

## Požadavky na služby

### Realizace předmětu plnění

Součástí předmětu plnění je zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:

- Zadavatel požaduje před zahájením implementačních prací zpracování Analýzy a návrhu řešení KIS, tj. zpracování detailního implementačního projektu, tj. Implementační analýzy včetně návrhu řešení (konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního, příp. montážního návrhu řešení z nabídky), která bude zahrnovat informace pro všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění. Implementační analýza včetně návrhu řešení musí být před zahájením prací schválena zadavatelem. Implementační analýza včetně návrhu řešení musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:

    - Implementační analýza – zjištění týkající se prostředí zadavatele, bude obsahovat alespoň následující:

      - Seznam technologií zadavatele, které mají vliv/dopad na dodávku

      - Identifikace zdrojů dat využitých pro dodávku

      - Evaluace bezpečnosti systému a rizikových faktorů

      - Implementační upřesnění specifikace požadavků

      - Výstupy z analýzy okolí – sběr a analýza informací vztahujících se k dodávce (např. součinnosti apod.)

    - Detailní popis cílového stavu (instalační a montážní upřesnění návrhu řešení z nabídky)

Popis bude obsahovat alespoň:

      - Rozpracování návrhu řešení z nabídky zhotovitele z pohledu instalací a montáže dle informací z implementační analýzy

      - Upřesnění rozhraní pro integraci na IS a technologie třetích stran (v případě nutnosti)

      - Způsob zajištění projektového řízení na straně zhotovitele pro realizaci předmětu plnění (harmonogram, projektový tým, koordinační mechanismy apod.)

      - Detailní návrh a popis postupu implementace, instalace a montáže předmětu plnění

      - Detailní popis zajištění bezpečnosti systému a informací

Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků. Kritické milníky jsou termíny dosažení určitých fází projektu, které jsou pro naplnění cílů projektu klíčové. Kritické milníky budou obsahovat minimálně aktivity vedené v kapitole 6 - HARMONOGRAM, s uvedením konkrétních termínů, zhotovitel vhodným způsobem může rozšířit kritické milníky o další aktivity, které mohou být pro projekt klíčové.

      - Detailní popis navrhovaného seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění ze strany zhotovitele a jeho případných subdodavatelů.

- Vývoj, implementace a nastavení informačních a komunikačních technologií odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a příprava pro ověření ze strany zadavatele, alespoň v následujícím rozsahu:

    - Vývoj na straně zhotovitele – vývoj jednotlivých systémů, úpravy existujících produktů, jejich parametrizace a nastavení, vývoj a ověřování integračních rozhraní, součinnost se třetími stranami v souvisejících oblastech.

    - Instalace a implementace do prostředí zadavatele v testovacím režimu.

    - Interní ověření na straně zhotovitele a příprava podkladů pro ověření na straně zadavatele (dokumentace, organizace testování a další).

    - Příprava a naplnění základních dat – z integračních úloh, číselníky, uživatelé a další.

Provedením těchto činností bude zajištěna připravenost pro ověření ze strany zadavatele.

- Dodávka předmětu plnění. Součástí dodávky musí být instalace, upgrade a sestavení předmětu zakázky včetně:

    - Instalace, upgrade a zahoření HW – koncových stanic na místě.

    - Instalace a nastavení HW a SW budou provedeny kvalifikovanými osobami pro dané typy zařízení.

    - Nastavení HW a aplikací pro provoz KIS.

- Zajištění instalace všech součástí dodávky v určených prostorách zadavatele

- Zajištění instalace a připojení k zařízením a technickým prostředkům zajištěným zadavatelem.

- Realizace pilotního provozu k ověření funkčnosti systému na menším obejmu dat, s menším počtem uživatelů a na menším počtu zařízení.

- Převedení systémů do zkušebního provozu a plná podpora uživatelů v rámci zkušebního provozu včetně technické podpory. V této etapě budou realizována požadovaná seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem.

- Zpracování dokumentace skutečného provedení, systémové a provozní dokumentace – součástí předmětu plnění je zajištění systémové a provozní dokumentace související s realizací předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:

| Název | Popis |
| --- | --- |
| Uživatelská dokumentace | Bude popisovat konkrétní funkčnost z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel schopen práce s informačním systémem a pochopil význam jednotlivých částí systému a vazeb mezi nimi. V uživatelské příručce bude popisován způsob práce s jednotlivými částmi systému, vazby mezi nimi včetně popisu součástí jednotlivých částí systému. K usnadnění práce bude sloužit popis jednotlivých obrazovek, ovládacích prvků na obrazovkách a jejich významů, který bude uveden v rámci uživatelské dokumentace. |
| Dokumentace skutečného provedení a systémová/provozní dokumentace | Obsahuje popis informačního systému (rozhraní a služby) včetně popisu správy informačního systému, definování uživatelů, jejich oprávnění a povinností a detailní popis údržby systému. |
| Bezpečnostní dokumentace | Účelem bezpečnostní dokumentace je definovat závazná pravidla pro zajištění informační bezpečnosti včetně stanovení bezpečnostních opatření. Součástí této dokumentace bude uveden seznam, který bude obsahovat seznam všech externích zdrojů, ke kterým se jednotlivé servery (součásti systému) připojují, včetně uvedení síťových protokolů, pomocí kterých se s daným externím zdrojem komunikuje. V případě, že na servery (součásti systému) existuje vzdálený přístup, musí být tento přístup jasně specifikován (vzdálené zařízení, síťový protokol) a popsán zdůvodnění takovéhoto přístupu (dohled, správa DB atd.). |
| Disaster & Recovery Plan | Plán řešení situací v případě výpadků a obnovy funkčnosti systému. Součástí je plán a způsob provádění zálohy a případného způsobu obnovy a obnovy funkčnosti i v případě jiných technických výpadků. Dokument bude vytvářen v součinnosti se zadavatelem. |
| Projektová dokumentace | Smluvní dokumentace, harmonogram realizace projektu, analýzy a prováděcí projekty, zápisy z jednání, protokoly (předávací, akceptační). |

Tabulka 26: Dokumentace – požadavky na zpracování

Dokumentace bude dodána v relevantním rozsahu na všechna místa plnění projektu.

Dokumentace bude co do rozsahu a obsahu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a prováděcích právních předpisů, v platném znění.

Dokumenty budou zpracovávány v následujících programech elektronicky a uloženy v následujících formátech:

- MS Office 2013 a vyšší

- MS Project 2013 a vyšší

- WinZip (formát .zip)

- Portable Document Format (formát .pdf).

Preferovaná forma předávaných dokumentů, které nebudou vyžadovat podpisy konkrétních osob je elektronicky a to na elektronických nosičích (CD, DVD, flash disk, atp.). K předávání a k archivaci souborů se používají média s možností pouze zápisu, nikoliv přepisovatelná.

Veškerá dokumentace bude podléhat schvalování (akceptaci) při převzetí ze strany zadavatele.

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána ve 2x kopiích v elektronické formě ve standartních formátech (MS Office a PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

- Provedení akceptačních testů. Zhotovitel je povinen kompletně připravit podklady pro akceptaci dodaného řešení. Podklady pro akceptaci dodaného řešení podléhají schválení ze strany zadavatele. Součástí akceptace bude akceptační protokol a kompletní předávací dokumentace.

- Uvedení systému do produkčního provozu, zajištění potřebných nastavení a přístupů pro všechny pracovníky zadavatele, minimalizace dopadů na provoz zadavatele při přechodu a zvýšená podpora bezprostředně po přechodu do produkčního provozu.

- Zhotovitel dle svého uvážení doplní v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru nezbytné pro úspěšnou realizaci zakázky.

- Veškeré náklady na zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

### Migrace dat

V rámci dodávky není požadována migrace pacientských dat z jiných informačních systémů NJH.

### Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému, podpora náběhu systému

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na seznámení uživatelů a správců s funkcionalitami KIS, obsluhou dodávaného vybavení a jeho budoucím provozem, včetně podpory náběhu provozu:

- Zhotovitel poskytne potřebné školící materiály, minimálně v rozsahu osnovy školení.

- Zhotovitel proškolí pracovníky zadavatele se všemi funkcionalitami KIS využitelnými při jejich práci, se standardními pracovními postupy, s typy dodaných zařízení a aplikací a problematikou jejich užití, provozu a obsluhy.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout informace k následujícím tématům v dostatečném detailu pro porozumění práce činnosti zařízení a způsobu provozu:

    - Základní produktové seznámení s jednotlivými dílčími celky.

    - Celkové schéma součinnosti jednotlivých zařízení a jejich návaznosti.

    - Obsluha jednotlivých dílčích modulů, aplikací a technologických celků

    - Použitá nastavení zařízení, detailnější rozbor použitých konfigurací.

    - Základní kroky správy, diagnostiky a elementární postupy pro řešení problémů.

- Poskytnuté informace zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi dodávky v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

- Konkrétní požadavky na rozsah seznámení jednotlivých kategorií uživatelů budou upřesněny s dodavatelem v závislosti na dodávaném řešení. Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu dotčených pracovišť nelze proškolit všechny uživatele dané kategorie najednou, ale bude potřeba zajistit jejich rozdělení do skupin.

| Pracovníci (počet skupin) | Počet | Min. rozsah pro každou skupinu |
| --- | --- | --- |
| Lékaři (2 skupiny) | 20 | min. 8x3 hod. |
| Zdravotnický personál (3 skupiny) | 60 | min. 8x3 hod. |
| Interní správci a administrátoři (1 skupina) | 4 | min. 3x4 hod. |

Tabulka 27: Seznámení uživatelů s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému

- Vše uvedené bude probíhat v prostorách zadavatele V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být umožněno školení distanční formou.

- Konkrétní termíny určí zadavatel po dohodě s dodavatelem dle postupu v rámci realizace projektu a dostupnosti zainteresovaných osob.

- Asistence pracovníků dodavatele na dotčených pracovištích pro uživatele při náběhu systému (ostrého provozu KIS) v prvních 4 dnech.

Veškeré náklady na zajištění těchto činností musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

## Záruky

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na záruky dodávky jako celku, případně specificky dílčích částí dodávky.

Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané technologie včetně nezbytných provozních a servisních služeb v délce trvání  minimálně:

  - 60 měsíců na klinický informační systém, na datové rozhraní pro integraci KIS s NIS a LIS, Archivem EZD a PACS, aplikace a služby spojené s realizací projektu,

  - 24 měsíců – u HW mobilních koncových stanic (tabletů)

  - 60 měsíců - u  HW infrastruktury pro integraci KIS s přístrojovým vybavením,

  - 12 měsíců na spotřební materiál, případně drobné vybavení podléhající rychlému opotřebení. Případný spotřební materiál musí být explicitně označen v nabídce a smlouvě a musí být prokázáno, že splňuje tento charakter.

Záruka začíná běžet od okamžiku předání do ostrého (produkčního) provozu a potvrzení akceptačního protokolu. Veškeré opravy po dobu záruky budou bez dalších nákladů pro provozovatele (zadavatele). Veškeré komponenty, náhradní díly a práce budou poskytnuty bezplatně v rámci záruky. Zhotovitel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

  - Po dobu záruky na části dodávky musí zhotovitel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

  - Součástí záruky je i shoda dodávaných systémů s platnou legislativou.

  - Součástí standardní záruky je také podpora a servis dodaného řešení po dobu 24 měsíců.

  - Zhotovitel uvede provozní služby požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky včetně parametrů, které budou předmětem dodávek v rámci záruky systému a v rámci poskytování servisních služeb.

Poskytovatel zajistí HelpDesk 24x7 pro hlášení závad.

V případě, že jsou u konkrétní dodávky uvedeny odlišné podmínky záruky, mají tyto specifické podmínky přednost před společnými podmínkami uvedenými v této kapitole.

# HARMONOGRAM

Návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky přináleží dodavateli. Kompletní dodávka musí být provedena nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

# MÍSTA PLNĚNÍ

Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujících místech plnění:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo zadavatele | U Nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec | Celý předmět plnění bude realizován v sídle zadavatele. |
| Sídlo zadavatele – datová centra NJH | U Nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec | Dvě oddělená datová centra v areálu NJH pro umístění navrhované technologie pro provoz KIS v rámci areálu NJH, která jsou propojena optickým propojením 1Gbit/s. Provoz HW a SW serverových technologií pro provoz KIS... V rámci opatření kybernetické bezpečnosti a zajištění vysoké dostupnosti bude serverová infrastruktura KIS rozdělena a umístěna do obou datových center. Provoz potřebného HW a SW vybavení pro zabezpečení provozu KIS (zálohování dat, UPS). |
| Sídlo zadavatele –pracoviště ARO, operační sály | U Nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec | Instalace a konfigurace koncových stanic. Integrace KIS s přístrojovým vybavením, realizace propojení přístrojového vybavení s KIS. Implementace KIS. |

Tabulka 28: Místa plnění

# VÝCHOZÍ STAV, PODMÍNKY PRO INTEGRACI

V této kapitole je uveden výchozí stav a výchozí podmínky pro dodávku a pro integraci předmětu plnění v prostředí NJH.

## Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Zadavatelem výběrového řízení pro projekt Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči je Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jedná se o obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví Jihočeským krajem, nemocnice je personálně a finančně stabilní zdravotnické zařízení, které v posledních letech skončilo s pozitivním hospodářským výsledkem.

Jindřichohradecká nemocnice, která byla vystavěna již v roce 1893, je jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením akutní péče v okrese Jindřichův Hradec. Nemocnice je umístěna v centru města Jindřichův Hradec a je dobře dosažitelná osobně i veřejnou dopravou. Ambulantní část představuje poliklinika, která se nachází v areálu nemocnice. V současné době má nemocnice 344 lůžek na 10 lůžkových odděleních:

Oddělení a komplement Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.:

Akutní péče:

- Vnitřní lékařství

- Anesteziologie a intenzivní medicína

- Neurologie

- Chirurgie

- Gynekologie a porodnictví

- Dětské lékařství

- Ortopedie a traumatologie

- Urologie

- ORL

- Oční lékařství

- Urgentní medicína

Následná péče:

- Následná a rehabilitační péče

- Následná intenzivní péče

- Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

- Hemodialýza

- Sociální a paliativní lůžka

- Rehabilitace

- Onkologie

Komplement:

- RDG

- Lékařská mikrobiologie

- Klinická biochemie

- Hematologie a krevní transfúze

- Lékárna

- Patologicko-anatomické odd.

- Operační sály a centrální sterilizace

Hlavním spádovým územím nemocnice je okres Jindřichův Hradec, který je svou rozlohou 1 944 km2 největším okresem v České republice. K 1. 1. 2017 zde žilo 91 125 obyvatel (zdroj: ČSÚ).

## Legislativa

Na požadované řešení a provoz zadavatele se vztahuje legislativa uvedená v této kapitole. Řešení musí být v souladu s platnou legislativou ke dni uvedení KIS do provozu.

### Ochrana osobních údajů

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-GDPR)

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

### Legislativa specifická pro zdravotnická zařízení

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákona č. 260/2001 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízení a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění

- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, v platném znění

- Vyhláška 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

### Bezpečnost informací

- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění

- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

### Ostatní

- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS)

- Zákon č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

### Připravovaná legislativa

- Legislativa specifická pro zdravotnická zařízení

  - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

  - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

### Dokumentace projektu

Dokumentace bude v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, včetně prováděcích právních předpisů v  platném znění.

## Počty a množství zpracovávaných dat

### Množství zpracovávaných dat

V této kapitole je uvedeno množství zpracovávaných dat:

| Oblast | Množství / kalendářní rok |
| --- | --- |
| Hospitalizační zprávy (počet hospitalizací ARO a NIP) | 260 |
| Anesteziologické záznamy (počet anestezií) | 6 500 |
| Dospávací pokoj (počet pacientů) | 4 000 |
| Struktura oddělení | 5 lůžek -- intenzivní péče ARO 1 lůžko -- ARO-Emergency 8 lůžek -- Oddělení následné intenzivní péče 6 operačních sálů 4 lůžka -- dospávací pokoj |

Tabulka 29: Množství zpracovávaných dat

### Uživatelé

Systém musí umožnit využívání následujícími minimální objemy uživatelů:

| Kategorie | Celkový počet | Počet současně pracujících |
| --- | --- | --- |
| Lékaři | 20 | 10 |
| Zdravotnický personál | 82 | 24 |
| Interní správci a administrátoři | 2 | 2 |

Tabulka 30: Uživatelé

Zadavatel požaduje licenční model umožňující současnou práci 40 uživatelů s možností bezplatného navýšení tohoto počtu o 10 % v období do 5 let od finální akceptace předmětu plnění veřejné zakázky. Případné navýšení počtu licencí vyžádané zadavatelem nebude mít dopad do ceny podpory a servisu zajišťovaného vítězným dodavatelem.

### Organizační struktura

Organizační struktura je uvedena na následujících schématech:

Obrázek 7 : Organizační schéma Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Obrázek 8 : Organizační schéma – Anesteziologicko-resuscitačního oddělení

## Zdravotní přístroje pro připojení ke KIS, integrace

V rámci implementace KIS dojde k napojení vybraného přístrojového vybavení dotčených pracovišť ke KIS, umožňující zaznamenávání naměřených hodnot a výstupů přístrojového vybavení  v KIS a další zpracování a vedení takto vzniklé dokumentace v elektronické podobě.

Přístrojové vybavení, které zadavatel požaduje napojit na klinický informační systém:

| Pracoviště | Přístroj | Značka | Rozhraní |
| --- | --- | --- | --- |
| Lůžka intenzivní péče ARO | Přístroj pro umělou plicní ventilaci Monitory vitálních funkcí Infuzní pumpy Infuzní pumpy Lineární dávkovače Lineární dávkovače Ultrazvukový přístroj | Hamilton C1, C3, G5 MX700 A707, A717 A717+ A606 A616+ HD5 | RS-232 Centrální stanice HL7 Dokovací stanice LAN HL7 Dokovací stanice LAN HL7 DICOM, z PACSu |
| ARO - Emergency | Přístroj po UPV Monitory vitálních funkcí Infuzní pumpy Infuzní pumpy Lineární dávkovače Lineární dávkovače EKG | Hamilton C1, C3, G5 MP5,MP30 A707, A717 A717+ A606 A616+ SE 601C | RS-232 Centrální stanice HL7 Dokovací stanice LAN HL7 Dokovací stanice LAN HL7 RS-232 |
| NIP | Přístroj pro umělou plicní ventilaci Monitory vitálních funkcí Infuzní pumpy Infuzní pumpy Lineární dávkovače Lineární dávkovače Ultrazvukový přístroj | Hamilton C1, C3 G5 MP30, MX700 A707, A717 A717+ A606 A616+ HD5 | RS-232 Centrální stanice HL7 Dokovací stanice LAN HL7 Dokovací stanice LAN HL7 DICOM, z PACSu |
| Operační sály | Anesteziologický přístroj Monitor vitálních funkcí Infuzní pumpy Infuzní pumpy Lineární dávkovače Lineární dávkovače | PRIMUS InfinityDelta VF9 A707, A717 A717+ A606 A616+ | RS-232 Gateway HL7 Dokovací stanice LAN HL7 Dokovací stanice LAN HL7 |
| Dospávací pokoj | Infuzní pumpy Infuzní pumpy Lineární dávkovače Lineární dávkovače Monitory vitálních funkcí | A707, A717 A717+ A606 A616+ MP5,MP30 | Dokovací stanice LAN HL7 Dokovací stanice LAN HL7 Centrální stanice HL7 |

Tabulka 31: Zdravotní přístroje pro připojení ke KIS

V rámci dodávky bude dodáno veškeré potřebné HW a SW vybavení včetně potřebných licencí pro integraci výše specifikovaného přístrojového vybavení s KIS. Součástí dodávky budou veškeré instalační, konfigurační práce spojené s integrací přístrojového vybavení s KIS.

Součástí splnění podmínek je i dodávka mj. dokovacích stanic, a centrální stanice Gateway pro umožnění integrace zdravotnických přístrojů s KIS.

| Zařízení | Typ | Kompatibilita | Výstup | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokovací stanice | 6-pozic (pro 6 přístrojů) | Infuzní dávkovače a pumpy ARGUS | LAN | 20 |
| Dokovací stanice | 3-pozice (pro 3 přístroje) | Infuzní dávkovače a pumpy ARGUS | LAN | 2 |
| Centrální stanice | Gateway | Monitory Vitálních funkcí Draeger | HL7 | 1 |

Tabulka 32: Dodávka – dokovací stanice, centrální stanice Gateway

## Stávající informační systémy

V následující tabulce je uveden seznam informačních systémů, které v současnosti NJH využívá. U informačních systémů je uvedeno, zda je požadována integrace KIS s těmito systémy.

| Název IS (dodavatel) – stručný popis | Požadována integrace s KIS |
| --- | --- |
| FONS Akord – NIS (Stapro a.s.) – nemocniční informační systém (NIS) pro vedení zdravotní dokumentace s podporou činností v procesu léčby pacientů, využívaný na všech klinických pracovištích nemocnice lůžkové i ambulantní péče, který umožňuje jejich kooperaci a sdílení informací při péči o pacienty. Nemocniční informační systém je stěžejním informačním systémem podporujícím převážnou většinu procesů v rámci ošetření hospitalizovaných a ambulantních pacientů. V nemocnici byl celoplošně zaveden v roce 2011. Na pracovištích dotčených předmětem dodávky se tento systém využívá v rozsahu - evidence hospitalizací – příjmy, překlady, propuštění pacientů - vedení dokumentace k hospitalizacím – anamnéza, status praesens, diagnostický závěr, epikríza, denní dekursy, příjmová zpráva, překladová zpráva, propouštěcí zpráva - vystavování žádanek na laboratorní a rentgenová vyšetření, konziliární vyšetření, žádanky na anestezii a operaci - příjem laboratorních výsledků, rentgenových nálezů, konziliárních zpráv - přístup lékařů ke sdílené pacientské dokumentaci uložené v NIS - přehled o plánovaných operacích a operačním programu na operačních sálech - zápis operačních protokolů - objednávání pacientské stravy - vykazování zdravotní péče ZP – evidence zdravotních výkonů, ZUM, ZUL, vykazování DRG - vykazování pro UZIS včetně elektronického vykazování – hospitalizační statistiky, list o prohlídce zemřelého FONS Akord však nemá specializovaný modul pro intenzivní péči, který by uspokojivě řešil potřeby těchto oddělení a umožňoval napojení na přístrojové vybavení s možností zaznamenávání naměřených hodnot s jejich dalším zpracováním a vedením takto vzniklé dokumentace v elektronické podobě. Z tohoto důvodu je tato dokumentace vedena v papírové formě bez možnosti jejího dalšího využití pro sdílení a přístup k této dokumentaci. Ve FONS Akord není také uspokojivě řešeno vedení strukturované medikace, které by bylo možné se všemi jeho výhodami využít na oddělení intenzivní péče. | ANO |
| FONS OpenLIMS – LIS (Stapro a.s.) – laboratorní informační systém (LIS) pro komplexní zpracování laboratorních vyšetření na všech laboratorních pracovištích nemocnice, včetně provozu transfuzního oddělení. Informační systém podporuje všechny procesy v rámci zpracování laboratorního vyšetření, od elektronického příjmu žádanky o vyšetření, přes komunikaci s laboratorními analyzátory, až po elektronické odesílání laboratorních výsledků do jiných informačních systémů (NIS, Nefris) a externím žadatelům. | ANO |
| AMIS*PACS (ICZ a.s.) - centrální PACS systém využívaný pro vedení obrazové pacientské dokumentace. Systém řeší komplexně ukládání pacientské obrazové dokumentace pořizované na RDG oddělení a umožňuje přístup lékařů k obrazové dokumentaci na klinických pracovištích. | NE |
| Dicompass Gateway (MEDORO s.r.o.) – webový klient pro prohlížení pacientské obrazové dokumentace na klinických pracovištích | ANO |
| TS-ELDAx (Techniserv IT, spol. s r.o.) – důvěryhodný archiv zdravotnické dokumentace | ANO |
| ePACS (ICZ a.s.) – komunikační systém pro výměnu pacientské obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními | NE |
| FONS DIET (Stapro a.s.) – informační systém stravovacího provozu, včetně objednávkového systému zaměstnanecké stravy s napojením na NIS pro objednávání pacientské stravy | NEPOVINNÉ – možné |
| NeOS (Medisystems a.s.) - informační systém pro objednávání léčiv a zdravotnického materiálu v rámci holdingu Jihočeské nemocnice | NE |
| FONS Reports (Stapro a.s.) - manažerský informační systém poskytující souhrnné i detailní manažerské sestavy určené pro řízení a controlling oddělení z hlediska objemu a finanční analýzy poskytované zdravotní péče | NEPOVINNÉ – možné |
| IS-CFM (Sefima.s.r.o) - manažerský informační systém poskytující souhrnné i detailní manažerské sestavy určené pro řízení a controlling oddělení z hlediska objemu a finanční analýzy poskytované zdravotní péče | NEPOVINNÉ – možné |
| AISLP (RNDr. Bohuslav Škop, CSc.) - informační systém poskytující databázi a informace o všech léčivých přípravcích povolených v ČR, včetně názvosloví účinných a pomocných látek, složení přípravků na pomocné látky, preskripčního omezení, indikačního omezení, zvýšené úhrady apod | NEPOVINNÉ - možné |
| Mediox (Apatyka servis s.r.o.) - informační systém pro komplexní řešení agendy lékárenských provozů, včetně objednávkového systému léků pro nemocniční pracoviště; | NE |
| ShiftMaster (IVAR a.s.) – informační systém pro plánování a evidenci směn zdravotnického personálu | NE |
| NEFRIS (ProDos s.r.o.) - informační systém pro pracoviště nefrologie a hemodialýzy | NE |
| HELIOS Green (Asseco Solutions, a.s.) - ERP systém, finance, ekonomika | NE |
| EVIS (ASW-CZ, s.r.o.) – informační systém pro evidenci a řešení servisu techniky a přístrojového vybavení | NE |
| VEMA (Vema, a.s.) - mzdový a personální systém. | NE |

Tabulka 33: Využívané informační systémy

### Stávající informační systémy s požadovanou integrací s KIS, popis integrace

V následující tabulce a v příloze č. 9 zadávací dokumentace jsou uvedeny informační systémy, se kterými zadavatel požaduje integrovat dodávaný KIS pro zajištění jednosměrné nebo obousměrné výměny dat mezi těmito systémy včetně popisu požadované integrace.

Součástí dodávky budou veškeré implementační práce spojené s integrací uvedených informačních systémů NJH s KIS včetně případných licencí konektoru v požadovaném rozsahu (náklady na integraci FONS Akord ze strany výhradního dodavatele Stapro s.r.o. nejsou předmětem nabídky účastníka tohoto zadávacího řízení).

| Název IS (dodavatel) | Požadována integrace |
| --- | --- |
| Dicompass Gateway (MEDORO s.r.o.) | ANO |
| ID; Typ komunikace; Popis. 1; Prohlížení obrazové dokumentace PACS – provolání klinického prohlížeče z KIS; KIS pomocí volání externího programu s předáním příslušného parametru otevře uvedený webový klinický DICOM prohlížeč a zobrazí obrazovou dokumentaci konkrétního vyšetření nebo zobrazí veškerou obrazovou dokumentaci pacienta v PACS. Pro uvedené provolání klinického prohlížeče je dostupná aplikace typu Win64.. |

Tabulka 34: Integrace PACS

| Název IS (dodavatel) | Požadována integrace |
| --- | --- |
| FONS DIET (Stapro s.r.o.) | NEPOVINNĚ |
| ID; Typ komunikace; Popis. 1; Synchronizace číselníku diet, objednávání pacientské stravy; Synchronizace číselníku diet vedeném v KIS dle číselníku diet pro objednávání pacientské stravy vedeném ve stravovacím IS FONS DIET (pomocí importu textového souboru pevně definovaného formátu). Objednávání pacientské stravy hospitalizovaných pacientů v KIS(diety včetně přídavků stravy s možností poznámky, až 5x denně) s exportem objednané stravy hospitalizovaných pacientů do textového souboru pevně definovaného formátu pro import do FONS DIET.. |

Tabulka 35: Integrace Stapro-H

| Název IS (dodavatel) | Požadována integrace |
| --- | --- |
| FONS Reports (Stapro a.s.) | NEPOVINNĚ |
| ID; Typ komunikace; Popis. 1; Export dat z KIS; KIS umožní napojení datových pump manažerského systému FONS Reports na data KIS, příp. KIS umožní export zpracovávaných dat strukturovaných reportů do obecně používaného formátu (xls,csv, …) pro import do FONS Reports.. |

Tabulka 36: Integrace FONS Reports

| Název IS (dodavatel) | Požadována integrace |
| --- | --- |
| MIS-CFM (Sefima.s.r.o) | NEPOVINNĚ |
| ID; Typ komunikace; Popis. 1; Export dat z KIS; KIS umožní napojení datových pump manažerského systému MIS-CFM na data KIS, příp. KIS umožní export zpracovávaných dat strukturovaných reportů do obecně používaného formátu (xls,csv, …) pro import do MIS-CFM.. |

Tabulka 37: Integrace MIS-CFM

V této kapitole jsou uvedeny informační systémy, infrastruktura a technologie, které zadavatel využívá a případně je poskytne zhotoviteli v rámci dodávky předmětu plnění.

### Ostatní informační technologie, požadavky integrace

| Technologie | Stav |
| --- | --- |
| Elektronická zdravotní dokumentace | V NJH v současnosti v rámci NIS probíhá proces zavádění elektronické zdravotnické dokumentace na vybraných pracovištích. V rámci implementace KIS je požadováno zavedení elektronické zdravotnické dokumentace na dotčených pracovištích v souladu s platnou legislativou využívající stávající prostředky pro vytváření a vedení EZD (kvalifikované prostředky pro elektronický podpis, Archiv EZD). |
| Archiv EZD | Požadována integrace KIS s dlouhodobým důvěryhodným elektronickým archivem NJH (TS-ELDAx, TECHNISERV IT, spol. s ro.) pro ukládání vybrané zdravotnické dokumentace do archivu ve formátu PDF/A opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem uživatele a časovým razítkem, včetně nastavení skartační lhůty dané dokumentace. Integrace KIS s Archivem EZD musí splňovat minimálně požadavky uvedené v kap. 5.3.4 – Elektronická zdravotnická dokumentace (EZD). |
| Integrační platforma | NJH nedisponuje v současnosti žádnou integrační platformou. Integrace zdravotnické dokumentace je založena na principu zasílání vybrané elektronické zdravotnické dokumentace z využívaných pacientských informačních systémů do NIS, včetně odkazu na uložení příslušné dokumentace v dlouhodobém důvěryhodném archivu EZD. Zadavatel požaduje, aby i z KIS byla automaticky zasílána vybraná dokumentace do NIS min. v rozsahu uvedeném v příloze č. 9 zadávací dokumentace, popis integrace / Přenos dokumentace z KIS do NIS/. |

Tabulka 38: Současný stav informačních a komunikačních technologií

## Datová centra, HW a komunikační  infrastruktura a technologie, požadavky integrace

V této kapitole je uvedena ICT infrastruktura, do které je požadováno integrovat poptávaný systém. Potřebné HW a SW prostředky pro provoz KIS budou zajištěny zadavatelem.

| Technologie | Popis stavu, integrace |
| --- | --- |
| Datová centra | V rámci areálu NJH jsou provozována dvě oddělená datová centra (DC1 – budova 3, DC3 – pavilon E). Datová centra jsou připojena na víceúrovňový zdroj nepřetržitého napájení, jsou vzájemně propojena zálohovanou konektivitou optických kabelů s přenosovou kapacitou 1 Gbit/s, vybavená zálohovanými klimatizačními jednotkami a zabezpečená elektronickým zabezpečovacím systémem. V rámci opatření kybernetické bezpečnosti a zajištění vysoké dostupnosti bude serverová infrastruktura KIS a HW infrastruktura pro zálohováni rozdělena a umístěna do obou datových center. |
| Servery | Zadavatel provozuje v obou datových centrech cca 12 fyzických serverů, z nichž některé slouží jako hostitelé pro vizualizaci. Serverová technologie NJH je založena zejména na serverech výrobce DELL. Serverové prostředky jsou zastaralé a neposkytují dostatečnou kapacitu pro provoz KIS. V rámci této dodávky bude navržena serverová infrastruktura pro provoz KIS. Zadavatel nepředepisuje navrhnout serverové řešení založené na serverech výrobce DELL, nicméně dodávka založená na serverech tohoto výrobce je pro zadavatele výhodou z důvodu znalostí a zkušeností správců IT při zajištění provozu ICT a správy serverové infrastruktury NJH. |
| Virtualizační technologie | Zadavatel provozuje virtualizační technologii MS HYPER-V a VMWare ESX. Toto řešení ale neposkytuje dostatečnou kapacitu pro provoz KIS. Virtualizační řešení serverové infrastruktury pro provoz KIS nebude do tohoto prostředí integrováno a bude navrženo a řešeno jako samostatné a nezávislé na stávající virtualizační technologii NJH. |
| Zálohování | Zadavatel v současnosti nedisponuje vhodným řešením ani kapacitou pro zálohování dat dodávaného řešení. HW a SW řešení pro zálohování dat KIS tedy nebude do tohoto prostředí integrováno a bude navrženo a řešeno jako samostatné a nezávislé. |
| Síťová a komunikační infrastruktura | NJH provozuje dvě datová centra pro umístění technologie v rámci areálu NJH, která jsou vzájemně propojena zálohovanou konektivitou optických kabelů s přenosovou kapacitou 1 Gbit/s. Vnitřní rozvody síťové infrastruktury v rámci jednotlivých pavilónů jsou realizované pomocí metalické strukturované kabeláže Cat 5e s připojením na páteřní switch daného pavilónu rychlostí 10/100/1000 Gbit/s. V rámci LAN NJH jsou páteřní switche propojeny optickou kabeláží s přenosovou kapacitou 1 Gbit/s. Pracoviště dotčená předmětem dodávky jsou umístěna v pavilonu, ve kterém se nachází i jedno z datových center. V rámci tohoto pavilonu je na některých z pracovišť dotčených předmětem dodávky k dispozici bezdrátové připojení pacientské WiFi LAN pomocí přístupových bodů (AP) UBIQUITI UniFi AC PRO s podporou frekvenčních pásem 2,4 i 5 GHz s přenosovou rychlostí až 1750 Mbps s podporou standardu 802.11a/b/g/n/ac. Pacientská Wifi LAN je zcela (fyzicky) oddělena od LAN NJH. V rámci projektu bude navrženo nezbytné rozšíření síťové infrastruktury LAN NJH pro provoz KIS. Dodavatel navrhne síťovou infrastrukturu (switche, wifi AP) pro připojení uvedených koncových stanic, mobilních koncových stanic, navržené serverové infrastruktury včetně jejího propojení v rámci obou datových center, HW vybavení pro zabezpečení provozu KIS a HW infrastruktury pro připojení přístrojového vybavení. Zadavatel na vlastní náklady zajistí pro připojení mobilních koncových stanic vybudování zabezpečené bezdrátové sítě na dotčených pracovištích. Zadavatel poskytne pro připojení koncových stanic a pro připojení přístrojového vybavení dostupné volné datové zásuvky s připojením pomocí strukturované metalické kabeláže z dotčených pracovišť do datového centra. V případě potřeby rozšíření datových zásuvek pro připojení koncových stanic a připojení přístrojového vybavení bude toto rozšíření včetně připojení pomocí strukturované metalické kabeláže z dotčených pracovišť do datového centra řešeno Zadavatelem. Jedná se zejména o datové zásuvky pro připojení přístrojového vybavení v lůžkových instalačních rampách a o datové zásuvky na operačních sálech na prostorově přenastavitelném otočném komplexu. Dodavatel je povinen v rámci nabídky specifikovat požadavky na množství a umístění koncových zásuvek tak, aby zadavatel mohl zajistit případné doplnění nebo rozšíření strukturované kabeláže (metalická kabeláž vč. koncových zásuvek) pro připojení přístrojového vybavení. LAN NJH je zabezpečená proti neoprávněnému přístupu a personál NJH bude ke KIS přistupovat prostřednictvím vnitřní datové sítě, příp. pro lékaře z domova přes internet prostřednictvím Kerio VPN. |
| SAN infrastruktura | Zadavatel v současnosti nedisponuje žádnou SAN infrastrukturou. V případě potřeby vybudování SAN infrastruktury v rámci návrhu řešení serverové a síťové infrastruktury KIS bude toto navrženo vítězným dodavatelem v rámci dodávky. |
| Internet | Pro připojení k internetu využívá zadavatel konektivitu 100/100 Mbps se záložní konektivitou 50/50 Mbps. Připojení k internetu je realizováno přes Kerio Control (GFI Software,Trilogy HQ) – unifikované zabezpečení sítě – síťový směrovač a firewall, který umožňuje zabezpečenou a šifrovanou komunikaci s okolním prostředím. Zadavatel umožní připojení na internet pro vzdálenou správu, dohled nad dodávaným systémem a další potřebnou komunikaci dodávaného KIS. |

Tabulka 39: Datová centra, HW infrastruktura a technologie, komunikační infrastruktura, požadavky integrace

## Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace

Prostředí NJH je v drtivé většině postavena na produktech společnosti Microsoft a NJH požaduje respektování tohoto prostředí z důvodu efektivního a hospodárného využití finančních prostředků, znalostí a zkušeností personálu, procesů zajištění provozu ICT a nákladů na obnovu, údržbu a servis technologií. NJH připouští i jinou technologii (viz požadavky na dodávku v příslušných částech).

Zadavatel využívá dále následující technologie související s předmětem dodávky. Ve vybraných případech tyto technologie definují prostředí, pro které je dodávka díla požadována.

| Oblast | Technologie | Doplňující informace |
| --- | --- | --- |
| Pracovní a klientské stanice uživatelů | OS MS Windows 7, OS MS Windows 10 64bit | Zadavatel požaduje, aby kromě nově pořizovaných koncových stanic specifikovaných v kap. 5.3.19 byl dodávaný KIS funkční i na vybraných stávajících pracovních stanicích NJH mimo dotčená pracoviště, s možností instalace klientské aplikace KIS, a aby dodaná klientská licence KIS nebyla omezena počtem stanic s možností přístupu ke KIS. Minimální konfigurace stávajících stanic NJH CPU: Intel Core 2 Duo, 3GHz RAM : 4GB, DDR3 HDD: 120GB, 7200 rpm Monitor: 19“ LCD s rozlišením 1280x1024 OS: MS Windows 7 Pro Zadavatel akceptuje požadavky klientské aplikace KIS na OS Windows 10 Pro, příp. požadavky na vyšší kapacitu RAM, HDD nebo CPU. |
| Mobilní pracovní stanice | OS MS Windows 10 64 bit | Zadavatel v současnosti nevyužívá v rámci zdravotní péče na dotčených pracovištích mobilní pracovní stanice. V rámci projektu budou zajištěny na dotčená pracoviště i požadované mobilní pracovní stanice v konfiguraci umožňující práci v KIS. |
| Operační systémy na serverech | Zadavatel provozuje na serverech zejména OS MS Windows Server 2008R2/2016/2019 | Zadavatel nepředepisuje navrhnout serverové řešení založené na OS Microsoft Windows Server, nicméně návrh řešení na těchto OS je pro zadavatele výhodou z důvodu znalostí a zkušeností správců IT při zajištění provozu ICT. |
| Správa uživatelů | MS Active Directory | Zadavatel v současnosti využívá pro autentizaci Active Directory se stromovou i doménovou úrovní na Windows Server 2012. Zadavatel poskytne přístup k tomuto systému pro případné napojení a nastavení. |
| Dohled HW prostředků | Paessler PRTG | Zhotovitel poskytne vstupy pro možnost dohledu nad dodanými HW, příp. i SW prostředky dodávaného KIS. |
| Vzdálený přístup | Kerio VPN | Podmínky využití budou poskytnuty v rámci součinnosti. Zadavatel umožní dodavateli pomocí připojení VPN vzdálenou správu a dohled nad dodávaným systémem. |
| Databáze | Zadavatel využívá zejména databázové technologie MS –SQL | Zadavatel nepředepisuje dodat řešení založené na této databázové technologii, nicméně dodávka založená na této db technologii je pro zadavatele výhodou z důvodu znalostí a zkušeností správců IT při zajištění provozu ICT. Zhotovitel v rámci dodávky KIS navrhne potřebnou databázovou technologii včetně případných potřebných klientských licencí. |
| Kvalifikované prostředky pro elektronický podpis EZD | Starcos + SecureStore SCP (dodavatel - První certifikační autorita, a.s.) | NJH využívá jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu certifikované řešení schválené jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS, které tvoří čipová karta řady Starcos (Giesecke&Devrient) a SecureStore CSP (Crypto Service Provider) – komponenta umožňující použití karty v aplikacích na platformě Windows, které využívají standardní rozhraní CryptoAPI a USB čtečku čipových karet miniLector-S EVO (token). Zadavatel požaduje, aby tyto prostředky byly využity i pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu elektronické zdravotnické dokumentace v rámci KIS. |

Tabulka 40: Další technologie využívané zadavatelem s požadavky integrace

Pozn.: V případě neuvedení oblasti zadavatel nespecifikuje technologii, případně podmínky pro její použití.