Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Real-Time PCR Cyclery |
| Účel použití: Analyzování a detekování viru SARS-CoV-2 a jeho mutací metodou multiplex PCR. |
| Real-Time PCR cycler – 1 ks |
| Přístroj pro real-time PCR s gradientovým blokem pro použití 96jamkových destiček s nízkým profilem stripů nebo zkumavek o objemu 200 µl |  |  |  |
| Objem používaných vzorků v rozsahu alespoň 1 – 50 µl | rozsah min. 1-50 µl |  |  |
| Detekce signálu v každé jamce zvlášť (nikoli ve všech jamkách zároveň) |  |  |  |
| Otevřený systém (možnost použití plastiku či reagencií od různých výrobců) |  |  |  |
| Součástí dodávky je ovládací a vyhodnocovací software |  |  |  |
| Teplotní parametry: |
| Metoda chlazení a zahřívání – Peltier |  |  |  |
| Maximální rychlost ohřevu alespoň 5 °C/s | min. 5 °C/s |  |  |
| Průměrná rychlost ohřevu alespoň 3,3 °C/s | min. 3,3 °C/s |  |  |
| Teplotní rozsah bloku alespoň 4 – 100 °C | rozsah min. 4 – 100 °C |  |  |
| Přesnost bloku alespoň ± 0,2 °C | min. ± 0,2 °C |  |  |
| Teplotní uniformita (měřena 10 sekund po dosažení cílové teploty) alespoň ± 0,3 °C | min. ± 0,3 °C |  |  |
| Možnost nastavení teplotního gradientu |  |  |  |
| Operační rozsah teplot, při kterých se dá nastavit gradient, alespoň 30 – 100 °C | rozsah min. 30 – 100 °C |  |  |
| Programovatelný gradient v rozsahu alespoň 1 – 24 °C | rozsah min. 1 – 24 °C |  |  |
| Nastavitelná teplota vyhřívaného víka min. v rozsahu 30 – 110 °C | Rozsah min. 30 – 110 °C |  |  |
| Detekční parametry: |
| Minimálně 6 kanálů – 6 LED diod s filtry pro excitaci, 6 fotodiod s filtry pro detekci | min. 6 kanálů – 6 LED diod s filtry pro excitaci, 6 fotodiod s filtry pro detekci |  |  |
| Excitace/emise v rozsahu alespoň 450 – 730 nm | v rozsahu min. 450-730 nm |  |  |
| Detekce minimálně 5 kanálů současně (minimálně FAM, SYBR Green, HEX, TEXAS RED, Cy5, Quasar 705), + další kanál pro analýzu FRET | min. 5 kanálů + další pro analýzu FRET |  |  |
| Musí existovat možnost analýz typu „protein thermal schift“ s využitím FRET kanálu |  |  |  |
| Musí existovat možnost analýz typu HRM (hledání nových mutací, analýzy methylované DNA) |  |  |  |
| Citlivost: detekce 1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA; možnost detekce 1,3násobku změny genové exprese |  |  |  |
| Dynamický rozsah minimálně 10 řádů | min. 10 řádů |  |  |
| Doba skenování maximálně 3 s (při skenování 1 kanálu) – 12 s (při skenování všech kanálů) | max. 3 s (při skenování 1 kanálu) – 12 s (při skenování všech kanálů) |  |  |
| Real-Time PCR cycler vysokokapacitní – 1 ks |
| Přístroj pro real-time PCR s gradientovým blokem pro použití 384jamkových destiček s nízkým profilem stripů nebo zkumavek o objemu 200 µl |  |  |  |
| Objem používaných vzorků v rozsahu alespoň 1 – 30 µl | rozsah min. 1 -30 µl |  |  |
| Detekce signálu v každé jamce zvlášť (nikoli ve všech jamkách zároveň) |  |  |  |
| Otevřený systém (možnost použití plastiku či reagencií od různých výrobců) |  |  |  |
| Součástí dodávky je ovládací a vyhodnocovací software |  |  |  |
| Teplotní parametry: |
| Metoda chlazení a zahřívání – Peltier |  |  |  |
| Rychlost změny teploty alespoň 2,5 °C/s | min. 2,5 °C/s |  |  |
| Průměrná rychlost ohřevu alespoň 2 °C/s | min. 2 °C/s |  |  |
| Teplotní rozsah bloku alespoň 4 – 100 °C | rozsah min. 4 °C – 100 °C |  |  |
| Přesnost nastavení teploty alespoň ± 0,2 °C | min. ± 0,2 °C |  |  |
| Teplotní uniformita (měřena 10 sekund po dosažení cílové teploty) alespoň ± 0,3 °C | min. ± 0,3 °C |  |  |
| Možnost nastavení teplotního gradientu |  |  |  |
| Operační teplotní gradient v rozsahu alespoň 30 – 100 °C | rozsah min. 30 – 100 °C |  |  |
| Programovatelný gradient v rozsahu alespoň 1 – 24 °C | rozsah min. 1 – 24 °C |  |  |
| Maximální teplota víka do 110 °C | do 110 °C |  |  |
| Detekční parametry: |
| Minimálně 5 kanálů – 5 LED diod s filtry pro excitaci, 5 fotodiod s filtry pro detekci | min. 5 kanálů – 5 LED diod s filtry pro excitaci, 5 fotodiod s filtry pro detekci |  |  |
| Excitace v rozsahu alespoň 450 – 650 nm | v rozsahu min. 450-650 nm |  |  |
| Emise v rozsahu alespoň 515 – 690 nm | v rozsahu min. 515-690 nm |  |  |
| Detekce minimálně 4 kanálů současně (minimálně FAM (SYBR), HEX, TEXAS RED, Cy5), další kanál pro analýzu FRET | min. 4 kanálů + další pro analýzu FRET |  |  |
| Musí existovat možnost analýz typu „protein thermal schift“ s využitím FRET kanálu |  |  |  |
| Možnost analýz typu HRM (hledání nových mutací, analýzy methylované DNA) |  |  |  |
| Citlivost: detekce 1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA |  |  |  |
| Dynamický rozsah minimálně 10 řádů | min. 10 řádů |  |  |
| Doba skenování maximálně 8 s (jeden kanál) – pod 20 s (při skenování všech kanálů) | max. 8 s (jeden kanál) – max. 20 s (při skenování všech kanálů) |  |  |
| Parametry společné pro oba přístroje – vzhledem k pořizování přístrojů současně, je možné, aby přístroje byly řízeny z jediné řídící jednotky a jedné kopie software |
| Software: |
| Programování protokolů – krokové grafické, řádkové textové a automatické |  |  |  |
| Automatické nastavení baseline a prahové hodnoty |  |  |  |
| Relativní a absolutní kvantifikace |  |  |  |
| Stanovení a grafické znázornění relativních koncentrací zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišení jednotlivých alel, analýza disociačních křivek |  |  |  |
| Možnost exportu dat v různých formátech (MS Excel, Word, aj.) |  |  |  |
| Možnost stanovit nejvhodnější referenční gen a výpočet relativní genové exprese s užitím většího množství referenčních genů |  |  |  |
| Obecné parametry: |
| USB porty – USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B |  |  |  |
| Ovládací dotykový displej |  |  |  |
| Paměť na min. 50 programů, které je možné třídit do různých složek | min. 50 |  |  |
| Počítač s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem s OS MS Windows 10 Pro CZ 64 bit, s minimálně 4 USB porty, součástí MS Excel (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) |  |  |  |
| Možnost validace a autodiagnostiky přístroje, uložení nastavení v paměti přístroje |  |  |  |
| Připojení do LIS (OpenLIMS) a přenos dat s vyhodnocením součástí dodávky |  |  |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |  |  |