**Příloha č. 1**

**Krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Pipetovací automat** |
| **Druh zadávacího řízení:** | Zjednodušené podlimitní řízení |
| **Předmět veřejné zakázky:** | Dodávky |
| **Režim veřejné zakázky:** | Podlimitní |
| **Zadavatel:** | Nemocnice Písek, a.s. |
| **Sídlo zadavatele:** | Karla Čapka 589, 397 01 Písek |
| **IČO:** | 260 95 190 |
| **Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** | MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva  Ing. Dana Čagánková, člen představenstva |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČ:** |  |
| **Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:** |  |
| **Kontaktní mail:** |  |
| **Datová schránka:** |  |
| **Informace o skutečnosti, zdali se jedná o malý či střední podnik** | Malý / střední[[1]](#footnote-1) |
| **Nabídková cena celkem bez DPH** | ………………………………………….. Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… |  |
| *(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za Účastníka - doplní účastník)* |  |

|  |
| --- |
|  |

**Příloha č. 2**

**Čestné prohlášení ke kvalifikaci**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **Pipetovací automat** |
| **Název účastníka (vč. právní formy)** | .......................... |
| **Sídlo / místo podnikání** | .......................... |
| **IČ** | .......................... |
| **DIČ** | .......................... |

Tímto čestně prohlašujeme, že:

* disponujeme základní způsobilostí dle § 74 zákona v plném rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „**Pipetovací automat“**
* disponujeme profesní způsobilostí dle § 77 zákona v plném rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „**Pipetovací automat“**
* disponujeme technickou kvalifikací dle § 79 zákona v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „**Pipetovací automat“** a přikládáme seznam významných dodávek:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název objednatele** | **Předmět dodávky** | **Finanční rozsah dodávky** | **Časový rozsah dodávky** | **Kontaktní údaje objednatele** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… |  |
| *(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za účastníka - doplní účastník)* |  |

|  |
| --- |
|  |

**Příloha č. 4**

**Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku, katalogovým listem apod.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| --- | --- | --- |
| rozsah pipetování alespoň 0,5 µl až 1000 µl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kombinace dvou nezávislých kanálů a osmikanálové pipetovací hlavy umožňující pipetování objemů v rozsahu alespoň 0,5 µl až 1000 µl v jednom stroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaná kamera pro snímání pracovní plochy zajišťující snímání vloženého laboratorního materiálu následně použitelné pro přípravu protokolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení gripperu na nezávislé kanály, pro manipulaci s 96 a 384 jamkovými PCR destičkami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 8 pozic pro umístění laboratorního materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| detekce hladiny pomocí vodivosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kontrola ucpání špičky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání přes dotykový displej přímo na přístroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost umístění příslušenství pro třepání a ohřev až do minimálně 105 °C a rychlostí třepání do minimálně 2500 rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| čtečka čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| UV světlo pro dekontaminaci vnitřních prostor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stojánky na vzorky, reagencie a špičky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost komunikace s RT-PCR přístrojem (předávání pozic vzorků) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro programování automatu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| příslušenství potřebné pro provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

1. Účastník zvolí jednu z variant [↑](#footnote-ref-1)