## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 5
EKG přístroj - 6 KUSŮ
Účel použití a obecné požadavky
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Dodávka EKG
| ANO / NE | Hodnota / Popis
12 svodový EKG přístroj pro rychlou a přesnou diagnózu
Zápisu na A4 papír, formát zápisu 12x1, 6x2, 3x4
Min 8“ TFT LCD barevný dotykový displej (možnost podsvícením LED diodami preferováno)
Rozlišení displeje min.640x480
Vzorkovací frekvence detekce stimulátoru min.12000 vzorků za sekundu na kanál
Měření srdeční frekvence 30-300 tepů za minutu
Zobrazované údaje na displeji: ID pacienta, jméno pacienta, pohlaví, věk, tepová frekvence, hodiny, ukazatel úrovně nabití baterie, průběhy vln, označení vodičů, rychlost, přírůstek, nastavení filtrů, alarmová hlášení, informační zprávy, stav sítě, USB
Paměť až na 800 záznamů EKG
Formát ukládání EKG v PDF souboru
Možnost automatického a manuálního módu záznamu EKG
Kapacita baterie až na min 3 hodiny provozu
Součástí dodávky: EKG kabel (na kabelu grafické znázornění umístění hrudních a končetinových elektrod), hrudní a končetinové elektrody, stojan pojízdný s aretací koleček, držák svodů, odkládací košík, termotiskárna
Ovládání v ČJ
Měření, interpretace a analýza zaznamenaného EKG
Vyhodnocovací software do PC ke každému přístroji
LAN modul pro bezdrátovou komunikaci s NIS nebo jiný způsob zapojení do NIS nemocnice
Výstup a archivace ve formátu DICOM a integrace do PACS úložiště včetně příslušného SW