## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 10
Dodávka ultrazvukového přístroje pro COS
Účel použití a obecné požadavky
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
| ANO / NE | Hodnota / Popis
Plně digitální přístroj
Mobilní na podvozku
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu min. 1 – 18MHz
Monitor s úhlopříčkou min. 21“
Pomocná barevná dotyková obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání
Vysouvatelná textová klávesnice
Nastavení zesílení UZ signálu posuvnými tlačítky na ovládacím panelu – funkce TGC
3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení:
-B-mode na základních frekvencích
-B-mode na harmonických frekvencích
-Trapezoidní zobrazení na lineární sondě
-PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min. +/- 30°
-Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
-Triplexní zobrazení u všech požadovaných sond
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Licence DICOM Worklist
Požadavek na bateriový provoz po dobu min. 120 min. - použití na operačním sále bez nutnosti připojení přístroje do sítě
Rozšíření provozu na baterii až na 240 min. – použití na operačním sále bez nutnosti připojení přístroje do sítě
Rychlý start systému do 5 sec. ze standby režimu – akutní vyšetření u lůžka, použití na OS, intervenční výkony, urgentní ambulantní vyšetření
Jednotka HDD, USB a DVD
B/W printer s digitálním vstupem
Vyšetřovací sondy součástí dodaného přístroje: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 1 – 6 MHz
Lineární sonda s frekvenčním rozsahem v rozsahu min. 5 – 14 MHz
Peroperační sonda typu „I – finger type“ s frekvenčním rozsahem min. 4 – 11 MHz
Možnosti budoucího rozšíření o další vyšetřovací sondy : | ANO / NE | Hodnota / Popis
Možnost doplnění o laparoskopickou sondu s frekvenčním rozsahem min. 4 – 12 MHz
Možnost doplnění o biplanární sondu pro vyšetření rekta (transrektální biplanární sonda) v rozsahu min. 4 – 11 MHz
Přinos UZ pro COS:
* Vyšetření dutiny břišní u operací pro všechny malignity, maximum kolorektální karcinom, zejména včasná diagnostika jaterních metastáz. Peroperační ultrazvuk jater je vyšetření s absolutně nejvyšší senzitivitou pro detekci metastáz, do provedení vyšetření nepoznaných. Diagnostika může vést k podstatné modifikaci léčebného postupu ve smyslu včasnějšího nasazení pomocné léčby, nasměrování k druhotnému resekčnímu výkonu na játrech nebo naopak k volbě méně radikálního výkonu v oblasti primárního nádoru. Dále možnost včasné diagnostiky případného duplicitního nádoru, například nádorů slinivky. I zde má peroperační ultrazvuk nejvyšší senzitivitu.
* Modifikace drenážních výkonů u abscesových ložisek ve smyslu nahrazení drenáže incizní drenáží pekrutánní sonograficky cílenou. Indikace incizní drenáže v situaci, která umožňuje drenáž perkutánní, může být dnes už hodnocena jako non lege artis postup.
* Cílení evakuačních výkonů u tekutinových ložisek tělních dutin (fluidothorax, břišní ascites). Sonografické cílení zajišťuje vyšší úspěšnost výkonů.
* Možnost využití UZ přístroje COS pro neinvazivní ambulantní a lůžkovou diagnostiku v době pohotovostní služby, odpadá nutnost volání radiologa.