## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 11
Dodávka ventilátoru
Účel použití a obecné požadavky
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Dodávka ventilátoru
Plicní ventilátor ARO | ANO / NE | Hodnota / Popis
Ventilátor nejvyšší třídy pro všechny věkové skupiny
Ovládání v ČJ
Připojení na rozvod vzduchu a kyslíku, připojení do 220 – 240V AC
Barevná dotyková obrazovka min. 15“
Paramagnetické měření kyslíku
Vestavěný nebulizátor
Režimy: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Neinvazivní ventilace
Objemově řízená ventilace
Tlakově řízená ventilace (volitelně s garantovaným dechovým objemem)
SIMV-VC, SIMV-PC,
BiLevel/DuoPAP
Funkce: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Dechová frekvence od 4 do 120 dechů/minutu
Poměry I:E – 1:9 až 4:1
PEEP až 50 cm H2O
Flow trigger a tlakový trigger
Nastavitelná Inspirační pauza
Nastavitelná hodnota ukončení průtoku
Kompenzace netěsností, kompenzace odporu dýchacích cest, endotracheální rourky nebo tracheostomické kanyly
Zobrazení indexu mělkého dýchání (RSBI)
Měření CO2 sidestream
Testovací režim
Automatická procedura odsávání s preoxygenací a postoxygenací, podání 100 % kyslíku
Manuálně řízený nádech
Měření okluzního tlaku
Pozastavení inspirace a expirace
Systém měření úrovně odvykání pacienta
Měření intrinsického PEEPi
Kontinuální měření přímého intraalveolárního tlaku
Statická a dynamická compliance
Plicní mechanika v každém dechovém cyklu s uložením respiračních křivek Tlak-Průtok, Průtok – Objem, Tlak – Průtok.
Stanovení PEEP a dechového objemu na základě měření patofyziologických změn a měření funkční reziduální kapacity plic
Pacientská spirometrie s detailní analýzou plicní mechaniky s měřením z tracheální roury pacienta (nebo ze senzorů v přístroji, dle volby obsluhy)
Příslušenství nutné k provozu
Tepelný zvlhčovač