## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 12
RTG přístroj s C ramenem
Účel použití a obecné požadavky
RTG přístroj s C-ramenem a plochým detektorem, určený pro využití na při traumatologických, ortopedických a event. intervenčních výkonech mimo cévní sytém. Přístroj je primárně určen pro provoz na operačních sálech.
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Dodávka C ramene
C- rameno | ANO / NE | Hodnota / Popis
Plně vyvážené v každé poloze a s dobrou mobilitou
Vertikální pohyb, motoricky, min.450 mm
Longitudinální posun min. 180 mm
Orbitální pohyb min. 135°
Laterální kyv min. +/- 10°
Rotace min. +/- 200°
Vzdálenost ohnisko – detektor min. 99 cm
Volný prostor zářič – detektor min. 750 mm
Vnitřní hloubka C-ramene min. 700 mm
Generátor | ANO / NE | Hodnota / Popis
Vysokovýkonný HF generátor s maximálním výkonem min. 15 kW
Rozsah napětí na rtg zářiči min. 40 až 120 kV
Rozsah proudu min. 1 až 60 mA
Volba rychlosti pulsní skiaskopie
Režim kontinuální i pulsní skiaskopie a digitální radiografie
Orgánová automatika včetně režimu pro zobrazení měkkých tkání a pro eliminaci kovů
RTG zářič | ANO / NE | Hodnota / Popis
Rentgenka s vysokorychlostní rotační anodou
Anoda se dvěma ohnisky max. 0,3/0,6mm
Tepelná kapacita anody min. 300 000 HU
Aktivní chlazení s kontrolou tepelného zatížení
Rychlost ochlazování systému min. 15kHU/min.
Kolimace | ANO / NE | Hodnota / Popis
Clony s virtuálním nastavením bez rtg záření, rotace +/- 90°
Štěrbinová iris clona, rozsah 50 až 230 mm +/- 10%
Nezávislé (asymetrické) polohování clon
Detektor (Flat-panel) | ANO / NE | Hodnota / Popis
Plochý zobrazovací detektor na bázi amorfního křemíku
Velikost zorného pole min. 260 mm x 260 mm
Možnost ZOOM min. ve třech krocích
Zobrazovací matrice min. 1500 x 1400 pixelů
Hloubka zobrazení min. 16 bitů
Laserový zaměřovací kříž integrovaný v detektoru
Zpracování obrazu | ANO / NE | Hodnota / Popis
Možnost digitální rotace obrazu
Vnitřní paměť minimálně na 100.000 obrázků v plném rozlišení
LIH – paměť posledního obrazu
Post proccesing obrazu, min. redukce šumu, inverze, rotace, zoom, jas a kontrast
Monitorový vozík se dvěma plochými výškově stavitelnými TFT medicínskými monitory min. 18“, pro LIVE a REF zobrazení, antireflexní úprava, úhel pohledu min. 170°
Ovládací dotykový TFT monitor/displej umístěný na C-rameni
Multifunkční bezdrátový nožní spínač a ruční spínač rtg záření
Funkce DICOM 3.0 včetně modality Worklist, s možností drátového i bezdrátového přenosu dat do PACS
DAP metr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Integrované měření dopadové dávky s možností jejího zobrazení na snímku a ukládání informace o celkové dávce do PACSu
Pořizování strukturované zprávy o průběhu vyšetření, např.Dose Report nebo Structure Report, Modality Performed Procedure Step (MPPS)
Příslušenství | ANO / NE | Hodnota / Popis
Dálkové ovládání pro prohlížení snímků lékařem
Integrovaná PC klientská pracovní stanice pro hodnocení vyšetření s propojením na PACS, min. 8GB RAM min. DDR3, procesor min. Core i7, HDD min 1 TB, export na USB3.0, klávesnice a ergonomická myš.
Mobilní vyšetřovací stůl s nosností min. 225kg, plovoucí deska rentgentransparentní v rozsahu min. 165cm s maximální absorbcí 0,4 mm Al, podélný posun min. 90cm, laterální posun min. 25cm, podélný náklon min. +/-25°, laterální náklon min. +/- 15°
3ks ochranných olověných zástěr typu „chirurg“ ekv. 0,5 mm Pb v délce 90, 100 a 110 cm
3ks ochranných límců ekv. 0,5 mm
Technická specifikace požadovaného přístroje – hodnocené parametry
1. Hodnocené parametry – radiační ochrana
a. Automatické nastavení polohy clon podle tvaru anatomického objektu
b. Přímé ovládání clon (tažením prstem) na dotykovém TFT displeji
c. Možnost ukládání referenční polohy C-ramen do paměti
2. Hodnocené parametry – ergonomie
a. Systém barevného označení pro jednotlivé směry polohování geometrie rtg zobrazení pro snadnou komunikaci na sále
b. Systém směrové navigace pro snadnou orientaci mezi obrazem a polohou geometrií C-ramene na sále