## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Ultrazvukový přístroj pro aplikace na interní JIP
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
přenosný plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
kompletní programové vybavení umoňující komforní obsluhu a zahrnující rozsáhlé možnostiklinických aplikací | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
mobilní výškově stavitelná základna (vozík) pro umístění vlastního ultrazvukového přístroje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
konektory pro připojení 3 a více vyšetřovacích sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
rychlý start systému do 8 sec. (stand-by režim) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
bateriový provoz pro dobu alespoň 120 min. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
teleskopický držák ultrazvukových sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazovací režimy:
° 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° THI - tkáňové harmonické zobrazení na všech sondách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° trapezoidní zobrazení na lineární sondě | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° úhlové (compound) zobrazení na všech sondách, redukce ultrazvukových speklí | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° M - mód, anatomický M-mód ( možnost rozšíření o zobrazení ze tří nezávislých rovin v reálném čase) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° PW - pulzní doppler včetně HPRF (steering na lineární sondě v rozsahu +/- 300) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° CW - kontinuální doppler | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° tkáňový doppler | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (Power / Angio doppler) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Twin View - simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° triplexní zobrazení včetně automatického trasování a hodnocení dopplerovské křivky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů na všech sondách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° trapezoidní zobrazení na lineární sondě | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° automatické měření parametru IMT | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° automatické trasování dopplerovských křivek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° automatická kalkulace spektrální křivky na "živé" i "zamražené" dopplerovské křivce s výpočty hodnot PI, RI, S/D, S, D, HR | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
minimálně 15" LCD digitální monitor s automatickou korekcí jasu v závistosti na okolních světelných podmínkách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
frekvenkční rozsah systému alespoň 1 - 18 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
podsvícení aktivních kláves v závislosti na zvoleném režimu přístroje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
generování komplexního a přehledného vyšetřovacího protokolu s možností jeho dalšího zpracování na externím PC | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
možnost měření v živém i zmrazeném obraze | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
programové vybavení pro provedení hodnocení a měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
prograové vybavení pro kardiovaskulární aplikace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dokuentační zařízení:
° digitální termotiskárna pro vedení černobílé dokumentace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu Flash | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° min. interní 128 GB SSD pro záznam obrazové informace (formáty BMP, JPEG, TIFF,AVI, PNG) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° DICOM 3.0 kategorie (kabel + wifi): | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- DICOM Verification | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- DICOM Print | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- DICOM Storage | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- DICOM Query/Retrive | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- DICOM Worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ultrazvukové sondy:
° Konvexní sonda:
- elektronická konvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro kompletní abdominální vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- Celkový frekvenční rozsah sondy alespoň 2 - 7 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Lineární sonda pro vyšetření periferních cév:
- elektronická lineární multifrekvenční - širokopásmová sonda, trapezoidní zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- Celkový frekvenční rozsah alespoň 4 - 15 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření:
- elektronická sektorová multifrekvenční - širokopásmová sonda pro kardiologická vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky