## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Ultrazvukový přístroj pro aplikace na interní JIP
| POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
| Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Monitor s úhlopříčkou min. 23“ typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Mobilní přístroj s max. šíří do 60 cm a hmotností do 95 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadavky na obslužný panel
| výškově a stranově stavitelný (nezávisle na monitoru) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový min. 12“ LCD displej pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| dotyková ovládací obrazovka musí mít možnost nastavení jejího sklonu pro eliminaci nežádoucích světelných odrazů od externích zdrojů světla | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu min. 1 – 18MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadována zobrazení
| B-mode na základních i harmonických frekvencích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min.rozsah +/- 30°) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v sreálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou lineárních sondách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Přístroj musí mít možnost budoucího rozšíření o modul pro současné zobrazení mamografického obrazu a ultrazvukového obrazu na monitoru UZ přístroje s možností automatické korelace oblasti zájmu (léze) v kraniokaudální projekci (CC) a mediolaterální projekci (MLO) s pozicí ultrazvukové sondy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadou) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem minimálně do 18 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Rychlý start systému – standby start do 15 sec., studený start do 50 sec. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
| Přímý RAW data výstup | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ultrazvukové sondy:
° Konvexní sonda:
| pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 1100 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Lineární sonda | Lineární sonda
| pro mamologická vyšetření v rozsahu 5–14 MHz s aktivní šíří zobrazení minimálně 55 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
lineársně vysokofrekvenční sonda
| pro mamologická vyšetření v rozsahu 7–18 MHz s aktivní šíří zobrazení do 40 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky