## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
plně digitální přístroj, s výlučně digitálním fomátováním UZ paprsku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
monitor s úhlopříčkou min. 23"typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
motinor s uhlopříčkou min.23"typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12" pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychá dostupnost funkcí). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadovaný frekvenční rozsah bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadované zobrazení:
° B - mode na základních i harmonických frekvencích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovkém zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/-30°) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Simultánní duální zobrazení B - mode a B - mode + CFM v reálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Modul pro detekci a vizualizaci mikrokalcifikací pro určení časného stadia aterosklerózy v cévkách - speciální SW pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření detekci, vizualizaci a vyhodnocení tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti<100um) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Zobrabrazení mikrovaskularizace - schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí <1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40sn/sec při pné šířce sektoru sondy 90°a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) - využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° nastavitelná hloubka vyšetření a obdominální sondě v rozsahu min. 0 - 50 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° paměťová smyčka pro uložení min. 10 000 obrazů a min. 180 sec. Záznamu dopplerovské křivky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° komplexní programové vybavení pro neurosonologické aplikace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI,RI, Vmax, Vmin, PSV) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsoben na pomocné dotykové obrazovce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přístroj musí mít možnost rozšíření o lineární sondu typu (tvaru) "hokejka" pro neuromuskulární intervenční aplikace v rozsahu 7 - 17 MHz s aktivní šíří zobrazení do 30 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přístroj musí mít možnost rozšíření o konvexní abdominální sondu s frekvenčním rozsahem min. 1-8 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přístroj musí mit možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadou) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském robrazení) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přístoj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD- R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků napřipravenost přístroje po jeho zapnutí - studený start 50 sec., standby start do 15 sec. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přímý RAW data výstup | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ultrazvukové sondy:
° Lineární sonda pro vyšetření periférních cév v rozsahu min. 4 - 11 MHz s pořadovanou aktivní šíří zobrazení max. 40 mm nebo kompatibilita se stávající sondou PLT-704BT | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Sektorová sonda pro TCD vyšetření v rozsahu min. 1 - 5 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky