## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Ultrazvukový přístroj pro aplikace na interní AMB
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Monitor s úhlopříčkou min. 23" typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Mobilní přístroj s max. šíří do 60 cm a hmotností do 95 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Poloha monitoru nastavitelnlá ve 3 rovinách | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Požadavky na obslužný panel:
° výškově a stranově stavitelný (nezávisle na monitoru) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový min. 12" LCD displej pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychá dostupnost funkcí) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° dotyková ovládací obrazovka musí mít možnost nastavení jejího sklonu pro eliminaci nežádoucích světelných odrazů od extrerních zdrojů světla | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsoben na pomocné dotykové obrazovce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu min. 1 - 18 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavitelná hloubka vyšetření na obdominální sondě v rozsahu minimálně 0 - 50 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Požadované zobrazení:
° B-mode na základních i harmonických frekvencích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/-30°) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° CW - kontinuální doppler | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° TDI - tkáňový doppler | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Simultánní duální zobrazení B - mode a B - mode + CFM v reálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI,RI,Vmax, Vmin, PSV) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadou) sondu (aktivní šíře sondy max.40 mm) s horním kmitočtem minimálně do 18 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD - R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojeníexterních záznamových zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rychlý start systému - standby start do 15 sec., studený start do 50 sec. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přímý RAW data výstup | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ultrazvukové sondy:
° Konvexní sonda
- pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1-8- MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- s konvexní zobrazovací výsečí min. 110° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° Lineární sonda
- pro vyšetření periférních cév v rozsahu min. 3-11 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- s aktivní šíří robrazení max. 40 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Sektorová sonda
- pro kardiologické vyšetření s technologií sigle crystal v rozsahu min. 1-6 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky