## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické aplikace kategorie premium
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 110kg, šířka přístoje do max. 65 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
motinor s uhlopříčkou min.23"typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Požadavky na obslužný panel:
- výškově a stranově stavitellný | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- výšková stavitelnost přístroje bude řešena motorově (elektricky) s tlačítkovým ovládáním z hlavního panelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
odkádací držáky na min.5 uzv. sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
nutná programovatelnost oblslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivý ovládacím prvkům | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s uhlopříčkou min. 12", určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřících postupů a výpočtů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadovaný frekvenční rozsah přístroje v rozsahu s doní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 24 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min 0 - 50 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Požadovaná zobrazení :
B -mode na základních frekvencích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
B-mode na harmonických frekvencích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním barevnémdopplerovském zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
PW - pulzní doppler s možností streeringu na lineárních sondách v rozsahu min.+/-30° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power, doppler, angio doppler) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Simultánní duální zobrazení (twin view) B - mode a B mode + CFM v reálnlém čase | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení mirkovaskularizace - schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min.40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 90°a nastavené hloubce vyšetření min.10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) - využití navšech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v raálném čase, tzn.současné zobrazení 2D, PW . pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie. Zobrazení musí být ve formátu barevných 2D map s následnou kvantifikací Požadováno na abdominální konvexní a transvaginální sondě | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zobrazení s dynamickou optimalizacíparametrů pro různé typy tkání | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
automatizované měření paramatrů dopplerovského spektra (PI,RI,Vmax, Vmin) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min.180 sec. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
kompletní a rozsáhle progamové vybavení pro gynekologicko - porodnické aplikace včetně 3D/4D zobrazení plodu, rozsáhlé možnosti 3D/4D zobrazení, apod. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou, alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, AVI, MPEG, DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
přístroj musí být vybaven alespoň 4 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
rychlý start systému - studený start do 30 sec, stand-by režim start do 15 sec. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
přímý RAW data výstup | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
B/W prinetr s digitálním vstupem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
ultrazvukové sondy:
konvexní sonda matrixového typu (víceřadý systém elementů s techonogií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 10 MHz s úhlem zobrazení 110°a větším | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
transvaginální sonda v rozsahu min. 3 - 11 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 - 9 MHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky