## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Resuscitační lůžka včetně aktivního antidekubitního systému (5ks)
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
1) Resuscitační lůžko - 5 kusů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° stabilní a jednoduše čistitellná kovová lakovaná konstrukce lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° bezpečná provozní zátěž minimálně 250 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90 cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost snímání pacienta C ramenem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°pomocí elektromotoru, entegrovaný indikátor stupně náklonu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°- lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatické blokace náklonu při spuštěné postranici | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CRP), ovladač dobře dostupný v jakékoliv poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová snímatelná čela, nožní saretací proti samovolnému vytažení při transportu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45 cm,bezpečné sklápění postranic s trumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panelypro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR,Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další....) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmostnost pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° alarm opuštění lůžka pacientem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta s lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoliv poloze lůžka, postranic atd. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° univernální lišty a držáky na příslušenství | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° ochranná kolečka v rozích lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponet (pojistek, apod.) není přístupný | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° svorka pro vyrovnání el. potenciálu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
příslušenství : | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- držák kyslíkové lahve | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- hrazda se samonavíjecí rukojetí | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
- závěsný box na materiál | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
2) Aktivní antidekubitní systém - 5 kusů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° samostatný (neintegrovaný) aktivní antidekubitní systém pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. Stupně | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla vlhkosti od těla pacienta (min.20l/hod) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta.apod. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° režimy minimálně: dynamický (terapeutický, statický (pro vyšetření, zavádění katetrů.apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci,apod.) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° sensor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost transportu pacienta bez kompresoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele)pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 min | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° možnost rychlého vypuštění pro KPR | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° nosnost minimálně 250 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
°alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el. sítě (tranport pacienta, výpadek, apod.) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° plná kompatibilita s lůžkem, výška max. 23cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájacího kabelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
° úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájacího kabelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky