## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Stretcher (6 ks)
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
univerzální stretcher pro využití ve zdravotnictví, hydraulický zdvih pomocí pedálu vč. matrace s protiskluzovou úpravou | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
výška matrace minimálně 10 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety - univerzální velikost | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
hydraulický zdvih lůžka, ovládací pedály na obou stranách lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
integrované sklopné postranice, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
kolečka s centrálním ovládáním brzd a aretace směru, průměr minimálně 150 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
nosnost minimálně 250 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
integrovaný výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
držák role hygienického papíru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
držák na kyslíkovou lahev | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky