## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Modulární pacientský monitor životních funkcí (5ks) + monitorovací centrála pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
1) Modulární monitory vitálních funkcí – 5 kusů
Pacientský lůžkový modulární monitor s minimálně 15“ dotykovou obrazovkou typu WXGA | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení minimálně 6 křivek vitálních funkcí včetně zobrazení 12 svodů EKG | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uživatelsky definované skupiny trendů (minimálně 4), přehled alarmů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alarmy akusticky a opticky barevně odlišeny v minimálně 3 skupinách dle závažnosti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Tabulkové a grafické trendy v délce minimálně 48 hodin | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou, uživatelské rozhraní v českém jazyce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bezpečné a robustní ukotvení monitoru u lůžka s možností rychlého uvolnění | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Napájení ze sítě a vyjímatelným akumulátorem po dobu minimálně 2 hodiny s integrovaným dobíjením | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
LAN pro napojení na monitorovací síť | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Oboustranná komunikace s centrálním monitorem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zajištění monitorování pacientů při pohybu mimo ARO (transport na vyšetření/CT) oddělitelnými transportními moduly s madlem a displejem minimálně 6“ a dotykovým ovládáním, které budou součástí každého pacientského monitoru. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Transportní moduly musí umožnit až 5 hodin monitorovaní a po návratu pacienta automatický transfer dat (trendů) do pacientského a centrálního monitoru. Transportní modul musí umožnit monitorování min. EKG, Resp., SpO2, NIBP, 2x IBP a Teplotu. Požadujeme transportní držák na lůžko. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí transportního modulu (transport/překlad) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Jednoduchá přenositelnost modulů, příjem pacientských dat z modulu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, 2x SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 (mainstream, sidestream, microstream), C.O., C.C.O. (PiCCO), EEG, BIS, SvO2, NMT | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Modulové vybavení v každém monitoru: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* Malý a lehký transportní modul | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* Minimálně 6" barevný dotykový displej zobrazující minimálně 5 křivek, zobrazení 12svodového EKG | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* Doba provozu na akumulátor až 5 hodin | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* Součástí integrované madlo pro transport a držák na transportní lůžko | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* Měřené parametry včetně příslušenství pro jejich monitorování: EKG ze 3, 5, 6ti elektrod včetně derivovaného 12svodového EKG, analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase, monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení, dechová frekvence (impedanční metoda) včetně možnosti výběru svodů pro měření, NIBP s režimy manuálního a automatického měření včetně měření pulzu, SpO2, 2 × IBP, teplota, CO2 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
2) Centrální monitor
Současné připojení a sledování 7 monitorů, možnost rozšíření až na 32 monitorů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
1x min. 24" LCD monitor s rozlišením 1920*1080 (Full HD) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
UPS — záložní zdroj energie | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myší | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů na 1 obrazovce a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby...) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v minimálně 3 skupinách dle závažnosti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních minimálně 168 hodin | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT, atd. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti po autorizaci zobrazit přehled všech monitorů včetně reálných údajů a také detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost připojení a zobrazení parametrů ze současných monitorů Philips IntelliVue MX550 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky