## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Artroskopická sestava pro Ortopedické oddělení
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Hlavní 4K operační monitor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
LED, úhlopříčka min. 31,5“ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozlišení alespoň 3840x2160 pixelů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Medicínská certifikace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Poměr stran 16:9 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pozorovací úhel: alespoň 178°/178° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Antireflexní, odolný proti desinfekci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Umístění monitoru na vozíku na centrálním pohyblivém kloubovém rameni | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vstupy min.: 1x HDMI,1x Display Port | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výstupy min.: 1x 3G-SDI, 1x Display Port, 1x DVI-D | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4K UHD kamerová jednotka s integrovaným LED světelným zdrojem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kamerová jednotka pracující v rozlišení 4K UHD 3840X2160 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládací dotykový displej | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost až 10 uživatelských přednastavení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Elektronický zoom | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy pomocí minimálně 2 programovatelných tlačítek kamerové hlavy nebo z ovládacího dotykového displeje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
CF (cardiac floating) certifikace příložného zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výstupy: 2x DisplayPort 1.1/1.2, 4x 3G-SDI, 2x DVI-D | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaný LED zdroj studeného světla | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Životnost LED lampy min. 10 000 hod. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost univerzálního připojení světlovodných kabelů různých značek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Archivační a dokumentační stanice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Samostatná stanice nebo jako součást kamerové jednotky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Medical grade zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň 2D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové hlavy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost ovládání přes PC, smartphone či tablet – přes WiFi nebo ethernet | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost současného ukládání záznamů do PACS, síťového pole nebo USB | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň 128GB interní SSD HD | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické načítaní pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost automatického odesílání snímků do PACS/DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zadávání dat a ovládání pomocí dotykového displeje, worklistu nebo přes PC | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Záznam videa ve formátu FullHD až 1080p MPEG4 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Záznam statistických snímků minimálně v rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG/RAW pro DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost porovnávání záznamů/snímků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Plně certifikováno dle GDPR | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání z tlačítek endoskopu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná funkce streamování obrazu ve FullHD rozlišení včetně zvuku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vzdálený zabezpečený přístup přes webové rozhraní | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Záznam statistických snímků minimálně v rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG/RAW pro DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kamerová hlava 4K | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 4 K 3840 x 2160 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
ZOOM a ostření ovládáno na kamerové hlavě | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
2 programovatelná ovládací tlačítka integrovaná na kamerové hlavě s volitelnými funkcemi | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Artroskopická optika 4K UHD 4mm – 2 kusy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Optika o průměru 4 mm pro artroskopické operace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhel pohledu 30° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autoklávovatelná | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Včetně artroskopického trokaru (high-flow a dvojitý kohout) a zavaděče kompatibilního s nabízenou optikou pro každou nabízenou optiku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vaporizační přístroj | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Mikroprocesorově řízení bipolární přístroj o výkonu 400 W pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost koagulace a termální modifikace tkáně | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost volby provozních režimů: vaporizace, koagulace,… | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vybaven bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost manuálního nastavení parametrů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost ovládání z rukojeti i nožního ovladače (drátový nožní spínač součástí dodávky) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost použití elektrod s odsáváním | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
2 rukojeti pro elektrody součástí dodávky (pokud se používají) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Spektrum základních elektrod pro prvních 10 použití | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Artroskopická duální pumpa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dvě nezávislé pumpy řídící přítok a odtok tekutiny do/z kloubu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná odsávací pumpa, která řídí odsávání z kanyly tak i shaveru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení očekávané hodnoty tlaku v kloubu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Funkce proplachu kloubu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Režim pro automatické krátkodobé zvýšení tlaku v kloubu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost ovládání pomocí nožního pedálu, který bude součástí dodávky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Jednodenní sety – minimálně 10 ks – jeden set na celý operační den, možnost současného napojení minimálně 2 vaků s roztokem, DEHP free | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pacientské sety – minimálně 20 ks – sterilní přívodní hadička pro zapojení do jednodenního setu, šroubovací připojení na trokar, DEHP free | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kompletní jednorázové sety – minimálně 10 ks – sterilní, DEHP free | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Artroskopická shaverová jednotka (může být součástí pumpy) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Shaverový handpiece universální pro všechny typy fréz – 3 kusy součástí dodávky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ruční ovládání s možností deaktivace a zároveň ovládání pomocí nožního spínače, který je součástí dodávky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odsávání regulovatelné na ručním nástroji | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rychlost otáček - vpřed/vzad: v rozsahu alespoň 500 – 8000 ot./min | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rychlost otáček- oscilace: v rozsahu alespoň 1000 - 2500 ot./min | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Komunikace s artroskopickou pumpou pro lepší řízení tlaku a průtoku při použití shaveru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístrojový vozík | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pro umístění přístrojového vybavení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4 kolečka (min. 2 z nich bržděná) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná příprava elektroinstalace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky