## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Laparoskopická sestava pro Chirurgické a Gynekologické oddělení – 2 kusy
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Hlavní 4K UHD monitor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhlopříčka minimálně 31,5“, certifikace MDE | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozlišení alespoň 3840x2160 pixelů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Antireflexní, odolný proti desinfekci, odolný proti otiskům prstů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Umístění hlavního monitoru na vozíku na centrálním pohyblivém kloubovém rameni | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vstupy minimálně: 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x 3G-SDI | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Asistenční 4K UHD monitor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhlopříčka minimálně 31,5“, certifikace MDE | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozlišení alespoň 3840x2160 pixelů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Umístění monitoru na samostatném vozíku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vstupy minimálně: 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x 3G-SDI | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bezdrátový přenos obrazových dat | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4K UHD kamerová jednotka s integrovaným LED světelným zdrojem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kamerová jednotka pracující v rozlišení 4K UHD 3840X2160 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládací dotykový displej | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost až 10 uživatelských přednastavení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Elektronický zoom | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy pomocí minimálně 2 programovatelných tlačítek kamerové hlavy nebo z ovládacího dotykového displeje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
CF (cardiac floating) certifikace příložného zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výstupy: 2x DisplayPort 1.1/1.2, 4x 3G-SDI, 2x DVI-D | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaný LED zdroj studeného světla | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Životnost LED lampy min. 10 000 hod. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost univerzálního připojení světlovodných kabelů různých značek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Archivační a dokumentační stanice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Samostatná stanice nebo jako součást kamerové jednotky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Medical grade zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň 2D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové hlavy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost ovládání přes PC, smartphone či tablet (volitelně) – přes WiFi nebo ethernet | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost současného ukládání záznamů do PACS, síťového pole nebo USB | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň 128GB interní SSD HD | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. Worklist | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické načítaní pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost automatického odesílání snímků do PACS/DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zadávání dat a ovládání pomocí dotykového displeje, worklistu nebo přes PC | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Záznam videa ve formátu FullHD až 1080p MPEG4 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Záznam statistických snímků minimálně v rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG/RAW pro DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost porovnávání záznamů/snímků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Plně certifikováno dle GDPR | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání z tlačítek endoskopu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná funkce streamování obrazu ve FullHD rozlišení včetně zvuku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vzdálený zabezpečený přístup přes webové rozhraní | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4K kamerová hlava | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 4 K 3840 x 2160 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
ZOOM a ostření ovládáno na kamerové hlavě | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
2 programovatelná ovládací tlačítka integrovaná na kamerové hlavě s volitelnými funkcemi | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autoklávovatelná v parním autoklávu(134°C) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Laparoskopická optika – 2 kusy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4K UHD optiky svysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Optiky o průměru 10 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhel pohledu 30° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autoklávovatelné | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Včetně světlovodného kabelu pro každou nabízenou optiku o délce minimálně 274 mm a sterilizačního kontejneru pro každou dodanou optiku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Insuflátor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám v rámci ochrany proti přeplnění pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Maximální průtok minimálně 40 l/min | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení tlaku v rozsahu alespoň 1 – 30 mmHg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Napojení na centrální rozvod CO2 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrované vyhřívání plynu – součástí budou minimálně 2 resterilizovatelné vyhřívané insuflační hadice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bezpečnostní systémy (alarmy) – překročení hodnot tlaku, varování při okluzi, kontaminaci, teplotní čidlo ve vyhřívaných setech | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Oplachovací pumpa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Oplachovací peristaltická pumpa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ochrana proti přetlakování | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Průtok nastavitelný v rozmezí alespoň 100 – 1500 ml/min | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Oplachovací tlak nastavitelný v rozmezí alespoň 0 – 200 mmHg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost odsávání s odsávacím pod tlakem až 60 kPa – může být samostatné zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Držák pro upevnění | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Součástí nabídky minimálně 2 ks resterilizovatelných hadicových setů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístrojový vozík | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pro umístění přístrojového vybavení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
4 kolečka (min. 2 z nich bržděná) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná příprava elektroinstalace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky