## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Videogastroskop pro Interní oddělení
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625- 32). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videogastroskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videogastroskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Optický systém: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zorné pole minimálně 140° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Směr pohledu přímý pohled | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zaváděcí tubus: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pracovní délka minimálně 1000,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Celková délka maximálně 1400,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ohybová část – rozsah angulace: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nahoru minimálně 210° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dolů minimálně 90° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Doprava minimálně 100° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Doleva minimálně 100° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přídavný oplachový kanál – požadován | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Nemocnice Písek, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být zajištěna i se stávajícími automatickými dezinfektory (miniETD2 Plus GA, miniETD2 Plus GA), který se nachází na pracovišti zadavatele Nemocnice Písek, a.s.