## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Plicní transportní ventilátor (1 ks) pro JIP
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Plicní ventilátor vhodný na ventilaci novorozenců (od 3 kg), dětí a dospělých pacientů při transportu, a na jednotce intenzivní péče | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu, tj. s vlastní integrovanou turbínou. Vstup pro medicinální kyslík (vysokotlaký i nízkotlaký). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ventilační režimy - řízené, podpůrné a odvykací: VCV, PCV, SIMV, PSIMV, PSV, CPAP, PRVC, dvouúrovňová ventilace, ventilační režimy pro invazivní i neinvazivní ventilaci, nebo ekvivalentní | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Urgentní ventilace dle nastavení ideální hmotnosti pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Záložní APNEA/BACKUP ventilace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání ventilátoru pomocí dotykového barevného displeje (min 8“) , případně dalších tlačítek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ventilační parametry – Vt od 20ml (pro režim VCV), FiO2 21-100% (plynule v celém rozsahu), PI v rozsahu min 5-60 cmH2O, RR v rozsahu min 5-80 dechů/min, PEEP v rozsahu 0-20 cmH2O | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Monitorované parametry: Ppeak, PEEP, Vti, VTe, MVi, MVe, RR, Ti/Tot, FiO2, únik | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazování a měření na křivkách a smyčkách (P/V, V/F, P/F), možnost měření pomocí insp. a exsp. Pauzy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odlišení řízených a spontánních dechů pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Trendové hodnoty ventilačních parametrů v paměti přístroje min 70hod | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení časového údaje o celkové délce ventilace pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Funkce Standby | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Konfigurovatelné uživatelské rozhraní s možností uživatelského nastavení vlastní obrazovky a vlastního pořadí monitorovaných parametrů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení instruktážních tabulek na displeji přístroje při nastavování jednotlivých parametrů charakteristických pro daný ventilační režim | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Funkce podání 100% FiO2 samostatným tlačítkem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Provoz na baterii min 2,5 hodiny | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hmotnost přístroje do 6,5 kg včetně interní baterie | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výrazný optický alarm. Alarmové funkce rozděleny do skupin (pacientské, technické) s prioritním rozlišením pro zajištění bezpečného průběhu ventilace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů a bez přídavných sensorů pro měření ventilačních parametrů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V případě poruchy sensoru kyslíku možnost softwarové blokace monitorace FiO2 a alarmů spojených s touto poruchou | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snadná obsluha přístroje a údržba příslušenství, jednoduché uživatelské testy, možnost spuštění a chodu ventilátoru bez uživatelských testů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
VGA výstup pro zobrazení na samostatný displej | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Certifikace přístroje pro provoz ve vozech ZZS a leteckém provozu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Požadované příslušenství – integrovaný držák přístroje na lůžko, transportní brašna, základní pacientské příslušenství, pojízdný stojan, držák pacientského okruhu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky