## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Automatický hemokultivační systém s min. kapacitou 40 paralelně kultivovaných vzorků -
rozšíření kapacity systému pro mikrobiologickou kultivaci
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
kapacita min. 40 paralelně kultivovatelných vzorků, resp. kultivačních pozic | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
CE IVD technologie | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
kompatibilita se stávajícím systémem BD Bactec FX40, vč. možnosti napojení na společný ovládací subsystém | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
záložní zdroj s kapacitou schopnou zabezpečit současně podporu stávajícího přístroje BD Bactec FX40 a rozšiřujícího modulu BD Bactec FX40 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
hemokultivační systém s kontinuálním testováním jednotlivých vzorků min. 1x za 10 minut | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
možnost vkládání vzorku do libovolné kultivační pozice, přičemž data o vzorku se vztahují k jeho záznamu (pořadovému číslu), nikoliv ke konkrétní kultivační pozici | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
nepřetržité protřepávání kultivačních lahviček při konstantní teplotě | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
čidlo přítomnosti lahvičky umístěné v každé stanici, s reálným záznamem času vložení a vyjmutí lahvičky ze stanice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
indikace pozitivních vzorků prostřednictvím zvukového a vizuálního alarmu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
funkce “Bottle Anywhere” – data o lahvičce se vztahují k pořadovému číslu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
funkce zpětného vrácení pozitivní lahvičky pro další inkubaci bez ztráty dat od vyjmutí lahvičky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
automatická úprava algoritmu hodnocení při opožděném vložení kultivační lahvičky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
individuální nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
funkce on-line zobrazení růstové křivky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
možnost kombinace čárových kódů lahviček a vlastních kódů laboratoře | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
specifické algoritmy detekce pozitivity v závislosti na typu lahvičky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
návaznost zpracování pozitivních vzorků bez nutnosti úpravy vzorku pro mikroskopii a spektrometrické identifikační metody | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
technická připravenost pro modulárního rozšíření v případě potřeby navýšením kapacitu systému | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hemokultivační systém je kompatibilní s: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* kult. lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* kult. lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, s lytickým činidlem k lýze buněk, pro kultivaci anaerobních bakterií | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* kult. lahvičkami pro selektivní kultivaci kvasinek, plísní a vláknitých hub | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kultivační lahvičky jsou kompatibilní s: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
systémem pro vakuový odběr krve | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
bezpečnostním systémem pro subkultivaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky