Příloha č. 5b – specifikace předmětu plnění

Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále

Technické podmínky RAMENO1:

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx 
Plynulá regulace 0–100%

- Průměr osvětleného pole 140–350 mm

Technické podmínky RAMENO2:

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx 
Plynulá regulace 0–100%

- Průměr osvětleného pole 140–350 mm

Obecné požadavky:

- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v optických segmentech svítidla a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů – LED zdroje 3. generace CW/WW), možnost regulace každého LED zdroje zcela separátně a dle požadavků uživatele

- rozsah teploty chromatičnosti možno plynule regulovat v rozsahu od 3 000°K do 5 500°K za zachování chladného světla

- index podání barev Ra 99 – všechny hodnoty

- plynulé nastavení průměru osvětleného pole (ne krokové nastavení), variabilní nastavení geometrie osvětleného pole

- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu (ne krokové nastavení)

- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla

- multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti, nástěnné ovládání a ovládání na svítidle prostřednictvím kapacitního displeje

- možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychle nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operatéra

- komunikační rozhraní v českém jazyce

- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti

- aktivní management stínů pro bezestinné osvětlení

- endoskopický mód pro osvětlení na pozadí s plynulou regulací intenzity

- minimální tepelné vyzařování

- ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti

- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla

- použité materiály maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům, odolné proti poškrábání a prasknutí, skleněný dolní kryt optických segmentů a LED zdrojů

- krytí s certifikátem IP55

- snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla

- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení

- příprava pro HD kameru nebo bezdrátovou HD kameru

- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41

- napájení 230 V / 50 Hz

- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu

- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla

- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen

- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla

Požadavky na instalaci:

Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.