Příloha č. 5d – specifikace předmětu plnění

Technická specifikace dodávaného ERCP systému

Videoduodenoskop:

- vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.

- vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v Albramově můstku, umožňovat umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035“ ve středu drážky a vodícího drátu 0,025“ ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu.

- zobrazení v úzkém optickém spektru, k lepšímu rozlíšení patologických nálezů na sliznicích

Optický systém:

- zorné pole minimálně                    100°

- směr pohledu                                šikmý pohled s úhlem min. 15° pro zvýšení  efektivity kanylace díky zvětšení a posunu směru videtelného prac. Pole

- hloubka pole minimálně                5 – 60 mm

- minimální rozlišovací vzdálenost  10 mm

Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně       13,5 mm

- zevní průměr tubusu maximálně                       11,3 mm

- pracovní délka minimálně                               1240,0 mm

- Celková délka					    1560,0 mm

Pracovní kanál:

- požadovaný vnitřní průměr   min.4,2 mm

Ohybová část:

- rozsah angulace - nahoru min.  120°, dolů min. 90°, doprava min. 110°, doleva min. 90°

Připojení k videosystému:

- digitálně přes zcela vodotěsný konektor

- bez nutnosti použití připojovacího kabelu nebo krytky.

Kompatibilita:

- požadována plně s nabízeným videosystémem

Opticko digitální funkce zobrazení

- pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 15 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma

- kterou lze aktivivat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 15 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma

- kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů a 24 úrovní nastavení pro bílé a upravené světlo

Hygienické požadavky:

- Přístroj musí být vybaven odnímatelnými jednorázovými krytkami distálního konce z transparentního materiálu pro lepší přístup nástrojů   určených k čištění a dezinfekci. Krytka musí být konstruována tak aby znemožnila po výkonu další použití.

- Přístroj musí být vybaven vícenásobně použitelným oplachovým adaptérem distálního konce, který umožňuje kontrolovanou distribuci detergentu a dezinfektantu během manuálního procesu čištění a dezinfekce.

ERCP věž:

Videoendoskopický systém:

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- 4K videoendoskopický procesor s integrovaným 5 LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v gastroenterologii a umožňující činnost flexibilních videoendoskopů

Zobrazovací systém pro

- barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip

Zpracování obrazového signálu

- digitální, digitální ve videoprocesoru a nebo endoskopu podle typu připojení endoskopu

Video technologie

- zobrazení ve 4K/HDTV/SDTV

Při použití s ​​výstupem analogového signálu

- FBAS

Při použití s ​​digitálním výstupem signálu

- 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI
(SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)

Nastavitelné poměry stran pro video výstupní signály

- 16:9 a 4:3

Připojení pro video výstupní signály

- 1x 12G-SDI Out (4K/HD),1x 3G-SDI Out (HD),1x Composite Out,

1x Printer Out

Funkce obraz v obraze se vstupy Y/C a HD/SD

- PiP a PoP

Endoskopický obraz

- celoplošné zobrazení v kvalitě HDTV a možný elektronický zoom

Zdroj studeného světla

- integrovaný v procesorové jednotce

- minimálně 5 LED, vč. oranžové (jantarové) LED

- možnost ovládání výkonu a nastavení jednotlivých LED

- svítivost min. na úrovni 300W xenonové lampy

- životnost min. 10 000 provozních hodin

- možnost osvětlovat sliznici různými vzájemně odlišnými charakteristikami použitých vlnových délek světla

- zapínání automaticky nebo manuálně

- funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla

- integrovaný systém pro vodu a vzduch

Vyvážení bílé

- ručně nebo automaticky

Úprava barevného tónu pro bílé světlo (červená, modrá, zelená)

- min. 17 kroků nastavení

Režimy barevných tónů pro bílé světlo

- 1:1, načervenalé/tlumené, nažloutlé

Opticko digitální funkce zobrazení

- pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 17 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma

- kterou lze aktivivat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 17 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma

- kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů a 24 úrovní nastavení pro bílé a upravené světlo

Ovládání jasu

- ručně nebo automaticky v min. 17 krocích

- elektronická závěrka pro řízení jasu CMOS nebo CCD čipu

Automatické nastavení expozice na základě hodnot jasu

- min. tři přepínatelné režimy

Režim následného zpracování endoskopického obrazu

- funkce která zachovává jas ve světlých oblastech endoskopického obrazu a koriguje jas v tmavých oblastech

Elektronické zesílení jasu

- nastavitelná intezita v min. třech krocích s omezením šumu obrazu

Zmrazení obrazu

- nastavitelná v min. 4 krocích

- ovládání z enodkopu, klávesnice, pedálu nebo dotykového displeje jednotky

Ovládání videoprocesoru

- dotykový displej v ČJ a klávesnice

- min. 10 úrovní nastavení jasu displeje

- možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru

- přepínání více funkcí najednou, např. opticko-digitální funkce, zoom, zaostření, kontrast, tónování barev atd.

- individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení

Zobrazení údajů na monitoru

- kód modelu, sériové číslo, přiřazení funkčních kláves, vnější průměr, vnitřní průměr kanálu nástroje, vstupní bod nástrojů v zorném poli lze přečíst z paměťového čipu integrovaného v endoskopu a zobrazit.

- jméno pacienta, identif. číslo pacienta, pohlaví, věk, datum narození, komentář

Archivace

- DICOM rozhraní, digitálně přes Ethernet

- Foto formát TIFF a JPEG

- USB

Kompatibilita

- s poptávanými videoendoskopy a endoskopy Olympus Exera II, řady 180 a 160 používané na pracovišti

Rozměry

- max. 370 mm (š) x 200 mm (v ) x 490 mm (h )

Váha

- max 20 kg

Medicínský LCD monitor

Musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- 4K medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný  pro využití s endoskopickými systémy.

- Pracující s technologií umožňující vylepšení struktury a barvy obrazu zvláště v drobných detailech

- Zajišťující přenos 4K/HD videosignálu pomocí jediného připojovacího 12G-SDI kabelu, přičemž další možnosti připojení jsou možné pro externí zdroje. Zajišťující barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného 4K/HD obrazu. Umožňující uživateli duplikovat 4K/HD videosignál jak je zobrazený na monitoru včetně PiP/PoP na druhý monitor nebo záznamové zařízení. V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí. Umožňující rotaci obrazu o 180°

- Další požadované technické parametry:

- medicínský monitor, úhlopříčka min. 32“ – poměr 16:9

- 4K rozlišení obrazu min. 3840 x 2160

- kontrast min. 1000 : 1

- min.1,07 bilionů barev

- zobrazovací úhel min.178°( horizontálně i vertikálně )

- min. svítivost 450cd/m2

- antireflexní úprava

- certifikace MDE

- 4K vstup -  12G-SDI x2, Display port x1, HDMI x1

- 4K výstup -12G-SDI x2

- 2K vstup – 3G-SDI x1, DVI-D x1

- 2K výstup – 3G-SDI x1

- Clone Out/AUX-In -12G-SDI x1/ Any port

- rozměry – min.750  x 475 x  max.80 mm

- váha – do 12 kg

- zavěšení – 100 mmVESA/WVESA

Endoskopický vozík

Musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- Je požadován přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění uvedených přístrojů bude vybaven kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru, držákem pro dva endoskopy a speciální povrchovou úpravou laku – tzv. antistatický matovým lakem.

- integrovaná příprava elektroinstalace

- přístrojový endoskopický vozík bude kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace

- součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu

Oplachová peristaltická pumpa

Musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou

- kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka

- automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- okamžité vypnutí do stand-by režimu

- autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- průtok  	            max. 750ml/min přes pracovní kanál

- průtok                            max.  230ml/min přes přídavný oplach. kanál

- nádoba na vodu           obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy

- rozměr                            š 200 x d 173 x h 385 mm

- váha                                max. 4 kg s prázdnou nádobou

Odsávací vakuová pumpa

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

odsávací vakuové čerpadlo pro endoskopické použití musí být vybaveno

vakuometrem, mikrobiofiltrem, odsávací láhví minimálně 2,5 litru.

- Nominální vakuum            min. 95 kPa

- Výkon                                min. 50 L/min

- Rozměr                             max. Š 305x D 210 x H 375 mm

- Váha                                  do 10,0 Kg

Použitelná pro jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby. Součástí dodávky budou kompletní sety jednorázového příslušenství nutné pro zahájení provozu.

Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka

musí být, umět nebo obsahovat :

vysokofrekvenční výstup  	- monopolární módy

typy módů	minimálně 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými Dezinfektor pro 2 endoskopy – 1 ks

efekty intenzity, celkem alespoň 18 různých nastavení intenzity:

Minimálně 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem alespoň 18 různých nastavení intenzity:

vysokofrekvenční výstup   - bipolární módy

typy módů	 požadován 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty:

minimálně 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými

efekty:

základní frekvence            	- 430 kHz, +- 20%

maximální výstup              	- 120 W

ovládání výstupu                 - požadováno nožním bezdrátovým pedálem

Displej			     dotykový, menu v českém jazyce

Insuflační jednotka CO2

- Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu.

- Možnost připojení CO2 plynu k insuflační jednotce prostřednictvím láhve s plynem nebo centrálním rozvodem.

- Vizuální indikace zdrojového tlaku CO2 plynu

- Tlak přiváděného plynu max.: 45 kPa

- Možnost nastavení času  - po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod CO2 plynu.

Napájení 240 V