Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parní sterilizátory (pro pracoviště sterilizace) – 2 ks |  |  |  |
| Účel použití: Sterilizace instrumentária pomocí páry splňující veškeré požadavky pro sterilizaci ve zdravotnictví. Sterilizátor bude používán na pracovišti sterilizace. |  |  |  |
| využitelný objem komory min. 1 sterilizační jednotka |  |  |  |
| prokládací – dvoudvéřové provedení |  |  |  |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 (květen 2022) pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  |  |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1 (květen 2022), ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU |  |  |  |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  |  |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním |  |  |  |
| automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb. min.: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min |  |  |  |
| detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) |  |  |  |
| veškeré testovací programy – min.: Vakuum test, Bowie-Dick test, rychlo test |  |  |  |
| motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory |  |  |  |
| ovládání dotykovým displejem v ČJ |  |  |  |
| systém umožňující volbu programu a rozšíření o další sterilizační programy |  |  |  |
| součástí menu jsou min. informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách |  |  |  |
| transportní systém: 2 ks transportní vozík a 1 ks zavážecí vozík (pro každý sterilizátor) |  |  |  |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu |  |  |  |
| připojitelný na software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) – viz. specifikace níže |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být rozměrově kompatibilní s prostorem pracoviště sterilizace, kde jsou umístěné stávající parní sterilizátory – šířka max 60 cm, výška max. 158 cm, hloubka max. 100 cm – umístění technologie do stávajícího nerezového opláštění (v případě nekompatibility se stávajícím opláštěním možnost dodání vlastního na míru řešeného nerezového opláštění pro „čistou“ a „špinavou“ stranu sterilizace za podmínky dodržení uvedených max. rozměrů a max. doby instalace, tj. 3 pracovní dny) |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být možné napojit na stávající elektrorozvody, aniž by byla nutná nová elektroinstalace, stávající elektrorozvody jsou provedeny nehořlavými kabely (oranžové): FI 40A/400V PS1 - B10A/400V - CYKY 5Jx2,5 PS2 - B10A/400V - CYKY 5Jx2,5 PS3 - C16A/400V - CYKY 5Jx2,5 |  |  |  |
| včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parní sterilizátory (1. patro centrálních operačních sálů) – 2 ks |  |  |  |
| Účel použití: Sterilizace instrumentária pomocí páry splňující veškeré požadavky pro sterilizaci ve zdravotnictví. Sterilizátor bude používán na 1. patře centrálních operačních sálů. |  |  |  |
| využitelný objem komory min. 1 sterilizační jednotka |  |  |  |
| jednodvéřové provedení |  |  |  |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  |  |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 (květen 2022) pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  |  |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1 (květen 2022), ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU |  |  |  |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním |  |  |  |
| automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb. min.: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min |  |  |  |
| detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) |  |  |  |
| veškeré testovací programy – min.: Vakuum test, Bowie-Dick test, rychlo test |  |  |  |
| motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory |  |  |  |
| ovládání dotykovým displejem v ČJ |  |  |  |
| systém umožňující volbu programu a rozšíření o další sterilizační programy |  |  |  |
| součástí menu jsou min.: informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách |  |  |  |
| transportní systém: 1 ks transportní vozík a 1 ks zavážecí vozík (pro každý sterilizátor) |  |  |  |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu |  |  |  |
| připojitelný na software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) – viz. specifikace níže |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být rozměrově kompatibilní se stávajícím prostorem, ve kterém jsou umístěné stávající parní sterilizátory – šířka prostoru pro umístění obou sterilizátorů včetně servisního prostoru je max. 185 cm, hloubka max. 100 cm, max. výška, která umožní transport běžnou cestou, tj. výtahem, dveřmi apod. |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být možné napojit na stávající elektrorozvody, aniž by byla nutná nová elektroinstalace, stávající elektrorozvody jsou provedeny nehořlavými kabely (oranžové): PS1 - B32A/400V - 5Jx4 PS2 - B32A/400V - 5Jx4 |  |  |  |
| včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parní sterilizátory (2. patro centrálních operačních sálů) – 1 ks |  |  |  |
| Účel použití: Sterilizace instrumentária pomocí páry splňující veškeré požadavky pro sterilizaci ve zdravotnictví. Sterilizátor bude používán na 2. patře centrálních operačních sálů. |  |  |  |
| využitelný objem komory min. 2 sterilizační jednotky (min. 160 litrů) | min. 160 litrů |  |  |
| jednodvéřové provedení |  |  |  |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  |  |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 (květen 2022) pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  |  |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1 (květen 2022), ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU |  |  |  |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním |  |  |  |
| automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb., min.: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min |  |  |  |
| detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) |  |  |  |
| veškeré testovací programy – min. Vakuum test, Bowie-Dick test, rychlo test |  |  |  |
| motorické ovládání dveří sterilizační komory |  |  |  |
| vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou |  |  |  |
| ovládání dotykovým displayem v ČJ |  |  |  |
| systém umožňující volbu programu a rozšíření o další sterilizační programy |  |  |  |
| součástí menu jsou min.: informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách |  |  |  |
| transportní systém: 2 ks transportní vozík, 2 ks zavážecí vozík |  |  |  |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu |  |  |  |
| integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji |  |  |  |
| připojitelný na software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) – viz. specifikace níže |  |  |  |
| parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní se stávajícím prostorem, ve kterém jsou umístěný stávající parní sterilizátor - šířka prostoru pro umístění sterilizátoru včetně servisního prostoru je max. 170 cm, hloubka prostoru max. 100 cm + 200 cm manipulační prostor, max. výška, která umožní transport běžnou cestou, tj. výtahem, dveřmi apod. |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být možné napojit na stávající elektrorozvody, aniž by byla nutná nová elektroinstalace, stávající elektrorozvody jsou provedeny nehořlavými kabely (oranžové): FI 63/4/0,03 PS1 - B63A/400V - 5Jx16 |  |  |  |
| včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parní sterilizátory (3. patro centrálních operačních sálů) – 3 ks |  |  |  |
| Účel použití: Sterilizace instrumentária pomocí páry splňující veškeré požadavky pro sterilizaci ve zdravotnictví. Sterilizátor bude používán na 3. patře centrálních operačních sálů. |  |  |  |
| využitelný objem komory 2 sterilizační jednotky (min. 160 litrů) | min. 160 litrů |  |  |
| jednodvéřové provedení |  |  |  |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  |  |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 (květen 2022) pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  |  |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1 (květen 2022), ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU |  |  |  |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním |  |  |  |
| automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb., min.: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min a speciální program pro vrtačky, pro dlouhé duté nástroje |  |  |  |
| detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) |  |  |  |
| veškeré testovací programy – min.: Vakuum test, Bowie-Dick test, rychlo test |  |  |  |
| motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory |  |  |  |
| dveře otvírané do strany s panty pro možnost důkladné dezinfekce a údržby vnitřní strany |  |  |  |
| ovládání dotykovým displejem v ČJ |  |  |  |
| součástí menu jsou min. informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách |  |  |  |
| systém CHIP karet pro uživatelskou volbu programů |  |  |  |
| transportní systém: 5 ks transportní vozík, 5 ks zavážecí vozík (celkem pro všechny 3 ks sterilizátorů) |  |  |  |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu |  |  |  |
| připojitelný na software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) – viz. specifikace níže |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být rozměrově kompatibilní se stávajícím prostorem, ve kterém jsou umístěné stávající parní sterilizátory – šířka prostoru pro umístění sterilizátoru včetně servisního prostoru je max. 245 cm, hloubka prostoru max. 100 cm + 100 cm manipulační prostor, max. výška, která umožní transport běžnou cestou, tj. výtahem, dveřmi apod. |  |  |  |
| parní sterilizátory musí být možné napojit na stávající elektrorozvody, aniž by byla nutná nová elektroinstalace, stávající elektrorozvody jsou provedeny nehořlavými kabely (oranžové): FI 100/4/0,03 PS1 - B80A/400V - 5Jx35 FI 25/4/0,03 PS2 - B16A/400V - 5Jx4 |  |  |  |
| včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Společné požadavky na sterilizátory |  |  |  |  |  |  |
| umístění technologie do stávajícího připojení upravené vody a stlačeného vzduchu včetně připojení na stávající odpad (v případě nutných stavebních prací pro úpravu přívodů a odpadu nutné dodržení níže nastavené max. doby instalace (max. 2 pracovní dny pro každé patro centrálních operačních sálů, max. 3 pracovní dny pro instalaci na pracovišti sterilizace) |  |  |  |  |  |  |
| provedení vstupní validační zkoušky podle ČSN EN 17 665-1 na místě instalace |  |  |  |  |  |  |
| provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů |  |  |  |  |  |  |
| SW pro dokumentaci procesů – společné požadavky na sterilizátory |  |  |  |  |  |  |
| Obecné |  |  |  |  |  |  |
| software včetně potřebných licencí pro dokumentaci procesů mycích automatů a sterilizátorů |  |  |  |  |  |  |
| okamžitý přístup na procesní parametry připojených přístrojů |  |  |  |  |  |  |
| elektronický výstup prováděného procesu v reálném čase připojených přístrojů včetně procesů START a KONEC pro potřeby informačního systému určeného pro monitoring pohybu instrumentária |  |  |  |  |  |  |
| okamžité sledování teplotních, popřípadě tlakových křivek |  |  |  |  |  |  |
| dálkové monitorování přístrojů pro rychlou a optimální reakci servisu |  |  |  |  |  |  |
| okamžitý přístup firemního servisu na všechna chybová hlášení |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |  |  |  |  |
| komunikace v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |
| instalace do nemocničních PC stanicích na pracovišti sterilizace a COS |  |  |  |  |  |  |
| administrace dle úrovní přístupu |  |  |  |  |  |  |
| ochrana dat systémem přístupových práv |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na výstupy |  |  |  |  |  |  |
| tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů |  |  |  |  |  |  |
| automatické vizuální a akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu |  |  |  |  |  |  |
| automatické odeslání SMS při nestandardním průběhu cyklu |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na archivaci |  |  |  |  |  |  |
| nezávislý systém archivace dat |  |  |  |  |  |  |
| archivace a zpětné vyhledávání dokumentace procesů včetně grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií |  |  |  |  |  |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |  |  |  |
| licenční smlouva na všechny zakoupené přístrojové licence |  |  |  |  |  |  |
| pravidelný bezplatný upgrade systému |  |  |  |  |  |  |
| instalace systému na přidělené PC nemocnice |  |  |  |  |  |  |
| zaškolení administrátora IT a uživatelů na pracovišti sterilizace a COS ve dvou etapách dle domluvy s OZT, IT, pracovištěm sterilizace a COS |  |  |  |  |  |  |
| podpora na systém v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu |  |  |  |  |  |  |