Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Myčky podložních mís – 2 ks |  |  |  |
| Účel použití: Zařízení k čištění a termické dezinfekci podložních mís a močových lahví používaných ve zdravotnických zařízeních. |  |  |  |
| Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí, samostatně stojící |  |  |  |
| Jednodveřový přístroj s předním plněním |  |  |  |
| Min. 2 programy (úsporný, normální) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob. | min. 2 programy |  |  |
| Automatické uzamčení dveří během mycího programu. |  |  |  |
| Senzor pro 100% kontrolu dezinfekce |  |  |  |
| Kombinace pevných a rotačních trysek |  |  |  |
| Nastavení množství směsi detergentu nebo automatické dávkování množství detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody | uvést způsob provedení |  |  |
| Celonerezová komora bez spár a svárů |  |  |  |
| Ovládání přístroje pomocí displeje |  |  |  |
| Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce |  |  |  |
| Kapacita mytí min. 3 močové lahve nebo min. 1 močová lahev + min. 1 podložní mísa s poklicí. |  |  |  |
| Příslušné držáky jednotlivých nádob součástí dodávky |  |  |  |
| Možnost výměny držáků bez použití nářadí |  |  |  |
| Vlastní vyvíječ páry |  |  |  |
| Automatická dezinfekce celého systému vč. trysek. (ideálně po každém cyklu, nebo alespoň jedenkrát denně) |  |  |  |
| Úroveň hluku max. 60 dB | max. 60 dB |  |  |
| Možnost softwarové úpravy časů jednotlivých mycích a dezinfekčních fází programů |  |  |  |
| Minimální požadovaná hodnota dezinfekce A0 60 | min. A0 60 |  |  |
| Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |