## RT-PCR 1ks
Projekt : | ČÁST PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Real-Time PCR
Místo : | Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště : | PCR laboratoř, CL
Vyřizuje : | Ing. Karel Matas
Kontaktni mail : | matas@nemst.cz
Dodavatel:
Název dodavatele
Adresa dodavatele
Typové označení Real-Time PCR – 1 ks
Výrobce
Plně automatické RT-PCR - 1ks
Popis požadavku |  | Požadavek | Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje |  | základní požadavek
Záruční doba v délce |  | 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému |  | základní požadavek
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně. |  | základní požadavek
Základní technické požadavky:
Plně automatické RT-PCR - 1ks
Plně automatický analyzátor pro zajištění molekulárně diagnostických vyšetření na principu real time PCR vč. příslušenství a UPS stanice. |  | základní požadavek
Plně automatický a kompaktní izolační a real – time PCR systém |  | základní požadavek
Možnost kombinace až 6 diagnostických testů současně v jednom běhu |  | základní požadavek
Možnost předřadit stativové vzorky |  | základní požadavek
Možnost automatického upřednostňování konkrétních testů díky možnosti nastavení priority testů |  | základní požadavek
Možnost kontinuálního vkládání vzorků, reagencií a spotřebního materiálu během běhu systému |  | základní požadavek
Možnost konfigurace frekvence spuštění kontrol dle požadavku laboratoře – kontroly nemusí být přítomny v každém běhu |  | základní požadavek
Délka analýzy od vložení vzorků po první výsledek do 3 hod. (max.24 výsledků), poté každých 60 min dalších 24 výsledků |  | základní požadavek
Reagencie k přímému použití bez potřeby přípravy – rozmražování, rozpouštění, pipetování, centrifugace. Možnost skladování reagencií na palubě přístroje až 30 dnů |  | základní požadavek
Všechny diagnostiky označené značkou CE–IVD |  | základní požadavek
Minimální ekologická stopa – možnost nastavit automatické dělení tekutého odpadu na hazardní a neškodný s přímým napojením neškodného odpadu do výlevky |  | základní požadavek
Obousměrná komunikace s LIS a možnost vzdálené správy zajištěné výrobcem |  | základní požadavek
Možnost práce alespoň se dvěma různými pracovními objemy vzorku u virologický testů (200 ul a 500 ul) – managament pediatrických vzorků a pacientských vzorků s malým objemem vzorku |  | základní požadavek
Možnost použití primárních i sekundárních zkumavek |  | základní požadavek
Celková kapacita systému – min 140 vyšetření za 8 hod. pracovní dobu |  | základní požadavek
Otevřený systém – možnost využití systému pro vlastní aplikace laboratoře od zpracování primárních/sekundárních zkumavek po real–time PCR, možnost použití in–house metod |  | základní požadavek
Prevence kontaminace – použití uracil-DNA-glykosylázy v diagnostických soupravách, prevence kontaminace amplikony z předchozích PCR reakcí |  | základní požadavek
Spektrum testů, které jsou a budou dostupné na systému: |  | základní požadavek
Virologie: HIV-1 quant., HCV quant., HBV quant., HIV-1/2 qual., SARS-CoV-2 &Influenza A/B, SARS-CoV-2 |  | základní požadavek
Ženské zdraví: TV/MG, CT/NG, HPV |  | základní požadavek
Mikrobiologie: MTB-RIF/INH, MTB, MAI |  | základní požadavek
Screening krevních dárců: MPX, DPX, WNV, HEV, Zika |  | základní požadavek
Transplant: CMV quant., EBV quant., BKV quant. |  | základní požadavek
Součástí každého testu je interní kontrola, která ověřuje validitu celého procesu vč. extrakce nukleových kyselin |  | základní požadavek
Kvantifikace ve WHO jednotkách IU/mL |  | základní požadavek
7 hod. bez nutnosti zásahu obsluhy |  | základní požadavek
Kapacita vzorků na jedno naplnění systému – min. 120 vzorků |  | základní požadavek
u kvantitativních testů slouží interní kontrola ve vzorku jako kvantifikační standard, není nutná přítomnost kalibrátorů v každém běhu |  | základní požadavek
včetně všech dalších součástí a spotřebních materiálů potřebných k uvedení přístroje do běžného provozu |  | základní požadavek
Další požadavky na plnění
dokument prohlášení o shodě |  | základní požadavek
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) |  | základní požadavek
bezplatné zaškolení/instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma |  | základní požadavek
Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.
Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota" uvede pouze “ano“, nebo “ne“.
V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavku bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.
Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
Dne …………..……
Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: …………..…………………..…