## Příloha č. 1
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technické podmínky - Část 2
Dodavatel (název, sídlo, IČO)
Výrobce
Jednoznačný název a typ modelů přístroje
Medicínský účel: Anesteziologický přístroj vyšší třídy (v počtu 2 kusů) pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci, děti a dospělí
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí.
2 | Požadované ventilační režimy - VC, PC, SIMV+PS, PSV, PRVC, MAN/SPONT
3 | Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem, nezávislý na rozvod plynů nebo jakékoliv řešení, které v případě výpadku centrálního rozvodu plynů umožní dokončit započatý chirurgický výkon se zachováním všech funkcí anesteziologického přístroje (kromě nastavení FiO2)
4 | Nastavení PEEP min. 3-30 cm H2O
5 | Inspirační tlaky min. 5-80 cm H2O
6 | Dechový objem min. 20-1500 ml
7 | Nastavitelná frekvence min. 5-100 min
8 | FiO2 v rozsahu min. 21-100 %
9 | Flow trigger min. 0.5-15 l/min
10 | Elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi
11 | Nastavení průtoku čerstvé směsi min. 0 – 12 l/min
12 | Polouzavřený ventilační systém s pohlcovačem CO2
13 | Možnost výměny absorbér CO2 i za provozu
14 | Možné použití Desflurane, Sevoflurane, Isofluran
15 | Pozice pro umístění alespoň jednoho odpařovače
16 | Kompletní plynová analýza (inspiračně i exspirační) anestetika, N2O, O2, CO2
17 | Paramagnetické měření O2
18 | Monitorace MAC s kalkulací dle věku pacienta
19 | Automatická identifikace použitého anestetika
20 | Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu
21 | Vedení Low-flow a Minimal-Flow anestézie
22 | Ukazatel (ekonometr) využití čerstvé směsi vč. záznamu aktuální a celkové spotřeby
23 | Spotřeba anestetika
24 | Jednoduché omezení příkonu plynů v době intubace
25 | Dotyková ovládací obrazovka min. 15“
26 | Integrovaná nebo externí odsávačka bronchů včetně příslušenství
27 | Akustické a optické alarmy chybových stavů
28 | Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu
29 | Monitorace ventilačních parametrů min. – objemové a tlakové hodnoty, P/V, V/F smyčky, I:E, dechová frekvence
30 | Grafické zobrazení min. 3 křivek (tlakové, průtokové a CO2 křivky)
31 | Monitorace poddajnosti plic pacienta
32 | Trend spotřeby O2 a eliminace CO2
33 | Kompletní test přístroje, který lze vynechat pro urgentní použití
34 | Test těsnosti po výměně pacientských okruhů
35 | Aktivní ohřev ventilačního systému
36 | Systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice
37 | Integrovaná účinná odsávačka bronchů se zobrazením hodnoty podtlaku
38 | Ovládání a alarmy v českém jazyce
39 | Standby funkce, možnost ukládat kopii obrazovky na USB
40 | Integrované osvětlení pracovní plochy
41 | Prostor pro zápis anesteziologa - volná rovná plocha
42 | Zásuvky na uložení spotřebního materiálu min. 1 uzamykatelná
43 | Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
44 | Umístění tlakových lahví na přístroji včetně uchycení min. 2
45 | Záložní napájecí zdroj min. 45 min
46 | Elektrické zásuvky na přístroji min. 4
47 | Centrálně brzděná kolečka podvozku (pojízdné provedení)
48 | Datové připojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
49 | Kompletní příslušenství pro provoz
Monitor
50 | Monitor instalovaný na otočném, pohyblivém rameni anesteziologického přístroje
51 | Kompaktní 8-mi kanálový monitor s dotykovou obrazovkou min. 15" nebo kompaktní 8-mi kanálový monitor s dotykovou obrazovkou min. 15" doplněnou otočným knoflíkem
52 | SpO2, NIBP, EKG, Resp., teplota, 2xIBP, analýza arytmií
53 | Možnost použití pro transport pacienta
54 | Odolnost proti defibrilačnímu výboji
55 | Použití pro dospělé, děti i neonatální pacienty (bez dalšího rozšíření softwaru)
56 | Ovládání a funkce v českém jazyce
57 | 3 úrovně alarmů, barevně i zvukově odlišené
58 | Datové připojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
59 | Jednoduchá sterilizace běžnými desinfekčními prostředky
Další požadavky
60 | Záruční doba 24 měsíců
61 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
62 | Interval provádění BTK (1 rok/2 roky – doplní dodavatel)
63 | Manuál v českém jazyce (textová i elektronická verze)
64 | Schopnost zabezpečení pozáručního servisu na 5 let po skončení záruky
65 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
66 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
67 | Dodávka do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy