## List1
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Medicínský účel: Infuzní pumpy, lineární dávkovače a příslušné dokovací stanice pro ARO, interní a chirurgickou JIP.
Infuzní pumpa - 62 kusů
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Dávkovací rychlost min. 0,1 - 1 000 ml/h
2 | Krok dávkovací rychlosti 0,1 ml/h
3 | Předvolba objemu 0,1 - 9 999 ml
4 | Předvolba času min. v rozpětí 1 min - 99 hod 59 min
5 | Rychlost bolusu min. 0,1 - 1 000 ml /h
6 | Přesnost max +- 5%
7 | Integrovaný vzduchový detektor, možnost načítání bublin
8 | KVO režim min. 0,1 - 5 ml/h (nastavitelné)
9 | Zobrazení historie min. 1000 událostí
10 | Tlakový limit min. 30 - 100 kPa (nastavitelný min. v 9 krocích)
11 | Bateriový provoz min. 8 h
12 | Přehledný a čitelný displej (pokud je k nastavování parametrů infuze využíván dotykový displej musí mít displej uhlopříčku min. 4“)
13 | Ovládání přístroje pomocí klávesnice, tlačítek nebo dotykové obrazovky
14 | Síťové napájení pro 20 kusů infuzních pump
15 | Ovládání v českém jazyce
16 | Knihovna léků s možností individualizace knihovny pro jednotlivá oddělení
17 | Provoz na rampě nebo na stojanu nebo v dokovací stanici - pro provoz na stojanu nebo rampě dodání svěrek či jiného upínacího segmentu pro 20 kusů infuzních pump
18 | Použití min. 12 ks infuzních pump pro parenterální výživu, krevní transfúzi
19 | Funkce alarmu při přerušení dávkování
20 | Přístroje bez funkce kapkového čidla
21 | Bezpečnostní (fyzické/membránové) tlačítko na zastavení infuze
22 | Datové připojení na klinický informační systém (přes nabídnutou dokovací stanici) pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7 (uveďte konkrétní řešení) a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
23 | Kompatibilní s dodávanými dokovacími stanicemi
Lineární dávkovač - 55 kusů
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Dávkovací rychlost min. 0,1 - 999,9 ml/h
2 | Krok dávkovací rychlosti 0,1 ml/h
3 | Předvolba času min. v rozpětí 1 min - 96 hod
4 | Rychlost bolusu min. 1 - 1200 ml/h
5 | Objem bolusu min. 0,1 - 50 ml
6 | Přesnost +- 2%
7 | KVO režim min. 0,1 - 5 ml/h (nastavitelné, vypínatelný)
8 | Stříkačky objem 10/20/50 ml
9 | Zobrazení historie min. 1000 událostí
10 | Bateriový provoz min. 8 h
11 | Přehledný a čitelný displej (pokud je k nastavování parametrů infuze využíván dotykový displej musí mít displej uhlopříčku min. 4“)
12 | Ovládání přístroje pomocí klávesnice, tlačítek nebo dotykové obrazovky
13 | Síťové napájení pro 17 ks lineárních dávkovačů
14 | Funkce alarmu při přerušení dávkování
15 | Ovládání v českém jazyce
16 | Knihovna léků s možností individualizace knihovny pro jednotlivá oddělení
17 | Provoz na rampě, stojanu nebo v dokovací stanici - pro provoz na stojanu nebo rampě dodání svěrek či jiného upínacího segmentu pro 17 kusů lineárních dávkovačů
18 | Datové připojení na klinický informační systém (přes nabídnutou dokovací stanici) pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7 (uveďte konkrétní řešení) a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
19 | Kompatibilní s dodávanými dokovacími stanicemi
Dokovací stanice - 13 kusů
Konrétní typ, výrobce:
Poř. Číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Napájecí a monitorovací stanice včetně datového připojení konektorem RJ45
2 | Kompatibilní s výše specifikovanými (a nabídnutými) přístroji
3 | 13 ks dokovacích stanic s minimálním počtem 8 pozic infuzní techniky u každé stanice
4 | Napájení celé stanice jedním kabelem
5 | Ovládání v českém jazyce
6 | Svorky pro uchycení dokovací stanice na stojan nebo eurolištu
7 | Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici
8 | Nápájení 230V/50 Hz
9 | Datové připojení dokovacích stanic na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného systému kompatibilního s protokolem HL7 (uveďte konkrétní řešení) a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
10 | S možností dalšího rozšíření až na min. 18 pozic
Společné požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Záruka 24 měsíců
2 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
3 | Garance náhradních dílů po dobu 5 let po skončení záruky
4 | Pozáruční servis - provádění BTK včetně nákladů na cestovné a nákladů na ztracený čas technika na cestě
5 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
6 | Nabízené infuzní sety v souladu s platnou legislativou, v době podání nabídky schválené SÚKLem
7 | Dodávka do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy