## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Plicní ventilátor střední třídy - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Plicní ventilátor pro všechny věkové kategorie
2 | Široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou nebo bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací inspiračních tlaků dle měření plicní mechaniky pacienta nebo automatický režim pro pacienty s i bez dechové aktivity, přepíná mezi řízenou a podporovanou aktivitou v závislosti na triggerování pacienta doplněk ventilačních režimů přepínající kontrolované a podpůrné režimy automaticky v závislosti na dechové aktivitě pacienta. (PC-PS, VC-VS, PRVC-VS)
3 | NIV, HFNO ventilace s využitím aktivního zvlhčovače
4 | Nastavení PEEP min. 0-35 cm H2O, dechový objem alespoň 20-2000 ml, FiO2: 21-100%, stavitelný náběh tlaku a expirační trigger alespoň 5-60%
5 | Špičkový průtok alespoň 180 l/min
6 | Ovládání barevným dotykovým displejem min. 8 palců a/nebo otočným ovládacím prvkem
7 | Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, zobrazení plicní mechaniky intuitivně, monitorace plícní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, AutoPEEP
8 | Možnost měření O2 senzorem
9 | Akustické a optické alarmy chybových stavů
10 | Připojení pouze na stlačený kyslík, vlastní turbína
11 | Bateriový provoz alespoň na 3 h provozu, napájení 230V/50Hz
12 | Vozík pro přístroj, držák ventilačního okruhu
13 | Vestavěná s inspiriem synchronizovaná nebulizace pro podávání léků
14 | Možnost měření volumetrické kapnometrie včetně čidla
15 | Ovládání a alarmy v českém jazyce
16 | Hmotnost ventilátoru bez vozíku do 27 kg
17 | Součástí dodávky bude 2x komplet ventilační okruh
18 | Možnost připojení ke klinickému informačnímu systému FONS Enterprise, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, licencí, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému bez dalších finančních nákladů Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
Plicní ventilátor vyšš třídy - 2 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů od 3 kg tělesné hmotnosti pacienta – nastavení ventilátoru dle ideální tělesné hmotnosti pacienta
2 | Centrální ovládací prvek představuje odnímatelný a pohyblivý ovládací panel s min. 15“ uživatelsky konfigurovatelným dotykovým displejem a/nebo otočným ovládacím prvkem
3 | Ventilační režimy, minimálně: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, spontánní ventilace s objemovou podporou, NIV, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače, automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou nebo bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací inspiračních tlaků dle měření plicní mechaniky pacienta nebo automatický režim pro pacienty s i bez dechové aktivity, přepíná mezi řízenou a podporovanou aktivitou v závislosti na triggerování pacienta doplněk ventilačních režimů přepínající kontrolované a podpůrné režimy automaticky v závislosti na dechové aktivitě pacienta. (PC-PS, VC-VS, PRVC-VS)
4 | Ventilační parametry s nastavením v rozsahu alespoň: PEEP 0-50cmH2O, max. inspirační tlak alespoň 94 mbar, dechový objem alespoň 20-2000 ml, dechová frekvence alespoň 4-150 dechů/min, inspirační čas alespoň 0,1-5 s, Flow trigger alespoň 0,2-15 l/min, FiO2: 21-100%, Doba dosažení nárůstu tlaku alespoň 0-2 s, Stálý průtok alespoň 2-30 l/min
5 | Možnost měření O2 paramagneticky nebo ultrazvukovým sensorem, který je bezúdržbový, integrovaný
6 | Akustické a optické alarmy - alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízkého a vysokého dechového objemu, nízké a vysoké frekvence, nízkého a vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval alespoň 5-45 s, koncentrace O2, vadná čidla
7 | Ovládání a prioritně řazené alarmy v českém jazyce
8 | Vestavěná s inspiriem synchronizovaná nebulizace pro podávání léků s možností nastavení délky nebulizace
9 | Stand-by funkce, funkce uzamčení obrazovky, úprava jasu obrazovky, možnost ukládat kopii obrazovky na USB
10 | 1 ks modulů a 1 ks čidla integrovaného měření kapnometrie s monitorací minutové CO2 eliminace včetně čidla
11 | Monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence inspirační i expirační, P01, expirační časová konstanta, nástroj pro provedení recruitment manévru
12 | Zobrazení: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, min. 4 křivky současně, min. 2 křivky s 2 smyčkami současně, referenční smyčka, trendy min. 72 hod
13 | Vozík pro přístroj, polohovatelný kloubový držák pacientského okruhu
14 | Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
15 | Rezervní interní zdroj napětí rozšiřitelný na min. 120 min. napájení 230 V/50 Hz
16 | Hmotnost přístroje vč. pojízdného stojanu (vozíku) max. 60 kg, kolečka vozíku s brzdou
17 | Možnost připojení ke klinickému informačnímu systému FONS Enterprise, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, licencí, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému bez dalších finančních nákladů Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
Společné požadavky
1 | Záruční doba 24 měsíců
2 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
3 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
4 | Dodávka do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy