## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Medicínský účel: Nemocniční lůžka pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s.
Pacientské lůžko - 10 ks pro CHIR JIP a 2 ks pro INT JIP
Základní technické požadavky - lůžko (v počtu 12 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Lůžko v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění
Stabilní kovová lakovaná konstrukce lůžka
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
Ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka
Možnost snímání pacienta RTG C- ramenem
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm
Náklon do Trendelenburgovy a antitrendelenburgovy polohy min. +/- 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi
Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - min. 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
Nožní oboustranné ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 15 cm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci nebo jiné technické řešení zajišťující snadnější manipulaci a transport s lůžkem
Systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení
Potenciálové propojení
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, s nejmenším dílkem měření max. 0,1 kg (dialyzovaní pacienti apod.)
Alarm opuštění lůžka pacientem
Alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Základní technické požadavky - příslušenství k lůžku (v počtu 12 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Univerzální držáky a lišty na příslušenství
Infuzní stojan výškově nastavitelný
Hrazda se samonavíjecí rukojetí nebo s nastavitelným madlem
Závěsný box na materiál
Držák kyslíkové lahve
Držák sáčků na moč
Držák na bažanta
Dodatečný díl postranic pro pokrytí celé ložné plochy
Základní technické požadavky - matrace k lůžku (v počtu 12 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Pasivní antidekubitní matrace
Jádro matrace kombinované z viskoelastické pěny a studené pěny; spodní část ze studené pěny o hustotě min. 75 kg/m3 a min. výška 8 cm, na celém povrchu vrstva min. 6 cm z viskoelastické pěny o hustotě min. 80 kg/m3
Potah snadno snímatelný - tj. zip 180° s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Transportní madla pro jednoduchou manipulaci
Nosnost min. 190 kg
Tvarově, funkčně a rozměrově plně kompatibilní s nabízeným pacientským i resuscitačním lůžkem, výška min. 14 cm
Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 12 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou
Stabilní kovová lakovaná konstrukce stolku
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330 mm, nosnost min. 8 kg
Kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná
Provedení stolku – zásuvka nahoře, nika, dole skříňka s dvířky
Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách
Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
Design odpovídající lůžkům, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
Matrace - 15 ks
Základní technické požadavky - matrace (v počtu 10 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Aktivní antidekubitní matrace pro vysoký stupeň rizika (IV.) vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů
Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
Nosnost matrace min. 210 kg
Možnost nastavení tlaku dle váhy pacienta
Možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 2 hodiny
CPR ventil pro nouzové vypuštění vzduchu
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
Systém bez integrované pěnové podložky - dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta
Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.
Potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
Nejkratší nastavitelná perioda dynamického režimu maximálně 15 minut
Možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
Kompatibilní s nabízenými resuscitačními lůžky a pacientskými lůžky
Základní technické požadavky - matrace (v počtu 5 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Aktivní antidekubitní matrace pro vysoký stupeň rizika (IV.) vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů
Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
Nosnost matrace min. 210 kg
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat
Možnost nastavení tlaku dle váhy pacienta
Možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 2 hodiny
CPR ventil pro nouzové vypuštění vzduchu
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
Systém bez integrované pěnové podložky - dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta
Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.
Potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
Nejkratší nastavitelná perioda dynamického režimu maximálně 15 minut
Možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
Kompatibilní s nabízenými resuscitačními lůžky a pacientskými lůžky
Resuscitační lůžko - 5 ks pro ARO a 1 ks pro CHIR JIP
Základní technické požadavky - lůžko (v počtu 6 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění
Plně elektronicky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (auto regresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka (kazeta RTG v matraci)
Možnost snímání pacienta C-ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. 15 cm pomocí elektromotoru
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu
Oboustranný laterální náklon min. +/- 20° s možností automatického režimu polohování, automatická blokace náklonu přu spuštěné postranici
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi
Kompaktní (bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22 cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatické blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
V postranicích oboustranně integrovaný centrální sesterský dotykový LCD ovládací panel pro ovládání lůžka, vážícího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možnost blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další..)
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci
Oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci
Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta s grafickým znázorněním trendu
Elektrický pohon lůžka s dojezdem min. 3 km, min. 2 rychlosti vpřed a jedna vzad, automatický brzdící systém při ztrátě kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem
Alarm opuštění lůžka pacientem
Alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka
Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm, ovládací páka dobře dostupná - ne hlouběji než 100 mm od půdorysného obrysu lůžka
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci nebo jiné technické řešení zajišťující snadnější manipulaci a transport s lůžkem
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.)
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení
Přívodný barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240 V
Svod el. potenciálu
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Základní technické požadavky - příslušenství k lůžku (v počtu 6 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Univerzální držáky a lišty na příslušenství
Infuzní stojan výškově nastavitelný
Hrazda se samonavíjecí rukojetí nebo s nastavitelným madlem
Závěsný box na materiál
Držák kyslíkové lahve
Držák sáčků na moč
Držák na bažanta
Základní technické požadavky - matrace k lůžku (v počtu 5 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Aktivní antidekubitní matrace pro vysoký stupeň rizika (IV.) vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů
Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
Nosnost matrace min. 210 kg
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat
Možnost nastavení tlaku dle váhy pacienta
Možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 2 hodiny
CPR ventil pro nouzové vypuštění vzduchu
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
Systém bez integrované pěnové podložky - dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta
Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.
Potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
Nejkratší nastavitelná perioda dynamického režimu maximálně 15 minut
Možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
Kompatibilní s nabízenými resuscitačními lůžky a pacientskými lůžky
Základní technické požadavky - matrace k lůžku (v počtu 1 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Pasivní antidekubitní matrace
Jádro matrace kombinované z viskoelastické pěny a studené pěny; spodní část ze studené pěny o hustotě min. 75 kg/m3 a min. výška 8 cm, na celém povrchu vrstva min. 6 cm z viskoelastické pěny o hustotě min. 80 kg/m3
Potah snadno snímatelný - tj. zip 180° s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Transportní madla pro jednoduchou manipulaci
Nosnost min. 190 kg
Tvarově, funkčně a rozměrově plně kompatibiliní s lůžkem, výška min. 14 cm
Kompatibilní s nabízeným resuscitačním a pacientským lůžkem
Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 1 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou
Stabilní kovová lakovaná konstrukce stolku
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330 mm, nosnost min. 8 kg
Kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná
Provedení stolku – zásuvka nahoře, nika, dole skříňka s dvířky
Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách
Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
Design odpovídající nabízeným resuscitačním lůžkům, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
Transportní vozík (stretcher) - 3 ks
Základní technické požadavky - vozík (v počtu 3 ks) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Konrétní typ, výrobce:
Sloupová konstrukce lůžka
Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety - univerzální velikost
Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci nebo jiné technické řešení zajišťující snadnější manipulaci a transport s lůžkem
Prostor na umístění tlakové lahve O2
Držáky a lišty na příslušenství
Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka
Nosnost min. 300 kg
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta
Sklopná polička na monitor
Koš/box na drobný materiál
Matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm
Výše uvedené minimální parametry a funkce se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují
Společné požadavky
Společné základní požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Doba životnosti nabízeného zboží – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)