Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Endoskopická věž pro bronchoskopii |  |  |  |
| Účel použití: Endoskopická věž vybavena bronchoskopy pro provádění endoskopické vyšetření dýchacích cest včetně provádění terapeutických zákroků v dýchacích cestách. |  |  |  |
| Videoprocesor |  |  |  |
| Videoendoskopický procesor s integrovaným LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v pneumologii umožňující činnost flexibilních videoendoskopů |  |  |  |
| Zobrazovací systém – barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, barevný CCD čip, černobílý CCD čip |  |  |  |
| Zobrazení s rozlišením min. HDTV nebo lepší | Min. HDTV |  |  |
| Kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace |  |  |  |
| Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3, 16:9 |  |  |  |
| Připojení pro video výstupní signály min.: 1x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x DVI-I, 1x S-video | Min.: 1x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x DVI-I, 1x S-video |  |  |
| Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu |  |  |  |
| Elektronické zvětšení obrazu, tzv. zoom |  |  |  |
| Možnost zmrazení obrazu z endoskopu, klávesnice, pedálu nebo z displeje jednotky |  |  |  |
| Ovládání videoprocesoru pomocí dotykové displeje v ČJ a klávesnice |  |  |  |
| Zobrazení min. 2 vybraných snímků na monitoru | Min. 2 |  |  |
| Uživatelská nastavení pro minimálně 20 různých uživatelů | Min. 20 |  |  |
| Možnost výměny endoskopu bez nutnosti vypínání procesoru |  |  |  |
| Identifikace používaného endoskopu - zobrazení na monitoru po aktivování min.: typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje |  |  |  |
| DICOM rozhraní |  |  |  |
| Foto formát min. TIFF a JPEG |  |  |  |
| USB |  |  |  |
| Musí umožňovat rozšíření o endosonografický systém (EBUS) |  |  |  |
| Zdroj studeného světla |  |  |  |
| Integrovaný zdroj studeného světla v procesorové jednotce |  |  |  |
| Min. 4 LED | Min. 4 LED |  |  |
| Možnost ovládání výkonu a nastavení jednotlivých LED |  |  |  |
| Životnost min. 10 000 provozních hodin | Min. 10 000 hodin |  |  |
| Možnost osvětlovat sliznici různými vzájemně odlišnými charakteristikami použitých vlnových délek světla |  |  |  |
| Zapínání automaticky nebo manuálně |  |  |  |
| Funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla |  |  |  |
| Integrovaný systém pro vodu a vzduch |  |  |  |
| Možnost vyvážení bílé barvy |  |  |  |
| Možnost úpravy barevného tónu pro bílé světlo |  |  |  |
| Možnost úpravy jasu – možnost volby ručně nebo automaticky |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |
| 4K UHD (Ultra High Definition) medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy |  |  |  |
| Zajišťující barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného 4K/HD obrazu |  |  |  |
| V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu |  |  |  |
| V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použití zobrazení PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí |  |  |  |
| Umožňující rotaci obrazu o 180° |  |  |  |
| Úhlopříčka monitoru min. 32" – poměr 16:9 | Min. 32" |  |  |
| Rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů | Min. 3840 x 2160 pixelů |  |  |
| Kontrast min. 1000:1 | Min. 1000:1 |  |  |
| Zobrazovací úhel min. 178° (horizontálně i vertikálně) | Min. 178° |  |  |
| Min. svítivost 450 cd/m2 | Min. 450 cd/m2 |  |  |
| Antireflexní úprava |  |  |  |
| Hmotnost max. 12 kg | Max. 12 kg |  |  |
| Videobronchoskop diagnostický |  |  |  |
| Přístroj musí být zcela kompatibilní s poptávanou videosestavou |  |  |  |
| Musí poskytovat celoplošný obraz s rozlišením min. HDTV |  |  |  |
| Optický systém |  |  |  |
| - Zorné pole min. 120° | Min. 120° |  |  |
| - Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm | Min. 3 mm |  |  |
| - Směr pohledu – přímý pohled |  |  |  |
| - Hloubka pole min. 3-100 mm | Min. 3-100 mm |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |  |
| - Zevní průměr distálního konce max. 5,3 mm | Max. 5,3 mm |  |  |
| - Zevní průměr tubusu max. 5,1 mm | Max. 5,1 mm |  |  |
| - Pracovní délka min. 600 mm | Min. 600 mm |  |  |
| - Rotace zaváděcího tubusu min. 120° | Min. 120° |  |  |
| - Pracovní kanál vnitřní průměr min. 2,2 mm | Min. 2,2 mm |  |  |
| Ohybová část |  |  |  |
| - Rozsah angulace – nahoru min. 210° | Min. 210° |  |  |
| - Rozsah angulace - dolů min. 130° | Min. 130° |  |  |
| Videobronchoskop terapeutický |  |  |  |
| Přístroj musí být zcela kompatibilní s poptávanou videosestavou |  |  |  |
| Musí poskytovat celoplošný obraz s rozlišením min. HDTV |  |  |  |
| Optický systém |  |  |  |
| - Zorné pole min. 120° | Min. 120° |  |  |
| - Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm | Min. 3 mm |  |  |
| - Směr pohledu – přímý pohled |  |  |  |
| - Hloubka pole min. 3-100 mm | Min. 3-100 mm |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |  |
| - Zevní průměr distálního konce max. 6,1 mm | Max. 6,1 mm |  |  |
| - Zevní průměr tubusu max. 6,1 mm | Max. 6,1 mm |  |  |
| - Pracovní délka min. 600 mm | Min. 600 mm |  |  |
| - Rotace zaváděcího tubusu min. 120° | Min. 120° |  |  |
| - Pracovní kanál vnitřní průměr min. 2,8 mm | Min. 2,8 mm |  |  |
| Ohybová část |  |  |  |
| - Rozsah angulace – nahoru min. 180° | Min. 180° |  |  |
| - Rozsah angulace - dolů min. 130° | Min. 130° |  |  |
| Odsávací vakuová pumpa |  |  |  |
| Odsávací vakuové čerpadlo pro endoskopické použití musí být vybaveno vakuometrem, mikrobiofiltrem, odsávací láhví minimálně 2,5 litru. | Min. 2,5 litru |  |  |
| Nominální vakuum min. 90 kPa | Min. 90 kPa |  |  |
| Výkon min. 40 L/min | Min. 40 l/min |  |  |
| Váha maximálně 12,0 Kg | Max. 12,0 kg |  |  |
| Použitelná pro jednorázové vaky a vícenásobně použitelné nádoby |  |  |  |
| Pojízdný endoskopický vozík |  |  |  |
| Přístrojový endoskopický vozík vybavený izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru, držákem pro dva endoskopy, manipulačními madly a speciální povrchovou úpravou laku – tzv. antistatický matový lak |  |  |  |
| Minimálně pět polic, z toho min. jedna výsuvná | Min. 5 polic, min. 1 výsuvná |  |  |
| Integrovaná příprava elektroinstalace |  |  |  |
| Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení jedním tlačítkem |  |  |  |
| Přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojů endoskopické věže dle této technické specifikace |  |  |  |