## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 2
Medicínský účel: Centrální monitorovací systém pro dětské oddělení - jednotku patologických novorozenců Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Modulární monitor - 8 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Základní parametry
1 | Monitor vitálních funkcí
2 | Barevný LCD plně dotykový display s velikostí min. 12“
3 | Možnost plného zobrazení až 6 křivek na obrazovce a numerických údajů
4 | Bez otočného knoflíku a pevných tlačítek
5 | Monitory napojeny na centrální monitor pomocí drátového připojení
6 | Volně konfigurovatelné zobrazení umožní nastavení několika předem uživatelsky volitelných a nastavitelných profilů zobrazení – min. 5
7 | Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu
8 | Min. 1x USB port
9 | Monitor vhodný pro všechny věkové kategorie
10 | Integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzívní péče bez nutnosti jeho změny při doplnění jakýchkoliv budoucích parametrů C.O., BIS, NMT, ICP, EEG, PICCO,
11 | Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení, detekce arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňové fibrilace atd.
12 | Analýza ST segmentu včetně alarmů s grafickým výstupem, monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmů
13 | 3 úrovně alarmů
14 | Možnost nastavení alarmových autolimitů
15 | Režim "standby"
16 | Zobrazování trendů v grafické podobě až 48 hodin
17 | Možnost tisku záznamů a trendů na tiskárně u centrálního monitoru
18 | Režim zobrazení velkých čísel na displeji, zobrazení minitrendů,
19 | Zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů
20 | SW v českém jazyce
21 | Hemodynamické kalkulace, ventilace
22 | Záložní zdroj (baterie) na min. 3 hodiny provozu
23 | Monitor s madlem
24 | Obousměrná datová komunikace s centrální stanicí
25 | Funkce noční a privátní režim nastavení obrazovky nebo senzor pro řízení jasu
26 | Integrované napájení z elektrické sítě
Příslušenství k monitoru
1 | SpO2 senzor Masimo pro novorozence (jednorázový) v počtu 10 kusů a včetně prodlužovacího kabelu na více použití
2 | Manžeta NIBP jednorázová pro novorozence v počtu 10 kusů s prodlužovací hadičkou na více použití
3 | Kabel EKG 3 svodový na více použití, EKG elektrody jednorázové
4 | Ke 2 monitorům vitálních funkcí otočné rameno (montáž do zdi) k uchycení monitoru
Transportní modul - 8 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Základní parametry
1 | Malý a lehký modul s obrazovkou sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul
2 | Měření a záznam EKG 3-svod, RESP (impedanční metoda), NIBP (režim manuálního a automatického měření), SpO2 Masimo (včetně hodnoty perfuze), TEMP, IBP
3 | Součástí modulu držák na postel
4 | Součástí každého modulu madlo pro transport
5 | Displej o velikosti min. 5“ o hmotnosti max do 2 kg (včetně baterie)
6 | Výdrž baterie min. 3 hodiny
7 | Přenos všech monitorovaných dat do monitoru a centrální monitorovací stanice
8 | Všechny moduly musí být přenositelné mezi jednotlivými monitory vitálních funkcí
9 | Možnost samostatného napájení modulu
10 | 3 úrovně alarmů
11 | Možnost nastavení alarmových autolimitů
12 | Režim "standby"
13 | SW v českém jazyce
14 | Zobrazování trendů v grafické podobě až 24 hodin
15 | Zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů
Centrální monitorovací systém včetně centrální stanice - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Základní parametry
1 | Centrální monitorovací systém (CMS) je určen k centralizovanému monitorování informací o vitálních funkcích minimálně 2 monitorů prostřednictvím kabelového propojení s možností rozšíření o další lůžkové monitory
2 | Možnost připojení až 16 monitorů vitálních funkcí při použití 2 LCD monitorů
3 | 1 monitor k centrální monitorovací stanici o velikosti min. 27“ s rozlišením min. 1920x1080
4 | Lze připojit min. 2 monitory
5 | Možnost dvou-obrazovkového zobrazení
6 | Může zobrazit informace z 16 monitorů v režimu jedné obrazovky
7 | Lze podrobně prohlížet jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů
8 | Režim současného monitorování všech pacientů na 1 obrazovce se schopností detailního zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů, v detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi
9 | V základním monitoringu současné zobrazení až 4 křivek a numerických údajů od každého pacienta s možností volby pouze číselného zobrazení
10 | Možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta), možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (lůžkový monitor vypnutý, režim standby)
11 | Individuální konfigurace zobrazení pac. lůžek na centrálním displeji
12 | Lze zpětně prohlížet až 72 hodin trendů, plných křivek od každého připojeného pacienta
13 | Lze zpětně prohlížet až 72 hodin alarmových událostí nebo min. 2000 alarmových událostí od každého připojeného pacienta
14 | Lze tisknout v reálném čase
15 | Poskytuje funkci správy pacientských informací
16 | Poskytuje akustické a vizuální alarmy s možností okamžitého zobrazení zaznamenaných alarmů včetně křivek, akusticky a barevně rozlišeny do 3 skupin dle závažnosti
17 | Komplexní analýza arytmií, ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku
18 | Poskytuje funkce záznamu, tisku
19 | Poskytuje nápovědu
20 | Součástí CMS je klávesnice, myš, UPS
21 | Součástí CMS je laserová tiskárna se síť. rozhraním RJ-45 s možností oboustranného tisku
22 | Podporuje kabelovou datovou síť
23 | Obousměrná komunikace s pacientskými monitory
24 | Komunikace a obsluha v CZ SW
25 | Možnost aktualizace sw – jednoduchý upgrade
26 | Podpora CMS pro možnost sledování pacientských dat ze vzdáleného pracoviště s možností sledování reálných údajů (křivek a numerických dat) z externího PC/tablet/mobilní telefon
27 | Napájení 230 V
28 | Napojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného systému kompatibilního s protokolem HL7 (uveďte konkrétní řešení) a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
29 | Doba životnosti přístrojů – min. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)