Příloha č. 5a – specifikace předmětu plnění

Monitor vitálních funkcí – 5 kusů

- 5x modulární monitor, barevný, LCD, možnost plného zobrazení až 10ti křivek na obrazovce (tj. celkem 5 kusů)

- plně dotykový display s velikostí min. 15“, bez otočného knoflíku, bez pevných tlačítek (potvrzování volby)

- možnost napojení na centrální monitor pomocí drátového připojení

- volně konfigurovatelné zobrazení několika předem uživatelsky volitelných a nastavitelných profilů zobrazení – minimálně 5

- automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu

- možnost připojení klávesnice, myši, laserové tiskárny a čtečky čárových kódů přes port USB

- monitor vhodný pro všechny věkové kategorie

- 5x základní modul:  měření a záznam EKG 3/5 svodů, RESP (impedanční metoda), NIBP (režim manuálního a automatického měření včetně pulzu), SpO2, 2xTEMP, 2xIBP (invazivní měření krevního tlaku), kompletní analýza EKG křivky (tj. celkem 5 kusů)

- minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení, detekce arytmií: minimálně tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňové fibrilace

- analýza ST segmentu včetně alarmů s grafickým výstupem, monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmů

- automatická detekce kardiostimulátoru

- 1x modul PiCCO – hemodynamický management u nestabilních pacientů,  princip kalibrace termodilucí bolusem fyziologického roztoku, měřené hodnoty přesně, kontinuálně, změny trendu, zachycení rychlých změn, kalibrovaný srdeční výdej CO v reálném čase, tepový objem, GEDV, EVLW, SVR, CCI, modul včetně příslušenství nezbytného pro provoz, včetně pomocných hemodynamických aplikací

- 1x modul EEG (elektroencefalograf), integrovaná amplituda s výhodou, monitorace aktivity mozkové kůry, alespoň 4 kanálový, zobrazení trendu (záchvatovitá aktivita, potlačená mozková aktivita), možnost změny měřítka a rychlosti EEG,  včetně příslušenství nezbytného pro provoz, preference: jehlové elektrody

- 5x modul IBP 2 kanálový (nebo možnost 4xIBP v základním modulu, ne pomocí rozdvojovacích kabelů)

- všechny moduly budou navzájem přenositelné mezi jednotlivými monitory

- volba nastavení priority alarmů (nízká, střední a vysoká), rozlišení pro fyziologický a technický alarm, eliminace falešných alarmů

- možnost nastavení alarmových limitů

- režim standby

- zobrazování trendů v grafické formě až 72 hodin nebo číselné formě až 120 hodin

- možnost tisku záznamů a trendů na tiskárně u centrálního monitoru

- paměť záznamů NIBP

- režim zobrazení velkých čísel na displeji, zobrazení minitrendů včetně zvýraznění alarmové události, funkce view-other-pacient (podívej se na jiného pacienta)

- zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů

- SW v českém jazyce

- pozorovací úhel displeje minimálně 170o

- automatická adaptace displeje na okolní světlo

- musí obsahovat funkce: lékové kalkulace u používaných léků, hemodynamické kalkulace, výpočty ventilace (možnost rozšíření o respirační modul)

- součástí každého monitoru jsou  pomocné klinické aplikace: CAA (clinical assistive applications), minimálně komplexní analýza arytmií, rozšířené hemodynamické kalkulace včetně rozhodovacího modelu a zobrazení trendu

- záložní zdroj (baterie) na min. 3 hodiny provozu

- monitor s madlem výhodou

- obousměrná datová komunikace s centrální stanicí

- noční a privátní režim nastavení obrazovky

- integrované napájení z elektrické sítě

- přímý tisk z monitoru

Standardní příslušenství monitoru:

- 5x SpO2 senzor prstový pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu pro dospělé

- 5x manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou

- 5x kabel EKG 3/5 svodový, kompletní

-      3x teplotní sonda kožní pro dospělé

-      2x teplotní sonda jícnová/rektální pro dospělé

-      2x kabel snímač teplotní na snímání teploty z močového měchýře

Centrální stanice pro poptávané monitory vitálních funkcí - 1 kus

- centralizované monitorování informací o vitálních funkcích prostřednictvím kabelového propojení, možnost připojení až 10ti monitorů vitálních funkcí

- podpora více-stránkového zobrazení

- možnost zobrazení informací z až 10ti monitorů v režimu jedné obrazovky

- možnost podrobně prohlížet jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů

- režim současného monitorování všech pacientů na 1 obrazovce se schopností detailního zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů, v detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů

- současné zobrazení 4 křivek a numerických údajů od každého pacienta s možností volby pouze číselného zobrazení

- možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta) vč. uložení sestav zobrazovaných monitorovaných pacientských dat – rychlá a jednoduchá volba zobrazení zvolené přednastavené skupiny parametrů, možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (lůžkový monitor vypnutý, režim standby)

- individuální konfigurace zobrazení jednotlivých lůžek na centrálním displeji s možností jejich barevného označení pro rychlou orientaci

- možnost síťového propojení mezi několika CMS (centrální monitorovací systém) a možnost prohlížení vzdálených CMS

- možnost zpětně prohlížet až 240 hodin trendových dat od každého připojeného pacienta.

- možnost zpětně prohlížet až 720 hodin alarmových událostí od každého připojeného pacienta.

- možnost zpětně prohlížet 4-hodinový dynamický krátký trend od každého připojeného pacienta.

- možnost zpětně prohlížet až 72 hodin ze 64 křivek, až 72 hodin komprimovaných křivek EKG

- umožňuje vyhledat a zpětně prohlížet data 1 000 historických pacientů

- možnost měření vzdáleností na uložených křivkách EKG tzv. pravítko

- funkce souhrnné zprávy 24 hod EKG, funkce souhrnných zpráv síňových fibrilací,  komorových arytmií

- komplexní multisvodová analýza arytmií, ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku

- akustické a vizuální alarmy s možností okamžitého zobrazení zaznamenaných alarmů včetně křivek, akusticky a barevně rozlišeny do 3 skupin dle závažnosti

- funkce lékových kalkulací, hemodynamické výpočty

- funkce záznamu, tisku a uložení dat, možnost tisknout v reálném čase

- poskytování nápovědy, výzvy a provozního vodítka

- zobrazení s vysokým rozlišením, minimálně 1280×1024 bodů

-     možnost nastavení komunikačního jazyka, barev křivek a parametrů

-     součástí CMS je 1x LCD, minimální velikost 24“ , minimální rozlišení 1920*1080 (full     HD), 1x klávesnice, 1x myš, 1x laserová tiskárna, 1x záložní zdroj UPS

- podpora kabelové datové sítě

- obousměrná komunikace s pacientskými monitory

- komunikace a obsluha v českém jazyce

- možnost aktualizace software, jednoduchý upgrade

- napájení 220 V

Plnění předmětu zakázky bude zahrnovat:

•	zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,

•	instalaci všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje)

      - •	uvedení všech položek dodávky do plného provozu zahrnující:  odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, doložení příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušnými prováděcími předpisy, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a jejich předání zadavateli v českém jazyce; provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

Součástí dodávky bude uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě.