Příloha č. 5a – specifikace předmětu plnění

4K laparoskopická sestava

4K LCD medicínský monitor hlavní (1 ks)

- LED, úhlopříčka min. 55“

- rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů

- svítivost: min. 520 cd/m2

- medicínská certifikace

- kontrast: min. 1400:1

- Poměr stran 16:9

- pozorovací úhel: 178°/178°

- počet barev: min. 1,07 mld.

- Antireflexní, odolný proti desinfekci

- umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení a okamžité změny výšky monitoru

- Vstup: min.: 1x DVI –D, Single link, 2x čtyřpólový 3G/HD/SD-SDI

4K LCD medicínský monitor (1 ks)

- LED, úhlopříčka min. 32“

- rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů

- svítivost: min. 650 cd/m2

- medicínská certifikace

- kontrast: min.1350:1

- Poměr stran 16:9

- pozorovací úhel: 178°/178°

- počet barev: min. 1,07 mld.

- Antireflexní, odolný proti desinfekci

- umístění hlavního monitoru na vozíku na centrálním pohyblivém kloubovém rameni

- Vstup: min.: 1x DVI –D, Single link, 2x čtyřpólový 3G/HD/SD-SDI

4K UHD kamerová jednotka (1 ks)

- kamerová jednotka pracující v rozlišení FULL 4K 3840 x 2160 a 4K UHD 3840 x 2160

- Ovládací dotykový displej na čelním  panelu jednotky

- možnost až 10 uživatelských přednastavení

- aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole
(řízení pomocí datového kabelu)

- elektronický zoom

- možnost nastavení ovládání z kamerové hlavy pomocí tlačítek kamerové hlavy nebo z předního ovládacího panelu

- Nahrávání a fotodokumentace pomocí externího zařízení s možností ovládáním z kamerové hlavy

- Podpora připojení 4K kamerových hlav

- kamerová jednotka podporuje úzkopásmové selektivní barevné zobrazování

- Širokopásmové barevné zobrazení ve 4K, v 16-ti fázové barevné škále

- Výstupy:  min. 2x 3G/HD-SDI, 2x čtyřpólový 3G-SDI

4K kamerová hlava (1 ks)

- 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení FULL 4K 3840 x 2160 a 4K UHD 3840 x 2160

- Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG

- Digitální zoom nastavitelný ve stupních

- Celokovové tělo pro optimalizaci tepelného managementu

- ZOOM a ostření ovládáno pomocí tlačítek na kamerové hlavě ovladatelné jednou rukou nebo pomocí okuláru

- možnost automatického ostření jedním tlačítkem na kamerové hlavě

- upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- 3 programovatelná ovládací tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- autoklávovatelná v parním sterilizátoru na 134°C

Laparoskopická optika (2 ks)

- 4K UHD optiky s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- optiky o průměru 10 mm

- úhel pohledu 30°

- autoklávovatelné

- včetně světlovodného kabelu pro každou nabízenou optiku o délce 3m a sterilizačního kontejneru pro každou dodanou optiku

4K zdroj studeného světla (1 ks)

- světelný zdroj odpovídající výkonu Xenon 300W

- plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu 35W

- životnost výbojky min. 500 hod.

- možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy

- možnost univerzálního připojení světlovodných kabelů různých značek

- automatická clona při vytažení světlovodného kabelu.

- Jedním z pracovních režimů je možnost úzkopásmového selektivního barevného zobrazování řízené hardwarově.

- Jedním z pracovních režimů je možnost využití IR spektra pro fluorescenční zobrazení

Insuflátor (1 ks)

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám v rámci ochrany proti přeplnění pacienta

- umožňuje aktivní automatickou evakuaci kouře řízenou elektrochirurgickou jednotkou při aktivaci elektrochirurgického nástroje

- součástí bude samostatný nebo integrovaný modul pro předehřev insuflačního média na teplotu blízkou teplotě lidského těla

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin

- maximální průtok od 45 l/min

- nastavení tlaku 3 - 25 mmHg

- napojení pomocí vysokotlaké hadice nebo napojení na centrální rozvod CO2

Oplachovací pumpa

- Oplachovací peristaltická pumpa

- Ochrana proti přetlakování

- Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Průtok 0 - 2 l/min

- Oplachovací tlak 400 mmHg

- Možnost odsávání s odsávacím podtlakem až -60 kPa

- Držák pro upevnění

- Součástí nabídky jsou 2 ks resterilizovatelných hadicových setů (1 ks pro min. 20 cyklů)

Odsávací pumpa (1 ks)

- Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka

- Sací výkon minimálně 40 l/min

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem.

- Nejvyšší podtlak až -95 kPa

- Bezúdržbový provoz

- Držák pro upevnění na vozíku

- Dodávka obsahuje odsávací láhev 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě

- V odsávacím okruhu bude zařazen sací antibakteriální filtr, jako součást dodávky

Multioborový elektrokoagulační generátor (1 ks)

- multioborový generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- kompletní řada 25-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické  módy pro gynekologické využití)

- výkonový rozsah min. 0-320 W

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně

- možnost připojení morcelátoru

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

- automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce

- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- módy pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace se třemi různými výkony

- tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace).

- nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje

- možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- možnost rozšíření o modul umožňující využití bipolární energie pro řez a koagulaci měkkých tkání

Přístrojový vozík (1 ks)

- pojízdný přístrojový vozík pro umístění a elektrické připojení výše uvedených přístrojů na nastavitelné police

- Izolační transformátor

- Kloubové otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor

- Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů

- 4 pojízdná kolečka, 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Euro-lišta pro příslušenství a připevnění odpadní nádoby

- Držák kamerové hlavy

- Držák pedálů

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

- Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů