## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 1
Medicínský účel: Endoskopická sestava I - endoskopická věž včetně příslušenství (videoduodenoskop)
Videoprocesor včetně zdroje světla
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Videoendoskopický procesor s integrovaným 5 LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití
Možnost uložení různých uživatelských nstavení
Úzkopásmového zobrazení
Opticko digitální funkce zobrazení pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce zobrazení, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla
Opticko digitální funkce, kterou lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. ze 3 režimů
Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech
Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip
Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu
Obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor
Nastavení velikosti zobrazení ve dvou velikostech
Nastavení zvýraznění obrazu, kontrastu – minimálně 2 možnosti, barevného odstínu
Výstup: analogový VBS composite a Y/C, digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)
Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované
Zmrazení obrazu – z klávesnice, endoskopu nebo z programovatelného dotekového panelu
PIP/POP – možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP
Archivace obrázků – pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG
Počítačová konektivita (připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech stupních
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárií nebo oprav) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s přístroji Olympus řady 165, 180, 185, tj. možnost převozu této věžě na kterékoliv pracoviště zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Medicínský monitor
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
4K ultra HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy
Úhlopříčka minimálně 29“
Rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů
Antireflexní úprava
Certifikace MDE
Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Určená pro použití v gastroenterologii
Monopolární i bipolární koagulace
Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci
Základní frekvence cca. 430 kHz
Maximální výstup cca. 120 W
Ovládání výstupu nožním pedálem
Dotykový displej
Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy
Alespoň 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód)
Alespoň 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (Jemná koagulace, Silnějsí koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce)
Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy
1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty
3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty
Odsávací pumpa
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Odsávací vakuové čerpadlo
Vakuometr
Mikrobiofiltr
Odsávací láhev min. 2,5 litru
Nominální vakuum min. 85 kPa
Výkon minimálně min. 50 L/min
Oplachová peristaltická pumpa
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Možnost připojení k oplachovému kanálu endoskopu
Nastavení výkonu pomocí tlačítek
Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem
Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby
Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)
Průtok maximálně 750ml/min přes pracovní kanál
Průtok maximálně 230ml/min přes přídavný oplachový kanál
Nádoba na vodu - obsah min. 2 l, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy
Insuflační řídící jednotka
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Maximální tlak přiváděného plynu 45 kPa
Možnost nastavení časovače
Indikace zdrojového tlaku prostřednictvím minimálně 5-ti kontrolek
Kontrola minimálního tlaku 0,3 MPa v láhvi
Možnost připojení přiváděného plynu jak z tlakové nádoby CO2, tak i z centrálního rozvodu CO2
Přístrojový vozík
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění výše uvedených přístrojů
Vybavený izolačním transformátorem
Vybavený přepěťovou ochranou el. zásuvek 230 V
Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák LCD monitoru
Držák pro alespoň dva endoskopy
Manipulační madla
Speciální povrchová úprava laku - tzv. antistatický matový lak
Integrovaná příprava elektroinstalace
Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení
Kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace
Součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Videoduodenoskop - 2 kusy
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
Přístroj vhodný pro terapeutické výkony (drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů,….)
Vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu pomocí tzv. ,,V“ drážky
Funkce pro zobrazení textury, barevného a světelného nastavení
Funkce úzkopásmového zobrazení
Funkce zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení
Přístroj musí být vybaven vícenásobně použitelným oplachovým adaptérem distálního konce
Přístroj musí být vybaven odnímatelnými jednorázovými krytkami
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárie nebo oprava) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím videoendoskopickým systémem (CV-190, CLV-190) na pracovišti zadavatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží
Endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos tlaku a rotace z ovládací části k tubusu a distálnímu konci endoskopu kolem jeho radiální osy v poměru 1:1
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být zcela vodotěsný bez použití standardních krytů
Optický systém
Zorné pole - minimálně 100°
Směr pohledu - požadován šikmý pohled s úhlem min. 15° pro zvýšení efektivity kanulace díky zvětšení a posunu směru viditelného pracovního pole
Hloubka pole - minimálně 5 - 60 mm
Minimální rozlišovací vzdálenost 10 mm
Zaváděcí tubus
Zevní průměr tubusu - maximálně 11,3 mm
Průměr distálního konce maximálně 13,5 mm
Pracovní délka minimálně 1240 mm
Celková délka maximálně 1560 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu 4,2 mm
Ohybová část
Rozsah angulace nahoru minimálně 120°
Rozsah angulace dolu minimálně 90°
Rozsah angulace doprava minimálně 110°
Rozsah angulace doleva minimálně 90°
Další společné požadavky pro výše požadované
Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)