## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Kardiotokograf - 1 ks (včetně 1 ks TOCO sondy a 2 ks US sondy)
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
1 | Lehký a kompaktní fetální monitor
2 | Zobrazovací LCD displej s dotykovým ovládáním min. 6,5“ a možností polohování
3 | Ovládání a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce
4 | Snímání srdeční frekvence plodu prostřednictvím US sondy
5 | Měření srdeční frekvence plodu US sondou v rozsahu min. 50-240 tepů za minutu
6 | Monitorování děložních stahů prostřednictvím TOCO sondy
7 | Puls matky snímaný z TOCO sondy v rozsahu min. 40-240 tepů za minutu
8 | Monitorace SpO2, NIBP u matky
9 | Automatická detekce pohybu plodů
10 | Verifikace srdečních frekvencí mezi plody a mezi matkou a plody
11 | Software pro monitorování dvojčat - aktivace připojením druhé sondy
12 | Možnost rozšíření o snímání srdeční frekvence trojčat
13 | Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší srdeční frekvenci
14 | Zadávání pacientských dat, měření, zobrazení vitálních funkcí matky a všech srdečních tepů plodů (i trojčata) na KTG přístroji
15 | Možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu
16 | Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu
17 | Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti
18 | Integrovaná termotiskárna (tisk na termopapír, nastavitelná rychlost tisku, nastavitelný časovač, uložení dat do paměti pro možnost pozdějšího dotisktnutí)
19 | Příslušenství nezbytné pro zprovoznění (např. termopapír do tiskárny, příslušenství pro monitoraci SpO2, NIBP)
20 | Pojízdný přístrojový vozík pro umístnění kardiotokografu a telemetrického modulu
Telemetrický modul - 1 ks (včetně 1 ks TOCO sondy a 2 ks US sondy)
1 | Bezdrátová monitorovací jednotka kompatibilní s výše uvedeným kardiotokografem
2 | Bezdrátová TOCO sonda pro monitorování děložních stahů se snímáním srdeční frekvence matky bez nutnosti použití nalepovacích elektrod
3 | Bezdrátová US sonda pro snímání srdeční frekvence plodu
4 | Monitorování plodu i matky - možný volný pohyb těhotných před porodem i během porodu při nepřetržitém sledování srdeční frekvence plodu, děložních stahů matky a pulsu matky prostřednictvím TOCO sondy
5 | Kontinuální sledování plodu k zachycení hrozící nebo probíhající hypoxie
6 | Monitorování srdeční frekvence plodu - jeden plod a dvojčata
7 | Voděodolné bezdrátové fetální sondy, možnost monitorování pod vodou
8 | LED ukazatel na sondě indikující stav baterie a stav připojení sondy k základní stanici
9 | Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice
10 | Základní stanice sloužící i jako dobíjecí stanice pro sondy
11 | Napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiotokografu
12 | Propojení základní stanice se sondami, možnost komunikace prostřednictvím audio upozornění
13 | Příslušenství nezbytné pro zprovoznění (např. pás pro uchycení sond, US gel)
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)