Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Urologický ultrazvuk |
| Účel použití: Rutinní vyšetřování močového traktu a břicha, povrchových tkání, scrota, provádění invazivních výkonů na sále, provádění pooperačních vyšetření a provádění transrektálního vyšetření a endosonografie. |
| Přístroj pro superkonziliární urologické vyšetření |  |  |  |
| Zařízení pro intervenční diagnostiku, vyšetření močového ústrojí a mužských pohlavních orgánů |  |  |  |
| Dotykové ovládání vhodné i pro práci v rukavicích |  |  |  |
| Pojízdný stojan s nastavitelnou výškou umožňující lékaři vyšetřovat vsedě i vestoje |  |  |  |
| Monitor s úhlopříčkou min. 19" s min. FULL HD rozlišením | min. 19" |  |  |
| Ovládací dotykový displej s úhlopříčkou min. 10‘‘ | Min. 10" |  |  |
| Min. 3 aktivní konektory pro připojení níže uvedených sond | Min. 3 konektory |  |  |
| Archivace dat na interní disk | Min. 256 GB |  |  |
| Přesun dat na externí disk pomocí USB |  |  |  |
| Uložená data je možné později znovu načíst a provést min. dodatečné měření a úpravu parametru gain |  |  |  |
| Propojení s PACS |  |  |  |
| Tiskárna součástí dodávky, včetně uchycení na pojízdný stojan |  |  |  |
| Exportu dat do běžných formátů (min. DICOM, JPG, AVI) |  |  |  |
| Integrovaná paměť pro uložení minimálně 30 000 obrazových výstupů vyšetření | Min. 30 000 obrazových výstupů |  |  |
| Ukládání videa ve vysoké kvalitě, min. ve formátu AVI |  |  |  |
| Napájení přístroje ze sítě |  |  |  |
| Napájení bez připojení do elektrické sítě, baterie zajistí plný provoz po dobu min. 1 hodiny | Min. 1 hodina |  |  |
| Snímací módy |
| B-mód, THI (Tissue Harmonic Imaging), CFM (Color Flow Mapping), P (Power Doppler) |  |  |  |
| Kombinace módů: B+C, B+D(PW) - Duplex, B+P, B+C+D(PW) - Triplex, B+P+D(PW) Beamformer |  |  |  |
| Další funkce |
| Redukce speklí zpracováním obrazu |  |  |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  |
| Uložení dopplerovského záznamu min. délky 20 sekund | Min. 20 sekund |  |  |
| Měření v live i ve zmrazeném obraze |  |  |  |
| Zoom | Min. 5x |  |  |
| Složené zobrazení (compoud imaging) |  |  |  |
| Dynamická fokusace |  |  |  |
| Multibeam processing |  |  |  |
| Presety vhodné pro vyšetřování v urologii, snadné přenastavení hlavních parametrů zobrazení a možnost jejich uložení jako nového uživatelského přednastavení |  |  |  |
| Programovatelná tlačítka – uživatelské uzpůsobení funkce tlačítek pro vytvoření zrychlené volby |  |  |  |
| Sondy |
| Tlačítka pro zachycení snímku/ zmrazení obrazu na těle sondy |  |  |  |
| Utěsnitelné konektory pro bezpečné provádění dezinfekce (ponorem do tekutiny výhodou) |  |  |  |
| Abdominální sonda: |  |  |  |
| Sonda typu convex array |  |  |  |
| Frekvenční rozsah 1-5 MHz* | Prosíme uvést frekvenční rozsah |  |  |
| Vhodná pro provádění punkcí |  |  |  |
| Field of view cca. 60-70 stupňů |  |  |  |
| 2 ks resterilizovatelných vodičů z kovu pro provádění punkce | 2 ks součástí dodávky |  |  |
| Transrektální sonda: |  |  |  |
| Biplanární – v reálném čase snímá současně min. v sagitální a transversální rovině |  |  |  |
| Zobrazení obou rovin zvlášť i simultánně |  |  |  |
| Rovina průniku je na monitoru vyznačena |  |  |  |
| Frekvenční rozsah 3-11 MHz* | Prosíme uvést frekvenční rozsah |  |  |
| Vhodný pro transrektální biopsie |  |  |  |
| Snadné nastavení úhlu vpichu (cca. 16-20o od dlouhé osy snímače) při laterární biopsii prostaty |  |  |  |
| Punkční nástavec lze integrovat přímo do těla sondy |  |  |  |
| 4 ks resterilizovatelných nástavců pro provedení biopsie | 4 ks součástí dodávky |  |  |
| 4 ks jednorázových punkčních zavaděčů | 4 ks součástí dodávky |  |  |
| Lineární sonda: |  |  |  |
| Sonda typu linear array |  |  |  |
| Frekvenční rozsah 3-14 MHz* | Prosíme uvést frekvenční rozsah |  |  |
| Vysoké rozlišení – vhodné pro vyšetření cévního řečiště penisu a scrota |  |  |  |

* frekvenční rozsah je orientační a může se lišit +- 1,5 MHz.