TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Intraoperační monitorovací přístroj (IOM – MEP, SSEP…) |
| --- | --- |

Předmět veřejné zakázky	Intraoperační monitorovací přístroj (IOM) pro monitoraci senzorické, somatosenzorické, motorické odpovědi, transkraniální, kortikální a subkortikální stimulaci, intraoperační elektromyografie a neurografie

Uchazeč vyplní všechny řádky

- u číselných údajů uvedením hodnoty parametru

- u ostatních slovem splňuje

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Simultánní pokrytí všech modalit (SSEP, MEP, BAEP, VEP, EMG, TEMG, TOF) |  |
| Min 80 simultánních vstupních kanálů pro kombinaci EP/EMG/EEG monitorace |  |
| Min 12 el Stimulátorů do 100mA pro SSEP, T-EMG etc. ... |  |
| Min 6 kanálů TCeMEP pro různé montáže při jedné monitoraci (min 1200 mA/kanál) |  |
| Dedikovaný stimulátor pro „low Current stim“ pro přímou stimulaci do max 20mA |  |
| BAEP stimulátor + IOM sluchátka |  |
| VEP stimulátor + LED brýle |  |
| Vstupní/výstupní EP/EMG moduly připevněné na operační stůl jsou plně vodotěsné lze je snadno umývat, a především je nepoškodí zatečení libovolné tělní tekutiny při monitoraci IP krytí min. IP67 |  |
| Modulární systém – možnost umístění vstupně/výstupních modulů zvlášť na levou/pravou stranu případně hodní/spodní část operačního stolu. (umožňuje používat kratší elektrody a minimalizovat rušení) |  |
| Možnost natáčet per-operačně min 32kanálů EEG simultánně s ostatními modalitami monitorace (použití Grid elektrody) |  |
| Možnost zobrazení a nahrávání simultánního video vstupu (například z mikroskopu) |  |
| SW s možností tvorby vlastních protokolů pro monitoraci a ukládání dat z provedených monitorací |  |
| Pracovní (ovládací/hodnotící) stanice |  |
| LCD min 24“ |  |
| PC včetně OS WINDOWS součástí dodávky |  |
| Nástroj pro tvorbu závěrečné zprávy včetně integrace výsledků z průběhu monitorace |  |
| Vozík pro umístění celého systému s možností snadné manipulace (převozu mezi sály, nebo z/do skladu přístrojů) |  |
| CZ návod k použití |  |
| Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje a příslušenství ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální |  |
| Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz přístroje součástí dodávky (dodávka musí tvořit plně funkční celek) |  |