TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Skiagrafický RTG komplet |
| --- | --- |

U požadavků, kde je jsou uvedeny minimální (nepodkročitelné) hodnoty, bude  jejich nesplnění  posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Skiagrafický RTG přístroj | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Plně digitální skiagrafický RTG komplet pro radiodiagnostické oddělení,v nejvyšší technologické a výkonnostní kategorii |  |
| 2 | Autopozice systému – automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému – stropní stativ s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů minimálně v 5-ti osách pro simultánní pohyb současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru, minimálně 100 autopozic |  |
| 3 | Autotracking – sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti a automatický pojezd závěsu – centrace primárního svazku na detektor ve vertigrafu |  |
| 4 | Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace |  |
| 5 | Expoziční automatika využívající libovolné navolení minimálně tří samostatných komůrek |  |
| 6 | Zařízení poskytující informaci o součinu kermy a plochy |  |
| Vysokofrekvenční generátor |  |  |
| 7 | Výkon ≥ 80 kW |  |
| 8 | Frekvence ≥ 100 kHz |  |
| 9 | Výstupní napětí minimálně v rozsahu 40 kV – 150 kV |  |
| 10 | Expoziční čas minimálně od 1 ms |  |
| 11 | Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí minimálně 400 programů |  |
| Zářič |  |  |
| 12 | Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu |  |
| 13 | Malé ohnisko ≤ 0,6 mm |  |
| 14 | Velké ohnisko ≤ 1,2 mm |  |
| 15 | Tepelná kapacita anody minim. 600 kHU |  |
| 16 | Tepelná kapacita zářiče minim. 2000 kHU – hodnocený parametr |  |
| 17 | Rotace anody minim. 9000 otáček/minutu |  |
| 18 | Rychlost ochlazování anody minim. 140 kHU/minutu |  |
| Stropní závěs |  |  |
| 19 | Podélný posun ≥ 300 cm |  |
| 20 | Příčný posun ≥ 300 cm |  |
| 21 | Manuální i motorický vertikální pojezd v rozsahu minimálně 175 cm |  |
| 22 | Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru ≥ 0,25 m/sek. |  |
| 23 | Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích ≥ 0,25 m/sek. – hodnocený parametr |  |
| 24 | Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. ± 150° |  |
| 25 | Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ± 120° |  |
| 26 | Možnost uvolnění brzd všech pohybů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace v osách X,Y,Z |  |
| 27 | Možnost vypnutí autoposition a autotracking pro plné manuální ovládání . |  |
| 28 | Asistovaný servopohon při manuálním nastavení zářiče |  |
| Primární clona |  |  |
| 29 | Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot (minimálně kV, mAs, ms) |  |
| 30 | Zobrazení informací na displeji – identifikační údaje pacienta, zobrazení úhlu sklonu RTG lampy |  |
| 31 | Světelné znázornění nastaveného pole včetně laserové lokalizace |  |
| 32 | Manuální i motorické nastavení světelného pole |  |
| 33 | Motorická automatická selekce přídavné filtrace minimálně v rozmezí 0,1 – 0,3 mm Cu (nebo ekvivalentní Al), s možností vyvolání poslední nastavené kolimace |  |
| Vyšetřovací stůl s volným detektorem |  |  |
| 34 | Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, s minimální absorpcí záření |  |
| 35 | Deska stolu o velikosti minimálně 240 x 80 cm |  |
| 36 | Nástupní výška stolu maximálně 55 cm |  |
| 37 | Výškový pojezd minimálně 35 cm |  |
| 38 | Podélný pojezd v rozsahu minimálně ± 45 cm |  |
| 39 | Příčný pojezd v rozsahu minimálně ± 14 cm |  |
| 40 | Nosnost stolu minimálně 300 kg |  |
| 41 | Přenosný volný detektor s aktivní plochou minimálně 34x42 cm |  |
| 42 | Technologie detektoru a-Si. Csl |  |
| 43 | Hloubka jasového rozlišení minimálně 16 bit |  |
| 44 | Velikost pixelu detektoru maximálně 150 µm |  |
| 45 | Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku |  |
| 46 | Hmotnost detektoru maximálně 3,5 kg |  |
| 47 | Způsob přenosu dat – WiFi |  |
| 48 | Lysholmova clona s jemností mřížky minimálně 80 lp/cm |  |
| 49 | Minimálně jedno integrované madlo po straně detektoru pro jeho bezpečný přenos – hodnocený parametr |  |
| 50 | Ovládací prvky pro nastavení vyšetřovací desky integrované po obou stranách stolu - hodnocený parametr |  |
| Vertigraf s pevným detektorem |  |  |
| 51 | Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku, s bucky clonou s velmi jemnou mřížkou |  |
| 52 | Ovládací tlačítka pro nastavení výšky a sklápění z obou stran vertigrafu |  |
| 53 | Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou maximálně 30 cm (pro snímkování kolen a kotníků) |  |
| 54 | Vertikální rozsah pohybu minimálně 140 cm |  |
| 55 | Sklopení vertigrafu minimálně v rozsahu od -20° do +90° |  |
| 56 | Integrovaný pevný detektor s aktivní plochou minimálně 42x42 cm |  |
| 57 | Technologie detektoru a-Si. Csl |  |
| 58 | Hloubka jasového rozlišení minimálně 16 bit |  |
| 59 | Velikost pixelu detektoru maximálně 150 µm |  |
| 60 | Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku |  |
| 61 | Integrovaná mřížka s možností uživatelského vyjmutí |  |
| 62 | Držáky pro úchop pacienta včetně laterálních na levé i pravé straně |  |
| Bezdrátový plochý detektor pro volné projekce malý |  |  |
| 63 | Detektor s aktivní plochou minimálně 22 x 28 cm |  |
| 64 | Technologie detektoru a-Si. Csl |  |
| 65 | Hloubka jasového rozlišení minimálně 16 bit |  |
| 66 | Velikost pixelu detektoru maximálně 150 µm |  |
| 67 | Hmotnost detektoru 2,3 kg |  |
| 68 | Způsob přenosu dat – WiFi |  |
| Ovládací pracovní stanice |  |  |
| 69 | Akviziční stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku – různé geometrické tvary, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky) |  |
| 70 | Certifikovaný medicínský barevný monitor s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce ≥ 23“ |  |
| 71 | Rozlišení monitoru minimálně Full HD 1920 x 1080 pixel |  |
| 72 | Možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat |  |
| 73 | Automatické nastavení všech zadaných vyšetřovacích programů dle zadané žádanky ve worklistu |  |
| 74 | Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku |  |
| 75 | Zobrazení informací na snímku – minimálně název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávka, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index-kontrola optimální expozice |  |
| 76 | Software pro skládání dlouhých snímků na stole i u vertigrafu |  |
| 77 | Rychlý náhled snímku na monitoru po expozici – maximálně do 4 sekund |  |
| 78 | Náhled snímku v plném rozlišení na monitoru po expozici – maximálně do 6 sekund |  |
| 79 | Zobrazení informací a vizuálního obrazu o správném umístění pacienta z poziční 3D kamery |  |
| 80 | Vizualizace a polohování clon kolimátoru na dotykovém monitoru pracovní stanice v ovladovně pomocí poziční 3D kamery a umělé inteligence, tj. možnost rychlé kolimace a provádění úprav kolimace bezprostředně před pořízením rentgenového snímku na pracovní stanici s dotykovým displejem – hodnocený parametr |  |
| 81 | Bezmřížkové snímkování volných expozic (zejména hrudník) pomocí funkcí umělé inteligence pro vynikající kontrast a snadné ovládání |  |
| 82 | Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report) |  |
| 83 | Uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů |  |
| 84 | Systém kontroly kvality, statistika provedených vyšetření, sledování počtu opakovaných expozic včetně zdůvodnění opakování |  |
| 85 | Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a NIS zadavatele, DICOM 3 - minimálně Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Print, Send |  |
| Přislušenství |  |  |
| 86 | Tyč pro uchopení pacienta s možností otáčení a nasazení na levé nebo pravé straně u vertigrafu |  |
| 87 | Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole |  |
| 88 | Mobilní (na kolečkách), výškově vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole nebo pacientském vozíku |  |
| 89 | Bezdrátové dálkové ovládání pro motorické funkce |  |
| 90 | Ruční ovladač expozice |  |
| 91 | Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky |  |
| 92 | 2 náhradní baterie pro volný bezdrátový detektor |  |
| 93 | Dokovací stanice pro náhradní baterie do volného detektoru |  |
| 94 | Nástěnná dokovací stanice pro velký detektor |  |
| 95 | Nástěnný držák pro Lysholmovy clony |  |
| 96 | Ortopedický pojízdný stativ pro pořizování dlouhých snímků |  |
| 97 | Záložní zdroj (UPS) pro akviziční stanici |  |
| 98 | RTG ochrana pro obsluhu a pacienta z flexibilního bezolovnatého materiálu s ekvivalentem 0,35 mm Pb, odlehčená, s náprsní kapsou na levé straně, s možností volby různých velikostí a barev: - zástěra pro obsluhu a pacienta – 2 kusy - límec – 2 kusy |  |
| 99 | Clona s frekvencí mřížky min. 80 lp/cm pro nasazení na detektor (např. nacvakávací Lysholmova clona). – hodnocený parametr |  |
| 100 | Zaškolení obsluhy min. po dobu 5 dnů s česky mluvícím aplikačním technikem, případně zajištění překladatele. |  |
| 101 | Garantovaná servisní podpora jako celku (min. 8 let od dodání) |  |
| 102 | Garance servisu a zprovoznění systému po poruše(dostupnost záručního a pozáručního servisu) |  |