TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Systém dvoubalonové enteroskopie II |
| --- | --- |

|  | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Videoprocesor |  |  |  |
| 1 | Videoprocesor pracující alespoň v rozlišení Full HD |  |  |
| 2 | Výstupní rozlišení min. 1920x1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9 nebo 16:10 |  |  |
| 3 | Podpora optické metody úzkopásmového zobrazení a fotodynamické diagnostiky |  |  |
| 4 | Integrované záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání na USB, paměťovou kart, přímý export do nemocničního PACS via DICOM nebo ve formátu JPEG via FTPS na určené síťové uložiště |  |  |
| 5 | Aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole |  |  |
| 6 | Základní funkce videoprocesoru – automatické řízení jasu čipu, intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, kontrast, nastavení barevného odstínu, potlačení odlesků v obraze, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, paměťový backup systému |  |  |
| 7 | Funkce obraz v obraze (PiP) a elektronické zvětšení obrazu |  |  |
| 8 | Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice |  |  |
| 9 | Vedení obrazu a zdroj světla a integrovány v jednom kabelu k endoskopu |  |  |
| 10 | Výstup obrazu z procesoru na hlavní a vedlejší monitor |  |  |
| Zdroj světla |  |  |  |
| 11 | Samostatný nebo integrovaný LED zdroj studeného světla obsahující min. 4 LED, ekvivalentní k výkonu min. 300 W xenonu |  |  |
| 12 | Průměrná životnost LED zdroje, minimálně 10 000 hodin |  |  |
| 13 | Aktivní automatické řízení jasu světla videoprocesorem, dle světelných podmínek operačního pole |  |  |
| 14 | Musí umožnit zobrazení bílým světlem a úzkopásmové zobrazení |  |  |
| 15 | Jednotka musí disponovat režimem pro vyvážení bílé (manuální nebo automatický) |  |  |
| 16 | Možnost ovládání přímo ze zdroje světla, z klávesnice, z endoskopu |  |  |
| 17 | Zdroj světla a vedení obrazu integrovány v jednom kabelu k endoskopu |  |  |
| 18 | Podsvícený display nebo tlačítka pro snadné ovládání na operačním sále ve tmě |  |  |
| 19 | Připojení všech nabízených endoskopů pomocí jednoho sdruženého vodotěsného konektoru |  |  |
| 20 | Uložení uživatelských nastavení |  |  |
| Odsávací jednotka |  |  |  |
| 21 | Odsávací vakuové čerpadlo |  |  |
| 22 | Vakuometr, mikrobiofiltr |  |  |
| 23 | Autoklávovatelná odsávací lahev o objemu min. 1,5 l |  |  |
| 24 | Nominální vakuum 85 kPa |  |  |
| 25 | Výkon min. 20l/min |  |  |
| Insuflační jednotka CO2 |  |  |  |
| 26 | Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu |  |  |
| 27 | Používající vhodný CO2 plyn určený pro zdravotnické použití |  |  |
| 28 | Možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 (dodávka příslušenství pro obě varianty bude součástí nabídky u všech 3 sestav) |  |  |
| 29 | Volitelná rychlost průtoku - min. 2 přednastavené nastavené rychlosti |  |  |
| 30 | Indikace zdrojového tlaku prostřednictvím alespoň 5-ti LED kontrolek při připojení k tlakové lahvi |  |  |
| 31 | Tlak přiváděného plynu max 65 kPa |  |  |
| Oplachová jednotka |  |  |  |
| 32 | Pro provádění oplachu přes flexibilní endoskop |  |  |
| 33 | Plynulá regulace průtoku oplachu |  |  |
| 34 | Nádoba pro oplachovací roztok |  |  |
| 35 | Nožní spínač |  |  |
| Zobrazovací monitor |  |  |  |
| 36 | Medicínský endoskopický LCD monitor o velikosti min 31“ |  |  |
| 37 | Monitor umístěný na kloubovém pohyblivém rameni vozíku sestavy |  |  |
| 38 | Poměr stran monitoru 16:9 nebo 16:10 |  |  |
| 39 | 4K rozlišení |  |  |
| 40 | Funkce přepínání teploty barvy, úrovně gama, přepínání poměru zobrazení a vstupního signálu a přepínání uživatelských nastavení |  |  |
| 41 | Antireflexní úprava monitoru, svítivost min. 450 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, kontrast min. 1000:1, konektory pro zajištění plně kompatibilního propojení s nabízenou endoskopickou sestavou |  |  |
| Kontroler pro řízení tlaku v balóncích enteroskopu |  |  |  |
| 42 | Zařízení pro přivádění vzduchu do balónku a pro jeho vypouštění, které pomáhá při zavádění endoskopu do tenkého střeva - membránové čerpadlo |  |  |
| 43 | Nastavení pro tlak přívodu vzduchu max 5,6 kPa |  |  |
| 44 | Nastavení podtlaku pro vypouštění min 6 k/a |  |  |
| 45 | Maximální průtok čerpadla Max 170 ml/ 10 s |  |  |
| 46 | Umístění jednotky ve vozíku enteroskopické sestavy |  |  |
| Videoenteroskop dvoubalónový 1ks |  |  |  |
| 47 | Plně kompatibilní s nabízeným videosystémem |  |  |
| 48 | Endoskop umožňující provádění diagnostiky a terapie v tenkém střevě |  |  |
| 49 | Zobrazování v módu upraveného bílého světla buď přes optické filtry nebo jiným technickým řešením, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. |  |  |
| 50 | Barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením min. HDTV 1080/50p |  |  |
| 51 | Pracovní kanál – vnitřní průměr min 3,2 mm |  |  |
| 52 | Ohybová část – minimální rozsah angulace – nahoru/ dolů/ doprava/ doleva min.180°/180°/ 160°/160° |  |  |
| 53 | Optický systém: |  |  |
| 54 | Zorné pole min 140° |  |  |
| 55 | Směr pohledu v přímém směru |  |  |
| 56 | Požadovaná hloubka ostrosti min. 2 – 100 mm |  |  |
| 57 | Pozorovací vzdálenost od distálního konce min. 2 mm |  |  |
| 58 | Zaváděcí tubus: |  |  |
| 59 | Zevní průměr distálního konce max. 9,4 mm |  |  |
| 60 | Zevní průměr tubusu max..9,3 mm |  |  |
| 61 | Pracovní délka min.2000 mm |  |  |
| 62 | Celková délka max. 2300 mm |  |  |
| Ostatní |  |  |  |
| 63 | V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, vč. testeru těsnosti pro nabízené endoskopy - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |  |
| 64 | Záruka 24 měsíců |  |  |
| 65 | V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |  |