## List1
Příloha k ZD č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Název veřejné zakázky
Mamograf s 3D tomosyntezou a CEM, vybavený stereotaktickou jednotkou s možností biopsie
| Základní parametry přístroje | Splnění parametru ANO/NE nebo konkrétní hodnota nabízeného zařízení
1 | Mamograf nejvyšší kategorie určený pro široké spektrum klinických výkonů s důrazem na maximální pacientský komfort, nízkou dávku, vysokou obrazovou kvalitu a snadné ovládání.
2 | Automatická optimalizovaná síla komprese s možností manuálního nastavení (nožní ovládání) a automatická dekomprese po expozici
3 | Zařízení pro zvětšovací techniku z pevného materiálu, se zvětšovacím faktorem min. 1,5x a 1,8x
4 | Digitální indikace úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese
5 | Izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu min. ±150 °
6 | Ohnisková vzdálenost min. 65 cm
7 | Ovládání stroje pomocí tlačítek z rentgenky a gantry z obou stran (levá a pravá)
8 | Motorizovaný rozsah vertikálního pohybu min. 65 cm
9 | Mamograf je registrovaným zdravotnickým prostředkem, prokazatelně splňujícím evropská nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR, CE) a lze jej bez omezení použít v běžné klinické praxi pro pacienty. Účastník v nabídce předloží doklady prokazující tuto skutečnost.
Generátor
10 | Vysokofrekvenční generátor integrovaný do stroje o výkonu min. 5 kW
11 | Volba snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–45 kV (s odstupňováním po 1 kV)
12 | Volba snímkovacího proudu min. 5–500 mAs
13 | Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů pro všechny typy vyšetření i pacientů
Rentgenka
14 | Rentgenka s vysokoobrátkovou anodou - min 8800 ot/min
15 | Ohniska velikosti max. 0,1 a 0,3 mm (podle normy IEC 336)
16 | Tepelná kapacita anody min. 300kHU
17 | Minimálně dva automatické motorizované filtry v závislosti na režimu 2D, 3D a CEM
18 | Rentgenka umožňuje na detektoru nezávislý posun do parkovací pozice pro uvolnění manipulačního prostoru laboranta
19 | Plně automatický kolimační systém
20 | Přístroj musí mít zařízení nebo příslušentsví, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky s možností RDSR dle ČSN EN 61910-1 společně se snímky do PACS a na server třetí strany
Detektor
21 | CsI detektor s užitnou velikostí pole min. 24x29 cm
22 | Vysoko efektivní zpracování signálu DQE (podle IEC 62220-2-3) pro dosažení nízkých dávek min. 70%
23 | Velikost čtvercového pixelu maximálně 100 µm pro všechny typy vyšetření – velikost čtvercového pixelu je vždy shodná pro všechny typy, režimy i módy 2D i 3D snímkování
24 | Dynamický rozsah min. 14 bitů
25 | Snímkování bioptované tkáně v rohu detektoru za současné pacientské komprese s vycloněním paprsku (Sample Tissue imaging, InSpect), nebo samostatně stojící systém pro snímkování bioptované tkáně s integrovaným rtg zdrojem a s vysokým rozlišením (Faxitron Core). Snímkování bioptované tkáně bez přerušení pracovního postupu, bez nutnosti zrušení komprese prsu a přesunu pacientky mimo přístroj. Slouží pro rychlé analyzování bioptovaného vzorku a ověření, že cílená tkáň je součástí bioptovaného vzorku bez nutnosti opakované komprese pacientky.
Kompresní desky
26 | Pro základní screeningové vyšetření pro malé a velké prsy - pružné nebo anatomicky tvarované lopatky
27 | Pro snímkování mužského prsu
28 | Pro cílené vyšetření, bodové komprese
29 | Pro snímky se zvětšením
30 | Pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup)
31 | Držák nebo skřín pro kompresní desky
3D Tomosyntéza a CEM
32 | Úhel skenování min. 15°
33 | Počet projekcí min. 9
34 | Čas tomosyntézy pro eliminaci pohybového artefaktu max. 10s
35 | Tomosyntéza prováděna s použitím proti rozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření
36 | Systém s kontrastním snímáním – „Contrast Enhanced Mamo“
37 | Vzdálenost mezi akvizičními rovinami ≤ 1 mm
38 | SW pro zobrazení syntetických snímků v 2D
39 | Rekonstrukce dat iterativní rekonstrukcí (zpětná filtrovaná projekce FBP není připuštěna)
40 | Střední dávka v mléčné žláze během tomosyntézy za použití AEC pro kompresi odpovídající PMMA 60 mm < 2 mGy (data dle měření NHS)
41 | Pacientský ochranný štít ve fixní poloze během 3D akvizice
42 | Tomosyntéza integrovaná do stroje - laborant nemusí před 3D akvizicí nijak upravovat stroj či připojovat dodatečné příslušenství
43 | SW pro 3D a CEM vyšetření jsou registrovanými zdravotnickými prostředky, prokazatelně splňující evropská nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR, CE) a lze je bez omezení použít v běžné klinické praxi pro pacienty. Účastník v nabídce předloží doklady prokazující tuto skutečnost.
Akviziční stanice
44 | Ovládací stanice na bázi PC s odpovídajícím HW i SW vybavením vč. licence Windows,s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro min. 50 000 obrázků
45 | CD/DVD R/W mechanika s možností archivace snímků na tato média
46 | Možnost archivace na USB flash disk
47 | Náhledový speciální medicínský vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 500 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, kalibrace podle normy DICOM
48 | SW vybavení pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, základní postprocesingové funkce (windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotace (označení stran, komentáře apod.) a měření úhlů a vzdáleností
49 | Odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu instalovaný spolu se stanicí
50 | Záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat v případě výpadku síťového napájení
51 | DICOM vč. licence Interface: Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step (MPPS), Storage Commitment
52 | Systém musí být připojen k HIS/RIS systému nemocnice pomocí DICOM Modality Worklist k získávání demografických dat pacientů, umožňovat manuální zadávání, stažení a náhled obrazů z harddisku nebo PACSu, identifikace uživatele pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách, „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle
1x Diagnostická pracovní stanice
53 | 1x PC „high performance“ s odpovídajícím HW a SW vybavením, vč. licence Windows, síťový interface 100/1000Mbit/s pro 3D a CEM diagnostiku
54 | CD/DVD RW mechanika
55 | 1x Nový diagnostický speciální medicínský vysoce kontrastní barevný monitor o úhlopříčce min. 32“ s technologií LED IPS. Kalibrovatelná svítivost min. 600 cd/m², maximální svítivost minimálně 2000 cd/m² s možností rychlého dočasného zvýšení jasu kalibrované svítivosti na maximální svítivost v průběhu diagnostiky bez nutnosti předchozí kalibrace. Rozlišení min. 12 Mpx, 4200 x 2800 pixelů. Barevná paleta min 30 bitů. Kontrast min. 1200:1. Samočinná kalibrace jasu, nastavitelná kompenzace okolního osvětlení, integrované osvětlení pracovní plochy léjaře v monitoru s nastavitelnou intenzitou, ochranné antireflexní sklo panelu. Stojan monitoru musí umožňovat výškové nastavení, sklopení dopředu/dozadu a otáčení doprava/doleva minimálně o 20°. Kompatibilní se standardem DICOM. Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci, možnost vzdálené kalibrace. Vstupní grafické porty min. 2x DisplayPort, min 1x USB 2.0. Dle zákona č. 375/2022 Sb. O zdravotnických prostředcích, platných Národních radiologických standardů a Evropského nařízení MDR 2017/745 musí diagnostický monitor splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa. Diagnostický monitor bude poskytovat rozhodující informace k diagnostice, bude sloužit pro přímou diagnostiku k vyhodnocování lékařských snímků z mamografie.
56 | Uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 4 TB s možností rozšíření
57 | Možnost exportu snímků na USB flash disk
58 | 1x speciální mamografický SW vybavený dedikovanými mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků včetně automatického načtení starších studií z PACSu. Funkce: windowing, contrast setting, brightness setting, cross-fading nebo hodnocení sycení, filtrace, nastavení vzhledu dle profilu uživatele, elektronické clony apod.
59 | Možnost multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO) a diagnostických vyšetření z ostatních modalit (CT, RTG)
60 | Komunikace ve standardu DICOM 3.0
61 | OS Microsoft Windows 10 Proffesional nebo novější
Stereotaktická jednotka s možnosí biopsie
62 | Zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a kalibrační jehly
63 | Kompatibilita s běžnými bioptickými systémy core-cut i vakuové biopsie včetně nutného příslušenství
64 | Vertikální i laterální biopsie součástí vybavení
65 | 2D, 3D a CEM navigované biopsie součástí vybavení
66 | Laserem navigovaná anestezie pro přesné zavedení jehly
67 | Stereotaktická jednotka je registrovaným zdravotnickým prostředkem, prokazatelně splňující evropská nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR, CE) a lze jej bez omezení použít v běžné klinické praxi pro pacienty
68 | SW pro 2D, 3D a CEM navigované biopsie jsou registrovanými zdravotnickými prostředky, prokazatelně splňující evropská nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR, CE) a lze je bez omezení použít v běžné klinické praxi pro pacienty. Účastník v nabídce předloží doklady prokazující tuto skutečnost.
Další příslušenství
69 | Kompletní sada pro testy provozní stálosti vč. fantomů a SW
70 | Možnost rozšíření o systém čtení 2D a 3D snímků pomocí umělé inteligence
71 | Jednotka vakuové biopsie pro UVAB a SVAB s motorizovaným rotačním pohybem při odběru umožňující použití jehel o průměru 7G a 10G a 12G
72 | Jednotka vakuové biopsie je registrovaným zdravotnickým prostředkem, prokazatelně splňujícím evropská nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR, CE) a lze jej bez omezení použít v běžné klinické praxi pro pacienty
73 | Křeslo pro biopsii prsů pod stereotaktickou mammografickou kontrolou - bezdrátové (s akumulátorem), motorizovaný vertikální posun, umožňující biopsii vsedě i v poloze vleže na boku (včetně odnímatelné zádové opěrky) a s možností velmi rychlé změny polohy ze sedu do Trendelenburgovy polohy (v řádu sekund) při nevolnosti pacientky při výkonu.
74 | Injektor kontrastních látek s min. 50 sety spotřebního materiálu
75 | Inejktor kontrastních látek je registrovaným zdravotnickým prostředkem, prokazatelně splňujícím evropská nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR, CE) a lze jej bez omezení použít v běžné klinické praxi pro pacienty
76 | Elektrický rozvaděč vč. el. přívodu
Obecné požadavky
77 | Požadované certifikace o registraci zdravotnických prostředků budou dodány v plném rozsahu dle výše uvedených požadavků s nabídkou uchazeče
78 | Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou (nebo musí být přítomen český překladatel) pro laboranty a lékaře v minimálně 5 dnech.
79 | Délka záruky minimálně 2 roky
80 | Životnost přístroje minimálně 8 let
81 | Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací na celý dodávaný systém včetně všech komponent minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky bude zhrnuto v kupní ceně.
82 | Zajištění servisní podpory a náhradních dílů na celý dodávaný systém včetně všech komponent autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Hodnocené technické parametry přístroje
Subkriterium - Technická úroveň přístroje, inovace, uživatelská přístupnost - 25 %
83 | Tepelná kapacita anody ≥ 330 kHU - 20 % subkriteria
84 | Vertikální rozsah pohybu gantry pro snadné pacientské pozicování ≥ 80 cm - 25 % subkriteria
85 | Step & shoot 3D akvizice pro eliminaci pohybového artefaktu - 25 % subkriteria
86 | 3D akvizice technologií prokazatelně bez navýšení pacientské dávky oproti standardnímu 2D (např. ISODOSE) - 25 % subkriteria
87 | Integrované LED světlo v gantry pro ambientní osvětlení pro zvýšený pacientský komfort - 5 % subkriteria
0