Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infuzní technika pro ARO |  |  |  |  |
| Modulární infuzní systém, který je složen z následujících komponent: - Dokovací stanice (21 ks) - Lineárního dávkovače (70 ks) - Infuzní pumpy (28 ks) - Vzdálená správa techniky |  |  |  |  |
| - Dokovací stanice (21 ks) – základní požadavky: |  |  |  |  |
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření dokovací stanice pro min. 12 přístrojů (pump/dávkovačů) s obslužnou výškou pro průměrnou výšku obsluhujícího personálu 160 cm při nejníže umístěném přístroji ve sloupci 60 cm od podlahy, s napájením pouze jedním kabelem | Min. 12 |  |  |  |
| Možnost rozšíření dokovací stanice pro min. 24 přístrojů s napájením max. dvěma kabely | Min. 24 |  |  |  |
| Možnost kdykoliv rozšířit modulární dokovací systém o další pozice |  |  |  |  |
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti (jištěno akumulátorem pro provoz v případě výpadku napájení po dobu alespoň 2 hodin) | Min. 2 hod. |  |  |  |
| Port pro napájení přístroje je bez správně vloženého přístroje odpojen od napětí |  |  |  |  |
| Možnost zajištění datové komunikace s NIS či dalším IT systémem pomocí modulu, který je kdykoliv možné připojit ke stávající stanici |  |  |  |  |
| Bezpečné řešení napájení jednotlivých slotů dokovací stanice - slot je aktivován v momentě vložení přístroje do stanice |  |  |  |  |
| Vizuální a zvuková vizualizace alarmu dokovací stanice |  |  |  |  |
| Umožnění přizpůsobení intenzity vizualizace alarmů s intenzitou osvětlení prostředí tak, aby bylo zamezeno rušení pacientů tímto typem signalizace |  |  |  |  |
| Madlo pro snadný transport dokovací stanice (min. 7 ks) |  |  |  |  |
| - Lineární dávkovač (70 ks) – základní požadavky: |  |  |  |  |
| Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu | Min. 8 hod. |  |  |  |
| Hmotnost max. 2,2 kg vč. akumulátoru | Max. 2,2 kg |  |  |  |
| Stupeň ochrany proti vniknutí cizích těles a kapalin – minimálně IP33 | Min. IP33 |  |  |  |
| Přesnost dávkování min. ±2% dle IEC 60601-2-24 | Min. ±2% |  |  |  |
| Rozsah dávkování: min. 0,1 – 1200 ml/hod | Min. 0,1 – 1200 ml/hod |  |  |  |
| možnost zadání parametrů podávání v režimu zadání: - rychlosti - objemu/času - rychlosti/objemu |  |  |  |  |
| Systém KVO |  |  |  |  |
| Historie provozu přístroje |  |  |  |  |
| Přístroje je možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice |  |  |  |  |
| Součástí dodávky budou kabely nebo adaptéry pro napájení lineárních dávkovačů při jejím použití samostatně mimo dokovací stanici, v počtu min. 5 ks |  |  |  |  |
| Přesné dávkování malých objemů při použití certifikovaných (dle příslušných legislativních regulativů na území EU) jednorázových trojdílných stříkaček s luer-lock napojením infuzní linky, určených pro podávání léčiv pomocí lineárního dávkovače. Konkrétní typy injekčních stříkaček budou výrobcem uvedeny v návodu k použití lineárního dávkovače. |  |  |  |  |
| Použitelné stříkačky velikosti 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  |  |  |  |
| Lineární dávkovače musí mít systém detekce správného uchycení stříkačky | Popište nabízený systém detekce |  |  |  |
| Mechanizmus pro ochranou proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně stříkačky | Popište nabízené řešení |  |  |  |
| Regulace osvětlení displeje (zejména snížení jasu pro zabránění oslnění obsluhy při manipulaci za sníženého okolního osvětlení) |  |  |  |  |
| Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |  |  |  |
| Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin |  |  |  |  |
| V případě vypnutí přístroje se založeným spotřebním materiálem je přístroj uveden do režimu stand-by bez ztráty parametrů dávkování |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min. 5“ (tlakové ovládání pro použití i v rukavicích) | Min. 5“ |  |  |  |
| Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) |  |  |  |  |
| Funkce uzamčení dotykového displeje |  |  |  |  |
| Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus) |  |  |  |  |
| Knihovna léčiv s možností min. 5 000 položek. S možností vlastní správy (vytváření, úpravy a nahrávání do přístrojů) | Min. 5 000 položek |  |  |  |
| Možnost vícebarevného kódování léčiv dle individuálního přání nebo platné ISO normy se šrafováním a stínováním |  |  |  |  |
| Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času |  |  |  |  |
| Rozsah okluzního tlaku min. od 0,1 do 1,1 baru v min. devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce | min. od 0,1 do 1,1 baru v min. 9 stupních |  |  |  |
| Manuální i automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze |  |  |  |  |
| Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí |  |  |  |  |
| V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku |  |  |  |  |
| Obvyklé alarmy a před-alarmy, min. např. předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie |  |  |  |  |
| Možnost vzdáleného nahrávání knihovny léků, konfigurace přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování…) |  |  |  |  |
| Možnost upgradu kteréhokoliv přístroje pro terapii TCI |  |  |  |  |
| TCI s farmakokynetickými režimy: min. Marsch, Minto, Snieder, Eleveld, Pedfusor, Katharia s léčivy Propofol, Remifentanil, Sufentanil |  |  |  |  |
| Wifi modul v každém přístroji |  |  |  |  |
| V případě ztráty konektivity jsou všechna přenášená data o terapii zálohována min. 24 hodin | Min. 24 hod. |  |  |  |
| Možnost zobrazení výrobního čísla a libovolného inventárního čísla bez nutnosti manipulace s přístrojem prostřednictvím QR kódu zobrazitelného na displeji |  |  |  |  |
| Možnost propojení s odkazem do databáze s aktuálními uživatelskými manuály načtením QR kódu na displeji |  |  |  |  |
| Možnost zobrazení základních pokynů pro založení spotřebního materiálu |  |  |  |  |
| - Infuzní pumpa (28 ks) – základní požadavky: |  |  |  |  |
| Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu | Min. 8 hodin |  |  |  |
| Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru | Max. 2 kg |  |  |  |
| stupeň ochrany proti vniknutí cizích těles a kapalin – minimálně IP33 | Min. IP33 |  |  |  |
| Přesnost dávkování min. ±3% dle IEC 60601-2-24 | Min. ±3% |  |  |  |
| Rozsah dávkovací rychlosti min. 0,1 – 1200 ml/hod | Min. 0,1 – 1200 ml/hod |  |  |  |
| možnost zadání parametrů podávání v režimu zadání: - rychlosti - objemu/času - rychlosti/objemu |  |  |  |  |
| Systém KVO |  |  |  |  |
| Historie provozu přístroje |  |  |  |  |
| Integrovaný držák pro upevnění samostatného přístroje na pojízdný infuzní stojan – není-li infuzní pumpa vybavena vestavěným držákem, dodá dodavatel obdobné řešení (např. externí držák) pro možnost uchycení přístroje na infuzní tyč k min. 6 ks infuzní pumpy |  |  |  |  |
| Součástí dodávky budou kabely nebo adaptéry pro napájení infuzní pumpy při jejím použití samostatně mimo dokovací stanici, v počtu min. 5 ks |  |  |  |  |
| Infuzní pumpa musí umožňovat použití výhradně bezpečnostních infuzních setů uvedených výrobcem v návodu k použití infuzní pumpy |  |  |  |  |
| Možnost použití různých infúzních setů v pumpě: set pro běžnou infúzi, bezpečnostní set, sety pro podávání transfúze (nezbytná certifikace pumpy), enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků |  |  |  |  |
| Regulace osvětlení displeje (zejména snížení jasu pro zabránění oslnění obsluhy při manipulaci za sníženého okolního osvětlení) |  |  |  |  |
| Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |  |  |  |
| Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin |  |  |  |  |
| V případě vypnutí přístroje se založeným spotřebním materiálem je přístroj uveden do režimu stand-by bez ztráty parametrů dávkování |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ (tlakové ovládání pro použití i v rukavicích) | Min. 5“ |  |  |  |
| Detekce vzduchových bublin, detekce kumulovaného vzduchu v infuzní lince (s nastavitelnou citlivostí) |  |  |  |  |
| Bezpečný provoz infuzní pumpy bez nutnosti použití kapkového senzoru |  |  |  |  |
| Možnost uzamčení obrazovky proti nechtěnému změnění parametrů infuze |  |  |  |  |
| Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus) |  |  |  |  |
| Knihovna léčiv s možností min. 5 000 položek. S možností vlastní správy (vytváření, úpravy a nahrávání do přístrojů) | Min. 5 000 položek |  |  |  |
| Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času |  |  |  |  |
| Rozsah okluzního tlaku od 0,067 do 1,1 baru v min. devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce |  |  |  |  |
| Manuální i automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze |  |  |  |  |
| Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí |  |  |  |  |
| V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku |  |  |  |  |
| Obvyklé alarmy a před-alarmy, min. např. předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie |  |  |  |  |
| Možnost vzdáleného nahrávání knihovny léků, konfigurace přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování |  |  |  |  |
| V případě ztráty konektivity jsou všechna přenášená data o terapii zálohována min. 24 hodin | Min. 24 hod. |  |  |  |
| Wifi modul v každém přístroji |  |  |  |  |
| Možnost zobrazení výrobního čísla a libovolného inventárního čísla bez nutnosti manipulace s přístrojem prostřednictvím QR kódu zobrazitelného na displeji |  |  |  |  |
| Možnost propojení s odkazem do databáze s aktuálními uživatelskými manuály načtením QR kódu na displeji |  |  |  |  |
| Možnost zobrazení základních pokynů pro založení spotřebního materiálu |  |  |  |  |
| 4. Požadavky na vzdálenou správu techniky – po dobu min. 10 let provozu přístrojů |  |  |  |  |
| Možnost hromadného vzdáleného updatu softwaru |  |  |  |  |
| Možnost vytváření, editace a hromadné nahrávání knihoven léčiv do přístrojů |  |  |  |  |
| Možnost hromadného nahrávání modifikací jednotlivých přístrojů a seznamu povoleného spotřebního materiálu |  |  |  |  |
| Sledování aktuálního stavu přístrojů (připojeno/odpojeno, aktivní/neaktivní, úroveň nabití baterie) |  |  |  |  |
| Možnost přístupu k aktuálním verzím SW v případě bezpečnostní změny SW nebo její kompletní aktualizace |  |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Propojení na centrálu monitorovacího systému BeneVision |  |  |  |  |
| Požadavky na IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serveru |  |  |  |  |
| zabezpečení přístupu pomocí protokolu IEEE 802.1X minimálně na jednom z komunikačních rozhraní |  |  |  |  |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |  |
| 3. Min. požadavky na instalaci a provoz obslužného aplikačního software: |  |  |  |  |
| Znemožnění anonymního přístupu |  |  |  |  |
| Uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  |  |  |  |
| Automatické odhlášení při nečinnosti |  |  |  |  |
| Logování práce uživatelů a administrátorů |  |  |  |  |
| 4. Vzdálená správa dodávané technologie bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |  |