| Příloha č. 5 Technická specifikace zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Videokolonoskopy pro Nemocnice Prachatice, a.s. |  |  |
| Videokolonoskop | Požadované parametry | Splnění požadovaných parametrů |
| Endoskop umožňující provádění diagnostiky a terapie v dolní části GIT s přídavným oplachovým kanálem | Ano | ANO/NE |
| Připojení endoskopu k videoprocesoru nebo zdroji světla jedním konektorem | Ano | ANO/NE |
| Zobrazování v módu upraveného bílého světla buď přes optické filtry nebo jiným technickým řešením, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. | Ano | ANO/NE |
| Barevný CMOS čip s rozlišením min. HDTV 1080/50 p | Ano | ANO/NE |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr | min. 3,7 mm | ANO/NE |
| Ohybová část – minimální rozsah angulace – nahoru/ dolů/ doprava/ doleva | min.180°/180°/ 160°/160° | ANO/NE |
| Optický systém |  |  |
| Zorné pole | min. 170° | ANO/NE |
| Směr pohledu v přímém směru | Ano | ANO/NE |
| Požadovaná hloubka ostrosti | min. 2–100 mm | ANO/NE |
| Pozorovací vzdálenost od distálního konce | min. 2 mm | ANO/NE |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| Zevní průměr distálního konce | max. 12,0 mm | ANO/NE |
| Zevní průměr tubusu | max. 12,0 mm | ANO/NE |
| Pracovní délka | min. 1680 mm | ANO/NE |
| Celková délka | max. 2010 mm | ANO/NE |
| Plná kompatibilita s video procesorem Fujifilm Eluxeo VP-7000 a zdrojem světla Fujifilm BL-7000 | Ano | ANO/NE |
| Ostatní |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, vč. testeru těsnosti pro nabízené endoskopy - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. - záruka 24 měsíců, v rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |  |
| Nemocnice Prachatice, a.s. na gastroenterologickém pracovišti disponuje přístroji pro kolorektální screening pouze od výrobce FUJIFILM Corporation (viz odrážky níže). V rámci tohoto projektu Nemocnice Prachatice, a.s. hodlá nakoupit 3 videokolonoskopy, které není možné provozovat samostatně bez současného vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. – zobrazovacího zařízení, zdroje světla a endoskopické věže. Nabízené plnění tedy musí být plně propojitelné – kompatibilní (vzájemně slučitelné, snášenlivé a spojitelné) se současným endoskopickým vybavením z důvodu ochrany předchozích investic (vlastní zdroje, REACT-EU, IROP) a bez nutnosti úpravy stávajícího vybavení/infrastruktury. |  |  |

| Název dodavatele |  |
| --- | --- |
| IČO dodavatele |  |
| Cena za 1 ks videokolonoskopu v Kč bez DPH |  |
| Celková cena za 3 ks videokolonoskopů v Kč bez DPH |  |