Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru | Dodavatel uvede dokument a č. strany, kde lze technický parametr ověřit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úpravna vody pro hemodialyzační oddělení |  |  |  |  |
| Technologie na úpravu vody pro dialýzu na principu předúpravy a reverzní osmózy |  |  |  |  |
| Kapacita minimálně 1500 l/hod garantovaná při teplotě vstupní vody 15° C | Min. 1500 l/hod. |  |  |  |
| Rezerva výkonu pro technologii přípravy dvou druhů dialyzačních roztoků ze suchého granulátu |  |  |  |  |
| Úpravna musí být vybavena veškerým příslušenstvím pro napojení dvou okruhů rozvodu permeátu |  |  |  |  |
| Kompletní automatický režim provozu úpravny |  |  |  |  |
| Automaticky nebo manuálně nastavitelná chemická dezinfekce včetně okruhů rozvodů permeátu a dialyzačních přístrojů |  |  |  |  |
| Automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby |  |  |  |  |
| Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu |  |  |  |  |
| Automatizovaný režim proplachu a recirkulace permeátu („stand-by“ režim) |  |  |  |  |
| Režim nouzového provozu k zajištění kontinuální dodávky permeátu a to i v případě úplného výpadku elektroniky |  |  |  |  |
| Včetně průtokového modulu horké dezinfekce pro provedení horké dezinfekce smyčky permeátu |  |  |  |  |
| Monitorování parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, teplota, vodivost |  |  |  |  |
| Monitorování výstupní vody z předúpravy – tlak, teplota a vodivost |  |  |  |  |
| Výtěžnost permeátu 0 - 95 % |  |  |  |  |
| Normální výtěžnost 75 % |  |  |  |  |
| Výstupní tlak permeátu 2 – 5 barů |  |  |  |  |
| Dálkové ovládání |  |  |  |  |
| Automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti úpravny a možnost stahování těchto údajů do PC |  |  |  |  |
| Automatický elektrický restart úpravny do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie |  |  |  |  |
| Automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody |  |  |  |  |
| Technické požadavky na předúpravu vody: |  |  |  |  |
| Proplachovací vstupní filtr s reduktorem tlaku |  |  |  |  |
| Zásobník na surovou vodu o kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny a podávacím čerpadlem | Min. 700 litrů |  |  |  |
| Změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací |  |  |  |  |
| Uhlíkový filtr s automatickým proplachem |  |  |  |  |
| Jemná partikulární předfiltrace pro reverzní osmózu |  |  |  |  |
| Koloidní filtr a filtr pro odstranění železa |  |  |  |  |
| Technické požadavky na reverzní osmózu: |  |  |  |  |
| Automatická regulace hlavních parametrů procesu přípravy vody |  |  |  |  |
| Automaticky řízený oplach membrán |  |  |  |  |
| Automatický self-test při spuštění |  |  |  |  |
| Port pro odběr vzorků vstupní surové vody |  |  |  |  |
| Port pro odběr vzorků demineralizované vody |  |  |  |  |
| Možnost nastavení automatického zapnutí a vypnutí včetně automatického čištění, které může být programováno buď na základě objemu vyrobeného permeátu, nebo času provozu |  |  |  |  |
| Odolné provedení s vysokou odolností proti korozi, snadným přístupem a výměnou hlavních prvků |  |  |  |  |
| Ochrana proti chodu nasucho |  |  |  |  |